## LOT 21
LOT 21 | Aspirador de líquids d'altes prestacions
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Unitat d'aspiració mòbil intraoperatòria, amb rodes i lliure de làtex, per a la aspiració, recolecció i evacuació de líquids quirúrgics de manera automàtica. Inclou estació de descàrrega. |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| La unitat mòbil ha de disposar de: |  | SI
| —Dos dipòsits de recolecció de líquids que tinguin una capacitat de 24 litres entre tots dos, com a mínim (Indicar les capacitats) |  | SI
| —Connexions independents de filtres HEPA per a cadascun dels dipòstis recolectors |  | SI
| —Nansa per a transport que faciliti la maniobrabilitat |  | SI
| —Suport motoritzat regulable en alçada per penjar bosses de sèrums fins a 3000 ml |  | SI
| —Control visual del nivell dels col·lectors |  | SI
| —1 pantalla de control independent per a cada col·lector |  | SI
Funcionalitats:
| Sistema d'aspiració i control independent amb diferents nivells de potencia que haurien d'estar entre 50-480 mmHg com a mínim (indicar potència en mHg) |  | SI
| Possibilitat d'aspiració de fum quirúrgic |  | SI
| Possibilitat de buidament de residus d'un col·lector a l'altre |  | SI
| La unitat d'aspiració s'ha d'acoblar a una estació de rentat i descàrrega situada fora dels quiròfans |  | SI
| Funció d'autoneteja (indicar programes d'autoneteja disponibles) |  | SI
1.2 Característiques a valorar
| Sistema de recol·lecció completament tancat amb 2 recipients amb aspiració autònoma en cada un d'ells amb possibilitat de regulació independent del nivell d'aspiració i que permet gestionar simultàniament diferents nivells de succió de forma segura | 15 | NO
| Sistema amb filtres segellats que connecten el tub d'aspiració i recipients de fluids amb fins a 8 linies de succió simultànies | 10 | NO
| Possibilitat de recol·lecció de mostres sense contacte | 7 | NO
| Capacitat dels col·lectors i possibilitat de porta corredissa per evitar la visualització de residus | 3 | NO
| Sistema d'acoblament a l'estació de rentat | 3 | NO
| Varietat i funcionalitat dels programes de neteja | 2 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura