## LOT 18
LOT 18 | Instrumental bàsic diverses especialitats
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
Conjunt d'instruments per dur a terme intervencions quirúrgiques de diverses especialitats
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes a on quedin clarament diferenciades les peces)
No s'admetrà cap oferta que no hagin complimentat degudament l'Annex_3 de composició i qualitat de l'acer. Aquestes dades s'hauran d'avalar amb els certificats corresponents
L'Hospital es reserva el dret de, en qualsevol moment durant el període de garantia, fer analitzar peces de forma aleatòria un cop entregat el material per tal de garantir que la composició i tolerància del producte es correspon amb l'oferta presentada. Aquestes proves aniran a càrrec del licitador
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques constructives | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Composició mínima exigida per a instruments flexibles (fòrceps, ganxos, sondes i clamps): segons normativa DIN EN 1088-1 amb qualitat d'acer AISI i 1.4021 i aliatge X20Cr13 com a mínim (cal presentar certificat) |  | SI
| Composició mínima exigida per a instruments tallants (tisores):segons normativa DIN EN 1088-1 amb qualitat d'acer AISI 1.4034 i aliatge X46Cr13 com a mínim (cal presentar certificat) |  | SI
| Duresa mínima exigida per a instruments flexibles (fòrceps, ganxos, sondes i clamps): 40-48 HRC (indicar duresa), cal presentar certificat |  | SI
| Duresa mínima exigida per a instruments tallants (tisores): entre 50 i 58 HRC (indicar duresa) |  | SI
| Tot l'instrumental ha de tenir acabat mat |  | SI
1.2. Serigrafiat
| Tot l'instrumental haurà d'estar serigrafiat |  | SI
| El contenidor (amb codi de barres) i la cistella han d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació |  | SI
| L'instrumental ha d'estar marcat amb Datamatrix universal |  | SI
1.3. Composició del joc
| Totes les dimensions indicades a continuació són aproximades |  | SI
| S'acceptarà qualsevol instrumental que compleixi amb la funcionalitat demanada, tot i que el nom propi del mateix pugui variar respecte a la denominació del plec (si la nomenclatura de la peça és diferent a la de l'annex 3, s'haurà d'indicar de forma clara a l'índex documental corresponent). El personal sanitari determinarà si la peça presentada compleix la funcionalitat. |  | SI
| El color de la tapa del contenidor es podrà escollir entre diferents opcions. S'indicarà al moment de la comanda |  | SI
| L'instrumental s'haurà d'entregar per sets complets ja muntats seguint les indicacions de l'Hospital |  | SI
8 Caixes d'hèrnia
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Flamera 0,4l
1 Manec Bisturi nº 4 215mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Portaagulles 18cm
1 Portaagulles 200mm
6 Mosquits 12cm
6 Criles Corves 16cm
3 Kochers recte 16cm
3 Kochers recte 18cm
2 Babcoks 17cm
1 Allis 19cm
1 Duval 18cm
2 Separadors Farabeuf 15cm
1 Separadors Roux 19x22mm - 23x30mm
1 Separadors Roux 25x26mm - 28x38mm
1 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
2 Caixes d'eventració
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Separadors Farabeuf 15cm
3 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
2 Separador Kilner 15cm
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Manec Bisturi nº 4 215mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
1 Portaagulles 18cm
1 Portaagulles 200mm
1 Duval 18cm
2 Babcoks 17cm
1 Allis 19cm
3 Kochers recte 18cm
3 Kochers recte 16cm
6 Criles Corves 16cm
6 Mosquits 12cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 20cm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
8 Caixes per cirurgia de mà
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Portaagulles Hegar-mayo 150mm
1 Portaagulles Crile-wood 150mm
2 Rochester-ochsner 140mm
6 Criles corves 140mm
4 Mosquits 12cm
1 Tisora Metzenbaum punta corbada 145mm
1 Tisores Stevems corbes 110mm 13mm
1 Tisora LEXER Punta corbada 115mm
1 Tisora mayo recta 165mm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
2 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Manec Bisturi nº 4 135mm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Martell 185mm diàmetre 25mm
1 Periostotom 185mm amb punta corba de 3mm
1 Escòpol recte 4mm i 140mm de llargada
1 Gubia 150mm
1 Cullereta 170mm amb punta de 2,5mm
1 Sonda acanalada 145mm
1 Codeville 135mm
1 Cisalla 145mm
2 Ganxo 165mm
2 Separadors Farabeuf 125mm
2 Separador Senn-Miller punta roma 155mm
2 Separador parpebral 140mm 9x9mm
1 Elevador de Hoffman 160mm 2x6mm
1 Elevador de Hoffman 160mm 2x8mm
1 Elevador de Hoffman 125mm 2x15mm
1 Separador autoestàtic 110mm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Flamera 0,4l
1 Periostotom 190mm amb punta corba de 6mm
1 Escòpol recte 4mm i 125mm de llargada
1 Osteotom Tessier recte 7mm 160mm
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
4 Caixes per cirurgia de peu
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Portaagulles Hegar-mayo 150mm
1 Portaagulles 150mm
2 Rochester-ochsner 140mm
2 Criles corves 140mm
4 Mosquits 125mm punta corba
1 Tisora Metzenbaum punta corbada 145mm
2 Tisora LEXER Punta corbada 115mm
1 Tisora mayo recta 165mm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
2 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Manec Bisturi nº 4 135mm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Periostotom 185mm amb punta corba de 3mm
1 Escòpol recte 4mm i 140mm de llargada
1 Gubia 150mm
1 Cullereta 170mm amb punta de 2,5mm
1 Codeville 135mm
1 Cisalla 145mm
2 Ganxo 165mm
2 Separadors Farabeuf 125mm
2 Separador Senn-Miller punta roma 155mm
2 Separador parpebral 140mm 9x9mm
1 Elevador de Hoffman 125mm 2x15mm
1 Elevador de Hoffman 160mm 2x8mm
1 Elevador de Hoffman 160mm 2x6mm
1 Separador autoestàtic 110mm
1 Pinça Pean recta 140mm
1 Periostotom 190mm amb punta corba de 6mm
1 Escòpol recte 4mm i 125mm de llargada
1 Osteotom Tessier recte 7mm 160mm
1 Manec Bisturi nº 4 135mm
1 Elevador Freer tall/rom 185mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
1 Llima 205mm 7mm, 12/14 dents
10 Caixes d'infantil
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Manec Bisturi nº 4 215mm
3 Separadors Farabeuf 125mm
1 Separadors Roux 19x22mm - 23x30mm
1 Separadors Roux 25x26mm - 28x38mm
1 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinça desecció 160mm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Portaagulles Crile-wood 150mm
1 Portaagulles 18cm
1 Duval 18cm
2 Babcok 155mm
2 Allis 155mm dents 5x6
4 Kochers recte 16cm
1 Dissector 180mm
4 Kelly 140mm punta corba
8 Mosquits 12cm
2 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
18 Caixes de local
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Pinces desecció amb dents 18cm
1 Pinça desecció 160mm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
1 Pinça adson 120mm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Portaagulles Crile-wood 150mm
2 Mosquits 12cm
2 Kochers recte 16cm
2 Separadors Farabeuf 125mm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Contenidor 310x132x57mm
1 Tapa per contenidor de 310x132mm
5 Caixes de cirurgia menor per dermatologia
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Pinça adson 120mm punta dentada
1 Pinça adson 120mm
1 Mosquits 125mm punta recta
1 Mosquits 125mm punta corba
1 Portaagulles 150mm
1 Tisora dissecció roma 115mm
1 Tisora Metzenbaum corba 14cm
1 Tisora Metzenbaum recta 14cm
1 Tisora de mayo recta 14cm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor 310x132x57mm
1 Tapa per contenidor de 310x132mm
5 Caixes de dermatologia per reconstrucció
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Pinça adson 120mm punta dentada
1 Pinça adson 120mm
1 Mosquits 125mm punta recta
1 Mosquits 125mm punta corba
1 Mosquit recte Micro-Halsted 125mm
1 Mosquit corb Micro-Halsted 125mm
1 Portaagulles 150mm
1 Portaagulles amb mandíbules llises 130mm
1 Tisora dissecció roma 115mm
1 Tisora Metzenbaum corba 14cm
1 Tisora Metzenbaum recta 14cm
1 Tisora de mayo recta 14cm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor 310x132x57mm
1 Tapa per contenidor de 310x132mm
2 Caixes de dermatologia amb bisturí de doble fulla
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Manec bisturi doble fulla
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Pinça adson 120mm punta dentada
1 Pinça adson 120mm
1 Mosquits 125mm punta recta
1 Mosquits 125mm punta corba
1 Mosquit recte Micro-Halsted 125mm
1 Mosquit corb Micro-Halsted 125mm
1 Portaagulles 150mm
1 Portaagulles amb mandíbules llises 130mm
1 Tisora dissecció roma 115mm
1 Tisora Metzenbaum corba 14cm
1 Tisora Metzenbaum recta 14cm
1 Tisora de mayo recta 14cm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor 310x132x57mm
2 Caixes per cirurgia plàstica
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Separadors Farabeuf 15cm
1 Separadors Roux 19x22mm - 23x30mm
1 Separadors Roux 25x26mm - 28x38mm
1 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
2 Kocher 230mm - 60x20mm
2 Separador de garfi 220mm punta aguda 9x19mm
2 Retractor Manerfelt 155mm agut 3,5x12mm
2 Separador Senn-Miller 165mm 8x7mm - 18x5,5mm
2 Separador Kilner 80mm, punta aguda 3x11mm
1 Separador autoestàtic Weitlaner 165mm
2 Manec Bisturi nº 3 125mm
2 Pinça Bakey 150mm amb punta de 1,5mm
1 Pinça Semken 125mm amb punta dentada de 2x3
1 Pinça Cushing 180mm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Portaagulles Crile-wood 180mm
2 Portaagulles Bakey 150mm
2 Allis 155mm dents 5x6
2 Kochers recte 140mm
2 Kochers recte 16cm
6 Mosquits 12cm
2 Bengolea corva 200mm
1 Tisora Metzenbaum corba 14cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 20cm
1 Tisora mayo recta 155mm
1 Tisora mayo corba 170mm
1 Tisora iris 110mm
1 Mosquits 12cm
1 Tisora Reynolds 145mm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
2 Caixes de ginecologia per lligadura de trompes
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
1 Valva doyen 35mm de longitud 90mm
2 Separadors Farabeuf 125mm
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
2 Pinça dissecció amb dents 160mm
1 Portaagulles 18cm
1 Pozzi 255mm
2 Kelly 140mm punta corba
2 Criles corves 140mm
2 Kochers recte 18cm
1 Tisora Metzenbaum 180mm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Rochester-Pean recte 200mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
4 Caixes de ginecologia per valves
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
1 Valva doyen 35mm de longitud 90mm
1 Valva doyen 60mm de longitud 90mm
1 Valva Breisky 100x30mm amb longitud de 300mm
1 Valva Sims 75x30mm-80x35mm amb longitud total de 150mm
1 Pozzi 255mm
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
3 Caixes de ginecologia per mames
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Separadors Farabeuf 15cm
1 Separadors Roux 19x22mm - 23x30mm
1 Separadors Roux 25x26mm - 28x38mm
1 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
2 Manec Bisturi nº 4 135mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Portaagulles 200mm
1 Portaagulles 150mm
1 Duval 18cm
2 Babcocks 200mm
2 Allis 155mm dents 5x6
2 Bengolea corva 200mm
1 Dissector Gemini 230mm
4 Kochers recte 16cm
4 Criles Corves 16cm
2 Mosquits 125mm punta recta
2 Mosquits 125mm punta corba
1 Tisora Metzenbaum 230mm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Pinça Pean recta 140mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
4 Caixes de ginecologia per legrat
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Pinça dissecció 250mm
1 Portaagulles Crile-wood 200mm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Pozzi 255mm
1 Foester 250mm amb punta de 21mm
1 Pinça de restes 290mm
1 Histeròmetre flexible 330mm amb diàmetre de cap 4mm
1 Legres agut rígid d'amplada 10,5mm i longitud 300mm
1 Legres agut rígid d'amplada 8,5mm i longitud 300mm
1 Legres agut rígid d'amplada 14mm i longitud 300mm
1 Legres de cullera d'amplada 6mm i longitud 280mm
1 Legres de cullera d'amplada 10mm i longitud 280mm
1 Dilatador 2mm de longitud 185mm
1 Dilatador 3mm de longitud 185mm
1 Dilatador 4mm de longitud 185mm
1 Dilatador 5mm de longitud 185mm
1 Dilatador 6mm de longitud 185mm
1 Dilatador 7mm de longitud 185mm
1 Dilatador 8mm de longitud 185mm
1 Dilatador 9mm de longitud 185mm
1 Dilatador 10mm de longitud 185mm
1 Dilatador 11mm de longitud 185mm
1 Dilatador 12mm de longitud 185mm
1 Valva doyen 35mm de longitud 90mm
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
1 Pinça Pean recta 140mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
1 Caixa de cirurgia vascular
Formades cadascuna per les peces següents:
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 2mm longitud 190mm
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 3mm longitud 190mm
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 9mm longitud 190mm
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 7mm longitud 190mm
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 5mm longitud 190mm
1 Dilatador vascular De Bakey diàmetre 4mm longitud 190mm
2 Pinça De Bakey acolzada amb boca de 2mm, longitud 200mm
2 Pinça De Bakey recta amb boca de 2mm, longitud 200mm
1 Diadust micro porta agulles amb pany i mànec rodó. Tamany de sutura 7/0 i longitud 210mm
1 Diadust micro porta agulles amb pany i mànec rodó. Tamany de sutura 7/0 i longitud 185mm
1 Diadust micro porta agulles amb pany i mànec rodó. Tamany de sutura 5/0 i longitud 210mm
1 Tisora Hegar-mayo 185mm
2 Tisoa De Bayey delicada punta 0,2 longitud 200mm
1 Portaagulles Crile-wood 150mm
1 Tisora Rochester-Carmalt 200mm recta
1 Tisora Rochester-Carmalt 200mm recta
1 Pinça BabyU-multiple angle 30º 30/165mm
2 Pinça de disecció Gemini 200mm
2 Tisora vascular De Bakey 155mm angle 45º
1 Tisora Metzenbaum negre 200mm
1 Tisora Metzenbaum negre 180mm
1 Tisora Mayo 155mm punta corba
2 Separadors Roux 25x26mm - 28x38mm
1 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
2 Separadors Farabeuf 125mm
2 Separadors Farabeuf 15cm
2 Separador Cushing 205mm 14x18mm
1 Separador Adson semi agut 4x5 320mm
2 Pinça Bulldog De Bakey corba 25/80mm
6 Mosquits 125mm punta corba
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
1 Caixa de laparotomia
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Separadors Farabeuf 15cm
2 Separadors Farabeuf 125mm
3 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
1 Manec Bisturi nº 3 125mm
2 Manec Bisturi nº 4 135mm
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
1 Valva Doyen 120x45mm longitud 240mm
1 Espàtula abdominal maleable 330x40mm
1 Separador abdominal Doyen 48x120mm longitud 280mm
1 Retractor Ricard (només bloquejador) 320mm
1 Parell de valves laterals per retractor Ricard 72x84mm
2 Parell de valves per retractor toràcic 42x65mm
2 Pinça dentada 1x2d 200mm
2 Pinça patró estandart 200mm
2 Pinça dissecció 250mm
1 Porta agulles Hegar-Mayo 305mm
1 Porta agulles Hegar-Mayo 265mm
1 Porta agulles De Bakey 250mm
1 Porta agulles Hegar-Mayo 235mm
1 Porta agulles Hegar-Mayo 205mm
2 Pinça intestinal Doyen suau i elàstica corva fina 240mm
2 Pinça intestinal Doyen suau i elàstica corva fina 240mm
2 Pinça pulmonar Duval 230mm
2 Pinça intestinal Babcock 215mm
2 Babcoks 17cm
2 Allis 19cm
4 Kochers recte 16cm
2 Kochers recte 18cm
1 Pinça dissecció Kantrowitz 240mm
1 Pinça dissecció Gemini 280mm
3 Pinça Bengolea corba 245mm
3 Pinça hemostàtica Rochester-Pean corba 350mm
6 Criles Corves 16cm
6 Mosquits 125mm punta corba
1 Tisora mayo recta 165mm
1 Tisora Mayo corbada 16,5cm
1 Tisora de disecció Metzenbaum 200mm corba
1 Tisora de disecció Metzenbaum 180mm corba
1 Tisora de disecció Metzenbaum 230mm corba
1 Tisora de disecció Nelson-Metzenbaum 260mm
1 Tisora de disecció Nelson-Metzenbaum 280mm
1 Tisora de disecció Nelson-Metzenbaum 300mm
1 Pinça PEAN recta 130mm
1 Contenidor 1/1
1 Caixa de cesària
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Separadors Farabeuf 15cm
3 Separadors Roux 28x29mm - 33x45mm
1 Valva Doyen 120x45mm longitud 240mm
1 Forceps Simpson 235mm
1 Separador abdominal Doyen 48x90mm longitud 280mm
2 Manec Bisturi nº 4 135mm
2 Pinça dentada 1x2d 200mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
3 Portaagulles 18cm
4 Foester 250mm amb punta de 21mm
1 Pinça pulmonar Duval 230mm
1 Allis 155mm dents 5x6
2 Pinça peritoneo Faure 205mm punta dentada
6 Kochers recte 16cm
4 Criles Corves 16cm
1 Tisora Metzenbaum 230mm
1 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisores Mayo 170mm corbada
1 Pinça Pean recta 140mm
1 Flamera 0,4l
1 Contenidor de 1/2 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/2
1 Cistella perforada 1/2
Material divers
2 Pinça adson 120mm punta dentada
2 Pinça adson 120mm
1 Alicates de bec pla 185mm
2 Allis 19cm
2 Separador Weitlaner rom 3x4d 130mm
2 Separador autoestàtic Weitlaner 165mm
2 Babcocks 200mm
2 Bengolea corva 200mm
2 Pinça Bengolea corba 245mm
2 Codeville 135mm
2 Pinça òssea Reill 170mm corbat
2 Pinça de reposiciód'ossos amb puntes 200mm
2 Criles Corves 16cm
1 Dissector 180mm
2 Estilet doble abot diàmetre 1mm longitud 130mm
4 Banja de laboratori 0,16litres
1 Mànec per fulla de cisell
1 Fulla de cisell 5mm, longitud 45mm
1 Fulla de cisell 10mm, longitud 45mm
1 Fulla de cisell 16mm, longitud 45mm
2 Kochers recte 140mm
2 Pinça Kocher-Ochsner recta punta dentada 1x2d 240mm
2 Manec Bisturi nº 3 125mm
2 Manec Bisturi nº 4 135mm
1 Separador Mathieu 47x13/37x25 - 41x13/45x25 longitud 200mm
2 Mosquits 125mm punta corba
2 Periostotom 190mm amb punta corba de 6mm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
2 Pinces desecció amb dents 18cm
4 Pinça Pean recta 140mm
1 Portaagulles 150mm
1 Portaagulles 18cm
1 Pozzi 255mm
1 Pinça tallafilferros Harvey per diàmetre màxim 2,2mm per filferro dur i 3mm per filferro dur. Longitud 235mm
2 Tisores Stevems corbes 110mm 13mm
2 Tisora Mayo corbada 16,5cm
2 Tisora Mayo recta 14cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Separador Senn-Miller punta roma 155mm
1 Valva doyen 45mm de longitud 90mm
2 Pinça òssea autocentrant 2,5/7mm longitud 190mm
3 Manipulador uterí 250mm amb connector de molla i auto-retenció
3 Caixes de cirurgia d'os mitjà
Formades cadascuna per les peces següents:
2 Manec Bisturi nº 3 125mm
1 Manec Bisturi nº 4 135mm
2 Pinça dissecció amb dents 160mm
1 Pinces desecció amb dents 18cm
1 Pinça patró estandart 200mm
3 Pinça adson 120mm punta dentada
1 Pinça adson 120mm
1 Portaagulles 200mm
1 Porta-agulles Crile-Wood 160mm
2 Kochers recte 18cm
2 Pinça Kocher-Ochsner recta punta dentada 1x2d 200mm
4 Criles Corves 16cm
2 Mosquits 125mm punta corba
1 Tisora Metzenbaum corbada 20cm
1 Tisora Metzenbaum corbada 18cm
1 Tisora Mayo-Stille corbada 140mm
1 Tisora mayo recta 165mm
1 Pinça Pean recta 140mm
1 Flamera 0,4l
1 Martell de discs canviables 235mm
1 Raspador lambotte 25mm 215mm
1 Escarpa biselada Stille 12mm 205mm
1 Osteotom Lexer amb mànec 5mm 220mm
1 Gubia 150mm
0 Pinça-gubia Stille 230mm angulada
1 Cullereta 170mm amb punta de 2,5mm
1 Cullereta tallant 5,2mm 240mm
1 Cullereta tallant 5,2mm 240mm
1 Cisalla 145mm
1 Pinça talla-ossos Liston 240mm angulada
2 Pinça òssia Verbrugge 4-10mm 255mm
2 Pinça òssia Verbrugge molt petita 5mm 175mm
1 Llima per ossos i raspador 20mm 220mm
1 Llima per ossos Miller 5/8mm 180mm
1 Llima d'ossos mitja canya en bayo 13mm, 240mm
2 Pinça òssea Reill 170mm corbat
1 Valva malejable Ribbon 30mm 330mm
2 Elevador de Hoffman 160mm 2x6mm
1 Elevador de Hoffman 160mm 2x8mm
1 Palanca òssia 17mm 240mm
2 Separador Volkmann 4 garfis rom 8,5x19mm
1 Separador Weitlaner rom 3x4d 195mm
1 Separador Weitlaner rom 3x4d 130mm
1 Alicates de bec pla 185mm
1 Contenidor 1/1 altura 120mm
1 Tapa contenidor 1/1
1.3 Criteris a valorar
| Disposa de taller de reparacions d'instrumental homologat | 15 | NO
| Nombre de peces addicionals amb tungstè o molibdè a banda de l’instrumental on ja consta com element obligatori | 25 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura