## LOT 9
LOT 9 | Monitor d'ECG, PANI, SpO2, FC, FR, PAI, temperatura, capnografia, relaxació muscular per quirofan
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 2 ud Monitors per quiròfans i reanimació postquirúrgica per al seguiment de paràmetres hemodinàmics dels pacients, amb capacitat per a la mesura d'ECG, pressió arterial no invasiva, pressió invasiva, saturació d'oxigen, freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, temperatura, capnografia, relaxació neuromuscular |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Monitor modular amb pantall de color alta resolució tàctil minim 15". |  | SI
| Visualització simulània de minim 12 corbes en pantalla i els seus valors numèrics associats i 4 camps digitals per paràmetres numèrics ( PANI, Temps, ST, etc…) |  | SI
| Interface d'usuari intuitiu a través d'icones gràfiques, menus plans |  | SI
| Us en pacients adults, pediàtrics i neonats. S'inclouen opcions de SW que optimitzen el seu ús en l'entorn de quiròfan. Especificar quines |  | SI
| Creació i configuració de diferents perfils clínics |  | SI
| Tecnologia d'estat sòlid (absència de disc durs i ventiladors ) que millora el rendiment i la estabilitat en un entorn de funcionament 24/7 |  | SI
| Emmagatzematge, visualització i revisió de tendències gràfique i numèriques minim 72 hores de tots els paràmetres monitoritzats. Cursor de posicionament en el punt d'interès amb resolució depenent de la finestra de temps ajustada. |  | SI
| Límits i nivell d'alarma configurables per l'usuari: Sistema de l'alarma classificat en 4 categories segons la prioritat, codis de color i tons d'àudio. |  | SI
| Bateria io liti d'alta capacitat amb autonomia superior 4 hores. |  | SI
| Material resistent a caiduges i impactes amb nivell de protecció contra entrada accidental de líquids. |  | SI
| Mòdul de relaxació neuromuscular TOF ST DBS. Diferents sistemes de captació de resposta (com a mínim EMG quantitativa) |  | SI
| Mòdul d'hipnosi amb tassa de supressió, EEG i EMGF |  | SI
ECG ST:
| Monitorització ECG fins a 12 derivacions, arritmies letals ( Asistòlia, FibV/TaquiV/Bradicardia/Taquicardia), nivell segment ST, FC, detecció de marcapassos i filtres. |  | SI
| Rang de mesura entre 20 i 300 lpm aproximadament" |  | SI
PANI:
| Disposa d'una tecnologia que doni resposta i fiabilitat en situacions de moviment, hipo e hipertenció i arritemies. Màxima comodotitat per al pacient i ràpida determinació de la mediació. Selecció de 3 modes de funcionament: manual, automàtic i continu. Protocol personalitzable de la mediació automatizada de 4 passos. |  | SI
SpO2:
| Disposa d'una tecnologia d'alta precisió i fiabilitat en situacions de baixa perfusció peridèrica i moviment, índex de perfusió (PI) per valoració del millor lloc d'aplicació del sensor i ajust del temps promig del valor visualitzat SpO2, selecció del nivell de sensibilitat i configuració de retard de l'alarma. |  | SI
FR:
| Respiració/FR per impedancia transtoràcica, umbral de detecció ajustable ; velocitat específica d'ona per visualitzar diferents patrons respiratoris. |  | SI
| Rang de mesura entre 0 i 200 resp/min |  | SI
Temperatura:
| 2 temperatures: canals amb opció de canvi d'etiqueta/nom; calcula i visualitza la diferència entre el valor de les 2 temperatures. Sonda rebutjable o reutilitzables |  | SI
PAI:
| escales, alarmes dependents de la denominació/etiqujeta del canal de pressió;ajustalbes per l'usuari. |  | SI
| Monitorització de P.ART, PAP, PVC, PAI, PAD, PVD, CAU, CVU, i la PICC amb càlcuL de PPC |  | SI
1.2 Accessoris
| Lector de codis de barres per cada un dels equips. |  | SI
| Dotació inicial de tots els elements reutilitzables i perifèrics necessaris per a l’inici de l’activitat amb cobertura a totes les prestacions ofertes, amb tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip, llevat s'indiqui expressament el contrari. També de tots els fungibles i sensors necessaris per a un ús. |  | SI
| Inclou adaptador a la xarxa elèctrica |  | SI
| Maneguets de totes les mides (infantil, adults i obesos) per a cada monitor |  | SI
| 1 joc de recanvis de cables troncals |  | SI
1.3. Connectivitat i integració
| Connexió a la xarxa informàtica |  | SI
| Ús d’estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP |  | SI
| El monitor ha de complir el protocol de comunicacions HL7 |  | SI
| Connectivitat als Sistemes d'Informació clínics del centre on s'instal·larà |  | SI
| Connector RJ45 Ethernet actiu per a la connexió a la central de monitorització, visualització centralitzada i gestió d'alarmes |  | SI
| Connector USB pel servei, instalació i exportació de dades de tendència en format cvs. Dades desidenficades i funcions de gestió/accés al USB protegides per contrassenya i encriptades |  | SI
| Connector de sortida de video per pantalla de mirall remota. |  | SI
| Connector amb sortida de senyal sincronització desfibril.lador i connector port sèrie |  | SI
1.4 Característiques a valorar
| Mínim una ranura per la monitorització de gasos extraible mitjançant un mòdul extraible sense eines | 5 | NO
| Mesura de gasos i espirometria de flux lateral en un sensor en boca de pacient en el mateix mòdul | 8 | NO
| Algoritme que faciliti la determinació del nivell de antinocicepció a través de la pulsioximetria del mateix monitor, no equip extern | 5 | NO
| Anàlisis d’arritmies de quatre derivacions simultàneis d’ ECG al mateix temps a través de software | 5 | NO
| Tecnologia PANI que funcioni amb tecnologia de dos tubs, un que pressuritza el maneguet i l'altre que detecta la pressió, per millorar la resposta, el confort i la precisió en la determinació de la pressió davant de situacions clíniques com el moviment del pacient. hipotensió, presència d'arítmies i altres situacions clíniques | 5 | NO
| Que disposi de silenciament d'alarmes basada en gestos amb tecnologia de mans lliures en front del monitor per evitar contactes amb pantalla i contaminacions creuades | 5 | NO
| Disposi de sofware per mòduls al mateix monitor de relaxació neuromuscular E-NMT, entropia E-ENTROPY i bis E-BIS, tots alhora el que facilita més paràmetres a la pantalla | 7 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura