## LOT 3
LOT 3 | Ecògraf d'anestèsia
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Ecògraf pel servei d'anestèsia |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Imatges bidimensionals amb la tecnologia multifeix. |  | SI
| Imatges Doppler Color de velocitat i Power Doppler de potència en color. Mode doppler polsat i doppler continu per a valoració del flux sanguini. |  | SI
| Imatge harmònica tissular (THI) i reducció de soroll macular i potenciar les interfases tissulars, millorant la resolució de contrast i estructural. |  | SI
| Software de millora de visió de les agulles amb angulació automàtica segons l’angulació de l’agulla. |  | SI
| Fulls de treball incorporades per cures crítiques (ACEP o equivalent) i procediments que incloguin com a mínim informació genèrica i d’àrees específiques. |  | SI
| Carro de transport amb suport per a l’ecògraf amb frontissa o equivalent (perquè pugui usar-se en posició horitzontal o en vertical). Triple connector de transductors integrat en el carro de transport. |  | SI
| Serà admissible qualsevol sistema que assoleixi l’objectiu pretès. Capacitat de pujar i baixar el capçal del carro en diverses posicions. |  | SI
| Bateria integrada en el propi ecògraf amb una autonomia mínima d’1 hora i bateria addicional en el carro de transport per ampliar el temps d’utilització per a dues hores addicionals. |  | SI
| Sistema de gestió de cables o equivalent per contenir els cables del transductor. |  | SI
| Solucions d'emmagatzematge per gels i desinfectants. |  | SI
| Funcionament de bateries mínim de 3 hores en escaneig continu |  | SI
| Temps d’arrencada inferior a 60 segons des d’apagat, no en mode stanby. |  | SI
| L’equip ha de ser estanc contra factors externs i resistent contra la intrusió de líquids i cossos estranys. |  | SI
1.2 Transductors
| Transductor Convex de banda ampla multifreqüència d’aprox. 1-5 MHz amb una profunditat d'exploració de 30 cm aprox. Les mesures ofertes seran admissibles si els tècnics consideren que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: abdominal, ginecològic, pulmonar, nerviós, musculoesquelètic, obstètric i de columna. |  | SI
| Transductor Lineal de banda ampla multifreqüència d’aprox. 3-12 MHz amb una profunditat d'exploració d’aprox. 9 cm. Les mesures ofertes seran admissibles si els tècnics consideren que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: arterial, mama, caròtida, pulmonar, musculoesquelètic, nerviós, oftàlmic, superficial i venós |  | SI
| Transductor Sectorial de banda ampla multifreqüència d’aprox. 1-5 MHz amb una profunditat d'exploració d’aprox. 35 cm. Les mesures ofertes pel licitador seran admissibles si els tècnics consideren que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: abdominal, cardíac, cardíac focalitzat, pulmonar, obstètric, orbital i Doppler transcranial (DTC). |  | SI
1.2 Integració i connectivitat
| Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i/o connexió Wi-Fi (treballar a 5 Ghz). |  | SI
| Ha de poder treballar tant amb el sistema d'informació d'atenció primària (Ecap) com especialitzada (Sap Argos) segons planificació del centre, sota l’estàndard DICOM v3 per enviar els estudis al PACS (UDIAT). |  | SI
| L’equipament ha de treballar amb els següents serveis DICOM: • DICOM verification SCU/SCP, • DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, • DICOM StC (Storage Commitment), • DICOM Worklist SCU, • Basic Greyscale Print SCU, • DICOM MPPS (Modality Performed) • Cal incloure DICOM Conformance Statement |  | SI
| L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS (UDIAT). Indicar si l'enviament de compressió de les imatges és sense pèrdues (RLE) |  | SI
| Els serveis de DICOM han d'estar integrats en l'equip, no s'acceptarà que estiguin instal·lats a través d'un dispositiu tipus pendrive o similars |  | SI
| Ha d'incloure llicències de programari, de servidor i/o de client, necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat |  | SI
1.3. Característiques a valorar
| Grau de protecció contra líquids i sòlids IP22. Certificat d’estanqueïtat i resistència a la intrusió de líquids i sòlids emès per una empresa externa. Cal adjuntar el certificat. | 8 | NO
| Transductors resistents a la caiguda accidental de mínim 1 metre d’alçada. S’ha de poder contrastar mitjançant certificats externs o documents de validació. Cal adjuntar el certificat o el document de validació. | 3 | NO
| Certificat IPX7 de tots els transductors licitats per poder portar a terme la desinfecció per immersió completa de el transductor i fins a 5 cm de cable. Cal adjuntar el certificat. | 8 | NO
| Maneig de l’equip mitjançant pantalla tàctil i mitjançant botons tàctils en panell estanc. | 3 | NO
| Temps d’arrencada inferior a 50 segons des de la imatge parada, no en mode stanby, per major rapidesa per no bloquejar el quiròfan. | 3 | NO
1.4. Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 5 | NO
| Es valorarà el nivell de visibilitat de les pantalles de l’ecògraf per tal que aquest ofereixi el mínim impacte visual per la part assistencial | 5 | NO
| Es valorarà la facilitat de configuració i d’ús de tots els components del conjunt de l’equip | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura