## LOT 19
LOT 19 | Instrumental vari per urologia
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
Conjunt d'instruments per dur a terme intervencions quirúrgiques d'urologia
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes a on quedin clarament diferenciades les peces)
L'Hospital es reserva el dret de, en qualsevol moment durant el període de garantia, fer analitzar peces de forma aleatòria un cop entregat el material per tal de garantir que la composició i tolerància del producte es correspon amb l'oferta presentada. Aquestes proves aniran a càrrec del licitador
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques constructives | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Composició mínima exigida per a instruments flexibles (fòrceps, ganxos, sondes i clamps): segons normativa DIN EN 1088-1 amb qualitat d'acer AISI i 1.4021 i aliatge X20Cr13 com a mínim (cal presentar certificat) |  | SI
| Composició mínima exigida per a instruments tallants (tisores):segons normativa DIN EN 1088-1 amb qualitat d'acer AISI 1.4034 i aliatge X46Cr13 com a mínim (cal presentar certificat) |  | SI
| Duresa mínima exigida per a instruments flexibles (fòrceps, ganxos, sondes i clamps): 40-48 HRC (indicar duresa), cal presentar certificat |  | SI
| Duresa mínima exigida per a instruments tallants (tisores): entre 50 i 58 HRC (indicar duresa) |  | SI
| Tot l'instrumental ha de tenir acabat mat |  | SI
1.2. Serigrafiat
| Tot l'instrumental haurà d'estar serigrafiat |  | SI
| El contenidor (amb codi de barres) i la cistella han d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació |  | SI
| L'instrumental ha d'estar marcat amb Datamatrix universal |  | SI
1.3. Composició del joc
| Totes les dimensions indicades a continuació són aproximades |  | SI
| S'acceptarà qualsevol instrumental que compleixi amb la funcionalitat demanada, tot i que el nom propi del mateix pugui variar respecte a la denominació del plec (si la nomenclatura de la peça és diferent a la de l'annex B, s'haurà d'indicar de forma clara a l'índex documental corresponent). El personal sanitari determinarà si la peça presentada compleix la funcionalitat. |  | SI
Material vari per intervencions d'urologia
2ut Pinça extracció cossos estranys obertura bilateral longitud 40cm
2ut Insert de treball amb palanca de direcció Albarran amb 2 entrades obturables
2ut Vaina per cistouretroscopi amb obturador nº 20
2ut Vaina per cistouretroscopi amb obturador nº 22
5ut Òptica Hopkins 30º 4mm amb longitud de 300mm, esterilitzable en autoclau i conductor de llum de fibra òptica incorporat
3ut Òptica Hopkins 0º 10mm amb longitud de 310mm, esterilitzable en autoclau i conductor de llum de fibra òptica incorporat
1.3 Criteris a valorar
| Disposa de taller de reparacions d'instrumental homologat | 10 | NO
| Òptiques de 0º 10mm per verd indocianina | 10 | NO
| Nombre de peces addicionals amb tungstè o molibdè a banda de l’instrumental on ja consta com element obligatori | 20 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura