## LOT 11
LOT 11 | Equipament esterilització
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Equipament per esterilització format per 1 miniclau i 1 selladora de bosses |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
MINICLAU
| Esterilitzador a vapor amb dimensions exteriors aproximades de 450x435x599mm |  | SI
| Temperatura d'esterilització entre 121-134ºC |  | SI
| Dissenya conforme la normativa EN 13060 i cicle tipus B |  | SI
| Camara cilíndrica d'acer inoxidable mínim AISI 304 |  | SI
| L'aigua no recircula per l'interior de l'equip. |  | SI
| Sistema de registre de dades dels cicles. Especificar. |  | SI
| Ha de disposar com a mínim dels seguents programes d'esterilització: Esterilització a 134ºC, Esterilització a 121ºC i PRIONS |  | SI
| L'equip permet fer com a proves de funcionament un test de buit i un test de penetració |  | SI
| Accessoris inclosos: 5 safates, 1 nansa d'extracció de safates, tub de drenatge, embut per l'emplenat del dipòsit d'aigua |  | SI
SEGELLADORA DE BOSSES
| Segelladora de bosses amb segellat continu |  | SI
| Dimensions aproximades de 550x260x145mm |  | SI
| Regulador de temperatura entre 0-220ºC |  | SI
| Control de temperatura electrònic amb indicador visual |  | SI
| Espai de seguretat automàtic entre la vora del segellat i material empaquetat de 25mm |  | SI
| Aptre per segellat de bosses i bobines mixtes |  | SI
| Velocitat de pas mínim 6m/min |  | SI
1.2 Característiques a valorar
MINICLAU
| Disposa del generador de vapor independent | 10 | NO
| Disposa de 2 dipòsits d'aigua independents (aigua neta i aigua utilitzada) | 5 | NO
| Disposa d'un programa automàtic per oferir els temps més curts possibles en funció de la càrrega | 5 | NO
SEGELLADORA DE BOSSES
| Inici automàtic del motor de segellat mitjançant fotocèlula o similar | 10 | NO
| Disposa de parada automàtica si no existeix segellat continu de bosses passats com a mínim 30 segons | 5 | NO
| Sistema tipus stand-by per evitar sobreescalfament de l'equip | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura