## LOT 4
LOT 4 | Ecògraf general per cirurgia
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1ut Ecògraf per cirurgia general |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Modes de funcionament: - Mode B (2D), Mode M, Mode Color Doppler (CFM), Doppler premut espectral (PW), Power Doppler (P), Doppler Continu (CW). - Modes combinats Dual: B + M, B + CFM, B + Doppler Pulsat. - Modes combinats Tríplex: 2D + CFM + PW, 2D + P + PW. - Mode trapezoïdal o convex virtual amb sondes lineals. |  | SI
| Imatges de gran qualitat amb alta resolució espacial, temporal i la resolució de contrast amb poc o cap ajustament requerit |  | SI
| Zoom digital d'alta resolució de lectura tant en temps real com a imatge congelada >=4 |  | SI
| Sistema de reducció de soroll automàtic |  | SI
| Segon Harmònic de Teixit (THI). |  | SI
| Profunditat d'escaneig de mínim 1.5 cm fins a 30 cm gradual, amb alta resolució |  | SI
| Rang dinàmic mínim 200dB |  | SI
| Rang de frequència de treball mínim de 2 a 18 MHz |  | SI
| Frame rate màxim superior a 180fps |  | SI
| Monitor LCD mínim 19" amb angle de visió de 170º |  | SI
| Braç articulat pel monitor amb orientació i rotació física horitzontal / vertical (gir 90º) |  | SI
| Panell de control tàctil de mínim 15" |  | SI
| Pantalla i teclat ajustables en altura |  | SI
| Càlculs i mesures específics per a colorectal, sol pèlvic, parts toves i altres, amb programes automàtics en temps real i postprocés. Càlculs de volums d'òrgans inclosos. |  | SI
| Emmagatematge tipus SSD mínim 256GB |  | SI
| Permet clips de fins a 600 segons |  | SI
| Carro amb rodes amb suport per sondes inclos |  | SI
| Interficie de contol totalment personalitzable |  | SI
Mode 3D i programa de postprocessament d'imatges tridimensionals (manipulació de volums, mesures, etiquetes...)
1.2 Transductors
| Possibilitat de variació gradual de la profunditat d'exploració. |  | SI
| Connexió de fins a 3 transductors simultanis |  | SI
| Transductors completament submergibles per una fàcil esterilització |  | SI
| Transductor transrectal 360º de banda ampla multifreqüència d’aprox. 3-16 MHzamb eix llarg per imatges anorectals i endovaginals. Permet la reconstrucció 3D en 360º. Rang focal de 3-60mm. Escombrat 3D automatitzat sense necessitat de moure la sonda a l'interior del pacient |  | SI
| Transductor Convex de banda ampla multifreqüència d’aprox. 2-9 MHz. Les mesures ofertes seran admissibles si els tècnics consideren que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: abdominal, ginecològic, pulmonar, nerviós, musculoesquelètic, obstètric i de columna. |  | SI
| Transductor Lineal de banda ampla multifreqüència d’aprox. 5-18 MHz. Les mesures ofertes seran admissibles si els tècnics consideren que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: organs petits, vasos perifèrics, musculoesquelètic i pediàtric. |  | SI
1.2 Integració i connectivitat
| Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i/o connexió Wi-Fi (treballar a 5 Ghz). |  | SI
| Ha de poder treballar tant amb el sistema d'informació d'atenció primària (Ecap) com especialitzada (Sap Argos) segons planificació del centre, sota l’estàndard DICOM v3 per enviar els estudis al PACS (UDIAT). |  | SI
| L’equipament ha de treballar amb els següents serveis DICOM: • DICOM verification SCU/SCP, • DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, • DICOM StC (Storage Commitment), • DICOM Worklist SCU, • Basic Greyscale Print SCU, • DICOM MPPS (Modality Performed) • Cal incloure DICOM Conformance Statement |  | SI
| L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS (UDIAT). Indicar si l'enviament de compressió de les imatges és sense pèrdues (RLE) |  | SI
| Els serveis de DICOM han d'estar integrats en l'equip, no s'acceptarà que estiguin instal·lats a través d'un dispositiu tipus pendrive o similars |  | SI
| Ha d'incloure llicències de programari, de servidor i/o de client, necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat |  | SI
| Sortida HDMI / S-Video |  | SI
| Mínim 6 ports USB |  | SI
1.3. Característiques a valorar
| Auto-guany en mode B (2D) sense necessitat de tocar el teclat. | 4 | NO
| Optimització automàtica d'Escala/PRF i Línia Base mitjançant la funció Auto en mode Doppler. | 3 | NO
| Programari automàtic d'anàlisi en temps real de corba Doppler: PS (Pico Sistòlic), ED (Final Diàstole, RI (índex de Resistència) i PI (índex de Pulsatilitat)). | 4 | NO
| Càlculs i mesures específics per a colorectal, sol pèlvic, parts toves i altres, amb programes automàtics en temps real i postprocés. Càlculs de volums d'òrgans inclosos. | 4 | NO
| Els transductors disposen d'un botó per iniciar/aturar/capturar matges de l'escaneig | 5 | NO
| Bateria integrada amb autonomia mínim 1h | 1 | NO
| Adquisició de cubs 3D sense haver de moure la sonda del pacient | 4
1.4. Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 5 | NO
| Es valorarà el nivell de visibilitat de les pantalles de l’ecògraf per tal que aquest ofereixi el mínim impacte visual per la part assistencial | 5 | NO
| Es valorarà la facilitat de configuració i d’ús de tots els components del conjunt de l’equip | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura