## Valoració EETT
1150010300 | ECÒGRAF GENERAL
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automatitzats | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Monitor principal específic model EIZO/BARCO/NEC | 6
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.2 | La pantalla tàctil a color de més de 10" que permeti la selecció de totes les funcionalitats i parametres configurats per l'usuari. | 4
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.3 | La sonda linial ha de permetre una amplada del footprint de més de 10mm. | 8
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.4 | La sonda linial ha de permetre una resolució axial de 0,5 a 50mm. | 7
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.5 | Incloure software de gestió i tractament d’estudis instal·lable en qualsevol ordinador, per a la realització de mesures, informes i anotacions; en el mateix format que l’ecògraf. | 3
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.6 | Consola motoritzada que permeti diferents posicions de treball ajustables i bloquejables. | 3
Sí: 100% puntuació No: 0% puntuació
1.7 | Possibilitat de comparar estudis en temps real amb estudis arxivats en l'equip o la BBDD de l'hospital, de qualsevol modalitat radiològica. | 5
Sí: 100% puntuació. No : 0 punts
1.8 | Eina d'optimització de la imatge ecogràfica mitjançant gesticulacions ràpides. | 4
L'eina ha de poder optimitzar la imatge ecogràfica de manera que permeti la configuració de paràmetres de manera ràpida i intel·ligent i el nombre de paràmetres a poder configurar.
Si: 100% puntuació No: 0% puntuació
| Valoració EETT de l'equip: | 40
| Puntuació valoració EETT | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació EETT | 40

## Servei Post-Venta
1150010300 | ECÒGRAF GENERAL
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Monitor principal específic model EIZO/BARCO/NEC | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Servei tècnic
1.1 | Nº de tècnics de Servei disponibles a la Comunitat Econòmica Europea dedicats al manteniment d'equips d'Ultrasons adscrits al contracte. | 2
Tots els tècnics adequadament acreditats (amb certificats de formació i capacitació per al manteniment i reparació d'equips del model específic emesos per l'empresa fabricant de l'equip) per a realitzar el manteniment i reparació de l'equip objecte del contracte.
1.2 | L'equip permet connexió en línia per revisió del sistema i anàlisi remot d'avaries. | 2
Sí: 100 % puntuació No: 0 % puntuació
1.3 | Horari d'atenció del Servei Tècnic en dies laborables/festius. | 1
Valor mínim exigit de 40h setmanals. Es valora el major nombre d'hores setmanals, per tant puntua més el valor més alt.
| Valoració Servei Tècnic: | 5
| Puntuació valoració Servei Tècnic | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Servei Tècnic | 5
𝑃𝑣=𝑃· (𝑂𝑣−𝑉𝑟)/(𝑂𝑚−𝑉𝑟)
𝑃𝑣=𝑃· (𝑂𝑣−𝑉𝑟)/(𝑂𝑚−𝑉𝑟)