## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Mòdul de normo-hipotèrmia
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Mòdul de normo-hipotèrmia pel control de la temperatura de perfusió dels pacients en intervencions de cirurgia cardíaca.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 10.75
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que la unitat de control sigui una pantalla tàctil. | 1.5
2 | Es valorarà que la pantalla es pugui recol·locar en per exemple un altre pal, o a fora de quiròfan, per l'estalvi d'espai. | 1
3 | Es valorarà que es puguin combinar simultàniament oxigenador i manta d'escalfament. | 1
4 | Es valorarà que el sistema de refrigeració sigui un compressor formador de gel. | 2
5 | Es valorarà que, en cas d'emergència, si fallen els circuits d'aigua dels pacients, es pugui fer servir el circuit d'aigua de cardioplegia amb l'intercanviador de calor de l'oxigenador. | 1.25
6 | Es valorarà que el dipòsit d'aigua de l'equip es divideixi en dues parts per garantir un ajustament ràpid de la temperatura a les sortides dels circuits. | 0.5
7 | Es valorarà la inclusió d'un element protector tipus para-xocs per la protecció dels elements de la part posterior del mòdul. | 0.5
8 | Es valorarà que es certifiqui que el model presentat no hagi patit cap infecció micobacteriana a nivell mundial abans de la data de publicació del concurs. | 1.5
9 | Es valorarà que el panell de control inclogui instruccions pas a pas per la desinfecció i la descalcificació del mòdul de normo-hipotèrmia. | 0.5
10 | Es valorarà que el sistema d'encebament i eliminació de bombolles dels circuits sigui automàtic. | 1
3 | Funcionalitats | 3.5
Característiques a valorar
11 | Es valorarà que es puguin desar valors concrets de temperatures per a evitar haver-los d'introduïr manualment a cada ús. | 0.5
Es valorarà que també es mesurin els següents paràmetres dels circuits:
12 | - Cabal en l/min. | 0.25
13 | - Pressió en bar. | 0.25
14 | Es valorarà que l'evolució de la temperatura es mostri de manera gràfica. | 0.5
15 | Es valorarà que la neteja de l'aigua sigui automàtica i eviti el creixement d'algues. | 2
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
16 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
17 | Temps de resposta presencial en cas d’avaria (Cal donar resposta en hores. La puntuació proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1.25
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2
Característiques a valorar
18 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
19 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
20