## ECG_12CANALS
1210040601 | Electrocardiògraf de 12 canals amb monitor.
1.1 | Definició
| Aparell per a registre de senyal electrocardiogràfic en 12 canals simultàniament amb monitor i carro de transport | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Electrocardiògraf de 12 canals amb selector de derivacions i sistema de registre. | SÍ
2 | Pantalla de visualització d'alta resolució per a 12 canals simultanis en temps real | SÍ
3 | Pantalla tàctil tipus LCD TFT de mínim 6,5" | SÍ
4 | Teclat alfanumèric QWERTY físic i integrat a l'equip | SÍ
5 | Detecció de marcapassos. | SÍ
6 | Freqüència d'adquisició mínima de 8.000 mostres/seg. | SÍ
7 | Incloure protecció contra desfibril·ladors | SÍ
Paràmetres i mesures
8 | Adquisició simultània de 12 derivacions. | SÍ
9 | Selecció del registre variable amb sensibilitats 5,10 i 20 mm/mV o similar. | SÍ
10 | Freqüència d'adquisició mínima de 8.000 mostres/seg. | SÍ
11 | Mesura automàtica de les amplituts d'ones (P, Q, R, S i T) | SÍ
12 | Mesura automàtica d'intervals d'ECG (PR, QRS, QT, QTC i RR) | SÍ
13 | Previsualització de l'ECG final a la pantalla. | SÍ
14 | Possibilitat de modificar filtres i mesures sense necessitat de repetir l'estudi. | SÍ
15 | Sistema d'indicació de senyal correcta i desconnexió d'elèctrodes. | SÍ
INDICADORS:
16 | • Derivacions | SÍ
17 | • Sensibilitat | SÍ
18 | • Filtres | SÍ
19 | • Situació de les bateries | SÍ
Memòria i bateria
20 | Bateries recargables internes amb carregador incorporat intern i possibilitat de reposició sense eines. | SÍ
21 | Indicador o alarma de bateria baixa. | SÍ
22 | Memòria interna amb capacitat mínima de 200 ECG | SÍ
23 | Possibilitat d'ampliació de la memòria, a partir d'un dispositiu extern subjecte a capacitat.
Connectivitat i funcionalitat
24 | Sistema de registre incorporat a l'equip (format DIN A4) | SÍ
25 | Possibilitat d'exportar informes en PDF, XML i DICOM Waveform | SÍ
26 | Filtres de xarxa seleccionables de 50 i 60Hz | SÍ
27 | Cable d'alimentació elèctrica per a connexió 220V. | SÍ
28 | Cable de pacient complet. | SÍ
29 | L'equipament ha de disposar de connectivitat a la xarxa dels centre sanitari per Ethernet i WIFI, comunicar-se pel protocol TCP/IP. El servei ha d’incloure els serveis professionals per connectar-se a la LAN i SSII del centre. | SÍ
Model d'integració
30 | Tota la comunicació es farà amb missatgeria seguint estàndards de mercat segons instruccions de la Direcció de SSII de l'Hospital (HL7, DICOM, FHIR …) i protocols segurs. | SÍ
31 | Integració amb els sistemes d'informació corporatius mitjançant els models d'integració (missatgeria i events) definits per la Direcció de SSII. L'equip s'haurà d'integrar amb el departamental de crítics que es decideixi desplegar des de l'Hospital en un futur. El licitador es compromet a col·laborar amb el proveïdor d'aquest futur sistema. Les tasques d'instal·lació es consideraran incloses en el preu del present plec. | SÍ
32 | El cost de software i llicències per la connexió de l'equip al sistemes d'informació estarà inclòs | SÍ
33 | Accessoris i altres:
34 | Incloure tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i una dotació inicial de fungibles. | SÍ
35 | Elèctrodes per extremitats | SÍ
36 | Carro de transport, original del fabricant, que inclogui rodes antilliscants amb fre i calais, safata, escritori lliscant o cistella per accessoris i cablatge. | SÍ
37 | Suport per a pistola lectora de codi de barres incorporat al carro. | SÍ
38 | Tots els accessoris han de tenir garantia de 2 anys | SÍ