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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS DEA (DESFIBRILADORS)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment dels diferents aparells desfibril·ladors instal·lats en les dependències municipals o les unitats mòbils de la policia local, així com la reposició dels diferents fungibles necessaris pel correcte funcionament dels aparells.

El cost dels elements fungibles (bateries i elèctrodes d’adults i pediàtrics) que s’hagin de reposar abans de la data de venciment o després del seu ús, estan inclosos en el contracte de manteniment, així com aquells elements que s’hagin de reposar en motiu d’una alerta sanitària degut a que s’ha detectat una anomalia en la seva fabricació.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de tres anys des de la seva formalització, amb la possibilitat d’executar una pròrroga de 12 mesos

3. NORMATIVA

· Decret 151/2012, de 20 de novembre,  pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·lador externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.
· Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre , pel qual es regulen els productes sanitaris.
· Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari. 

4. DESFIBRIL.LADORS INSTAL.LATS

Actualment tenim disponibles 12 desfibril·ladors, dels quals 3 unitats es troben en unitats mòbils de la policia local, 3 en instal·lacions esportives i 6 en altres dependències municipals. Els diferents aparells instal·lats , es troben a l’interior dels edificis.

En l’annex 1 es recull una taula amb el model dels desfibril·ladors i la seva ubicació, així com la data de la darrera revisió i les dates de caducitat dels diferents fungibles.
 
5. PRESTACIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

L’empresa adjudicatària realitzarà el servei de manteniment de tots els elements objecte de contracte durant la seva vigència.
El servei de manteniment inclourà l’assistència tècnica tant en el manteniment preventiu com en la reparació d’avaries.

El servei de manteniment ha d’incloure:

1. Revisió anual de funcionament de tots els aparells i del bon estat de tots els seus components.
2. Test de dades i comprovació de dades de sortida
3. Revisió de caducitat dels consumibles (bateries, elèctrodes)
4. Revisió de les senyals lumíniques i acústiques
5. Test de resposta davant les incidències de 24h
6. Revisió anual del sistema de subjecció dels aparells (vitrines, columna o plafons..)
7. Resolució d’incidències, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.
8. Resolució de les incidències degudes a l’ús i vida pròpia de l’aparell, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple funcionament de l’aparell.
9. Canvi de bateries i elèctrodes abans de la seva caducitat 
10. Revisió del Kit de rescat i reposició del material necessari inclòs    
11. Estat de la memòria dels esdeveniments del desfibril·lador 
12. Assegurança de Responsabilitat Civil fins a 2.000.000 € 
13. Gestió de la garantia de l’equip
14. Actualització i modificació del software del desfibril·lador que sigui necessària per al compliment de les normatives vigents en cada moment. 
15. Certificat de revisió que descriurà les comprovacions realitzades i que certifiqui el correcte estat dels diferents elements.
16. Es obligació de l’adjudicatari, l’eliminació de tot el material usat, de les restes electròniques i altres residus generats durant la presentació del servei sense cost per l’ajuntament.
17. Durant el procés de revisió, l’empresa disposarà, si s’escau, d’un aparell de substitució que tindrà com a mínim les mateixes prestacions que l’aparell que es revisa.
18. Durant el període en que duri el contracte, l’adjudicatari reposarà tota aquella senyalització que pugui quedar malmesa.
19. Servei d’assistència 24 hores els 365 dies a l’any per qualsevol urgència
20. Informe després de cada ús
21. Inclou desplaçament per qualsevol urgència

6. CARACTERÍSTIQUES FUNGIBLES

6.1 DESFIBRIL.LADOR SCHILLER FRED EASY

Elèctrodes Adults i Pediàtrics

Característiques:

· Elèctrode multifunció autoadhesius d’un sol ús, pregelificat, no estèril
· Vida útil des de la seva fabricació : 36 mesos sense obrir
· Condicions d’emmagatzematge (mín./màx.): 0ºC /+50ºC
· Màxim 10 dies: -40ºC/ +75ºC 
· Adhesió adequada i màxima comoditat del pacient 
· Fins a 50 xocs en adults i 25 xocs en menors fins 25kg/8 anys

Classificació i normes:

· Classificació (article 9del DMD): Classe II b.
· Compleix amb el MDD 93/42/EEC
  
Bateria

· 180 Descàrregues
· Duració bateria 6 anys 

6.2 DESFIBRIL.LADOR SAMARITAN PAD 350P

Pad-Pak Samaritan bateria amb elèctrodes 

Característiques:

· La bateria va juntament amb els elèctrodes d’adults o pediàtrics
· Els adults s’utilitzen en pacients <25 kg  i els pediàtrics en >25kg
· Duració bateria 3 anys

7. SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS 

En cas que els aparells o part dels seus elements, s’hagin d’enviar a l’exterior de la seva ubicació en motiu d’una averia, verificació o després del seu ús, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de realitzar la seva substitució amb un aparell de les mateixes característiques mentre l’aparell original no estigui disponible.

L’empresa adjudicatària assumeix els costos derivats de la tramitació de garanties, enviament, recepció i substitució dels equips. Aquesta substitució s’haurà de dur a terme en el termini màxim de 24 hores des de la notificació de la incidència. 

8. PLATAFORMA INFORMÀTICA 

Aportació d’una plataforma informàtica per la gestió online dels equips i els elements fungibles objecte del contracte. Per cada aparell desfibril·lador instal·lat s’ha de fer constar la següent informació: 

· Nom del fabricant i model
· Dependència i adreça on es troba instal·lat
· Document conforme l’aparell està inscrit en el Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari de la Generalitat de Catalunya.
· Informació sobre la caducitat dels elements fungibles (elèctrodes i bateria)
· Gestió de la formació del personal municipal.

Aquesta plataforma haurà de posar-se a disposició de l’ajuntament en un termini màxim de 3 mesos des de la signatura del contracte.
9. FORMACIÓ 

L’adjudicatari haurà de realitzar anualment una formació inicial de 6h de durada en suport vital bàsic i ús de l’aparell desfibril·lador pel personal municipal, per un màxim de 8 persones. 

El cost de la formació està inclòs en el preu del contracte. 
  
L’adjudicatari haurà d’estar acreditat com a entitat formadora autoritzada, segons Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Els continguts i la durada de la formació seran els que s’acorden amb el programa oficial establert al Decret 151/2012, de 20 de novembre.

Es lliurarà a les persones que superin la formació, el corresponent certificat en el qual hi ha de constar l’entitat autoritzada pel departament competent en matèria de salut, i la persona instructora responsable.































 Annex 1: Desfibril·ladors instal·lats en equipaments municipals, dates de les revisions  i caducitats dels fungibles
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DEA NÚMERO SERIE ADREÇA

FABRICANT I 

MODEL 

SUPORT REVISIÓ DEA

ELECTRODES 

ADULTS

ELECTRODES 

PEDIÀTRICS

CADUCITAT 

BATERIA

POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL R1 58956012815 VEHICLE SCHILLER FRED EASY

BOSSA 

TRANSPORT + 

KIT

11/01/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2026

POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL R2 58957015350 VEHICLE SCHILLER FRED EASY

BOSSA 

TRANSPORT + 

KIT

30/05/2025 30/04/2025 31/03/2026 30/04/2026

POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL R3 58957015347 VEHICLE SCHILLER FRED EASY

BOSSA 

TRANSPORT + 

KIT

30/05/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2026

POLICIA LOCAL (OFICINA) 58957014605 C/RAMON LLULL, 41 SCHILLER FRED EASY

BOSSA 

TRANSPORT + 

KIT

29/04/2025 30/04/2025 31/07/2026 30/04/2026

PAVELLÓ D'ESPORTS MUNICIPAL 16D00948777 C/CAMÍ DEL MIG, 62 SAMARITAN PAD 350P CABINA + KIT 14/11/2024 01/11/2026 01/10/2026

01/11/2026; 

01/10/2026

CAMP DE FUTBOL 13D00803740 C/NÚRIA, S/N SAMARITAN PAD 350P

BOSSA 

TRANSPORT + 

KIT

14/11/2024 01/08/2025 01/10/2026

01/08/2025; 

01/10/2026

PAVELLÓ VORAMAR 10C00202210 C/RIERA , 64 SAMARITAN PAD 350P CABINA + KIT 14/11/2024 01/05/2026 01/10/2026

01/05/2026; 

01/10/2026

AJUNTAMENT 1 58958016826 PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1  SCHILLER FRED EASY

CABINA + 

KIT+COLUMNA 

RESCAT

30/05/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2026

AJUNTAMENT 2 58956012833 C/NORD SCHILLER FRED EASY

CABINA + 

KIT+COLUMNA 

RESCAT

09/01/2025 07/03/2025 31/03/2026 30/04/2026

BIBLIOTECA MARTÍ ROSSELLÓ 58958016827 Ctra. VILASSAR DE MAR, 100 SCHILLER FRED EASY

CABINA 

+KIT+COLUMNA 

RESCAT

29/04/2025 22/04/2025 31/07/2026 30/04/2026

CENTRE CÍVIC 58958016829 C/ESPERANÇA, 19 SCHILLER FRED EASY

CABINA 

+KIT+COLUMNA 

RESCAT

14/11/2024 14/10/2024 30/04/2025 30/04/2026

TEATRE L'AMISTAT 58958018181 C/SANT ANTONI, 60 SCHILLER FRED EASY

CABINA 

+KIT+COLUMNA 

RESCAT

10/01/2025 30/04/2025 31/03/2026 30/04/2026

CADUCITAT
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