## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Monitors per a quiròfans
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
3 Monitors de grau mèdic per a quiròfans programats.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 7.5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que cada monitor tingui una mida superior a 45". Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti una pantalla més gran la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
2 | Es valorarà que la brillantor màxima assolible sigui superior a 350 cd/m2. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un monitor amb una major capacitat de brillantor la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
3 | Es valorarà que s'incloguin ports d'entrada de vídeo DisplayPort addicionals. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de ports DP d'entrada la que rebi la puntuació màxima. | 1
4 | Es valorarà que s'incloguin ports d'entrada de vídeo HDMI addicionals. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de ports HDMI d'entrada la que rebi la puntuació màxima. | 1
5 | Es valorarà la inclusió de ports d'entrada 3G-SDI. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de ports 3G-SDI d'entrada la que rebi la puntuació màxima. | 1
6 | Es valorarà la inclusió de ports de sortida 3G-SDI. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de ports 3G-SDI de sortida la que rebi la puntuació màxima. | 1
7 | Es valorarà la inclusió de ports de sortida 12G-SDI. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de ports 12G-SDI de sortida la que rebi la puntuació màxima. | 1
8 | Es valorarà que la llum de fons del monitor sigui LED. | 1
9 | Es valorarà que el monitor sigui el més lleuger possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla més lleugera la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
3 | Mòduls i paràmetres d'extensió addicionals | 6.5
Característiques a valorar
10 | Es valorarà que es produeixi escalat de qualitat d'entrada de SD/FHD a UHD. | 1.5
11 | Es valorarà que es pugui clonar la imatge a través de la sortida o sortides de vídeo del monitor. | 2.5
12 | Es valorarà la inclusió d'algoritmes avançats de processament d'imatges. Cal descriure'ls. | 2.5
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
13 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.75
14 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el candidat que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
15 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
16 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
17 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20