## FT_Basiques
CABINA PER A PREPARACIÓ CITOSTÀTICS
LOT X | CABINA PER A PREPARACIÓ CITOSTÀTICS
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
2 Cabines de seguretat classe II per a preparació medicaments citostàtics tractament quimioteràpia al Servei d'Oncologia
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
CABINA PER A PREPARACIÓ CITOSTÀTICS
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 1 | El proveïdor ha de desmuntar i retirar les 2 cabines existents (Telstar Cytostar).
SI | 2 | Les noves cabines s'han d'instal·lar en la mateixa ubicació que les cabines actuals (Hospital General Annex Est Pl.2). Els equips s'hauran de pujar per les escales laterals i l'Hospital es farà càrrec d'habilitar la sala per poder procedir a la retirada i posterior muntatge de les cabines. El circuit es presentarà durant la visita d'obra. S'acceptaran propostes alternatives (p.ex: ús de sistemes mecànics tipus grua) sense cost addicional per a l'Hospital sempre i quan siguin factibles.
SI | 3 | L'espai habilitat per incloure les dues cabines amb els accessoris corresponents i els equips associats al quimioprocess és de 3,64 metres lineals. Es requereix que el proveïdor presenti un esquema/plànol amb la proposta de col·locació de les cabines i els seus accessoris.
SI | 4 | La instal·lació i muntatge fins a l'extracció del sostre va a càrrec del proveïdor.
1.1. Característiques tècniques obligatories
SI | 5 | Cabina de seguretat biològica Classe II Tipus B1 per a preparació de medicaments citostàtics
SI | 6 | Ha de tenir la certificació EN 12469 i DIN 12980 que asseguren alta protecció a l'operador, la mostra i el medi ambient. Cal presentar els certificats
SI | 7 | Cabina amb 30 % aire recirculat i impulsat per la part superior a través filtre HEPA (flux laminar) i 70% expulsat a través per l'altre filtre HEPA cap a l'exterior
SI | 8 | Cabina d'una única peça fabricada en acer.
SI | 9 | Especificar ubicacions i característiques dels filtres HEPA instal·lats a la cabina
SI | 10 | Equip amb dimensions aproximades (llarg x alt): 1790 x 2316, incloent taula per a suport de la cabina.
SI | 11 | Indicar superfície de treball real dins la cabina
SI | 12 | Vidre frontal lliscant i antireflexant, amb protecció UV. Ha d'oferir àmplia visibilitat i accessibilitat a la superfície de treball, així com permetre introducció accessoris, facilitar neteja, etc..
SI | 13 | Indicar sistema obertura/tancament vidre frontal (elèctric, pneumàtic, manual, etc.)
SI | 14 | El vidre s'ha de poder tancar completament durant processos de descontaminació.
SI | 15 | Cabina amb llum uniforme que eviti formació ombres
SI | 16 | Il·luminació LED al sostre de la cabina per il·luminar la superfície de treball. Indicar intensitat d'iluminació
SI | 17 | Indicar si els laterals de la cabina són opacs o no per millorar visibilitat
SI | 18 | Inclou sistema d'alarmes. Indicar funcionamenet i tipus d'alarmes
SI | 19 | Especificar potència de l'equip, velocitat d'extracció i d'impulsió de l'aire
SI | 20 | Comandament amb panell de control. Indicar comandaments i control
SI | 21 | Display o pantalla per visalització dels paràmetres de treball. S'ha de poder visualitzar, com a mínim, velocitats de flux i l'estat dels filtres HEPA. Indicar informació que s'hi visualitza.
SI | 22 | Sistema intregrat per a la recollida y neteja de líquids en la superfície de treball
SI | 23 | Sistema de desconatminació per llum UV
SI | 24 | Nivell de soroll inferior a 60 dB
SI | 25 | Baix nivell de vibració. Detallar nivell de vibració.
SI | 26 | Idioma predefinit: espanyol
SI | 27 | Les principals tasques de manteniment (ex. Canvi filtres, luminàries, etc) s'han de poder realitzar mitjançant un fàcil accés -preferiblement frontal, sense que sigui necessari moure la cabina
1.2. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 28 | Cal incloure taula o suport on es col·locarà l'equip per a alçada de treball compresa entre 700 i 900 mm aproximadament
SI | 29 | S'han d'incloure tots els accessoris i connexions (endolls, RJ45, USB, entrades imatge, etc.) necessàries per acomodar tot el material associat al quimioproces. Es llisten a mode de referència alguns equips (llistat no exhaustiu que caldrà confirmar en visita d'instal·lacions): - PC, teclat, ratolí - Pantalla interior per veure PC - Passa-cables - Lectors codis de barres - Alimentació per a bàscula - Impressores - Altres accessoris
SI | 30 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 31 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 32 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 33 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 34 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## Millores_Mostra
CABINA PER A PREPARACIÓ CITOSTÀTICS
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
24
| Fins a | 24 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'instal·lació
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà que la proposta inclogui tota la instal·lació amb el clima a cost 0 o cotitzat amb cost mínim. Indicar cost (IVA inclòs).
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de col·locació i idoneitat del circuit
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà la proposta de la col·locació dels accessoris i la integració amb tots els equips existents del quimioprocess, així com la idoneïtat del circuit de retirada, entrada i muntatge de les cabines.
2 | 1 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris i preus de recanvis i fungible
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Cal indicar referència i preu unitari (IVA inclòs). - Làmpara UV - Targeta electrònica - Sondes de velocitat - Ventilador - Filtres - Luminària - Motor - Panell de control - Botoneres - Altres no especificats. Indicar llistat amb article i preu .
2 | 1 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les característiques funcionals i tècniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Millor proposta de les característiques tècniques (velocitats, major superfície de treball, sistema de neteja, proteccions antimicrobianes addicionals,etc.)
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
24
| Fins a | 24 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà la robustesa, la seguretat, facilitat de neteja, disseny i adequació a l'entorn i les necessitats assistencials
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Facilitat d'ús, comoditat de treball, maneig, maniobrabilitat, interfície d'usuari amigable
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adaptació quimioprocess
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Integració adequada amb el QuimioProcess (correcta col·locació de cablejat, espai suficient per tots els accessoris, ubicació dels connectors/endolls/suports)
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.