## Hoja1
Sistema de fluoroscòpia portàtil Mini-Arc en C
BSA 13/24 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Sistema de fluoroscòpia portàtil de dimensions reduïdes, específic per a lesions traumatològiques en extremitats, de baix nivell d’exposició. Equip destinat a articulacions petites
Cal adjuntar Product Data
Cal adjuntar certificat CE
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals |  | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
| Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses |  | N.A.
| Equip |  | N.A.
1 | Dimensions aproximades no superiors a les descrites per tal que s'adapti a l'espai disponible en el centre i per a facilitar el transport: —Alçada d’aproximadament 170-180 cm —Amplada d’aproximadament 70-75 cm —Profunditat d’aproximadament 90-100 cm |  | N.A.
2 | Pes màxim d’aproximadament 210-225 kg |  | N.A.
3 | Grau mèdic i estanquitat |  | N.A.
4 | Detallar el temps que triga d'estar apagat al funcionament complet |  | N.A.
5 | Pantalla de visualització de mínim 23”, amb una resolució mínima de 1920x1080 o dues pantalles amb resolució mínima de 1280 x 1024 píxels i de 19" cada una |  | N.A.
6 | Pantalla tàctil i antireflectora i un angle mínim de visió de 170° |  | N.A.
7 | Amb nansa per col·locar la pantalla de la manera més adient per al personal assistencial |  | N.A.
8 | Presentació en mosaics d'almenys 2 imatges simultànies. Indicar-ne la quantitat |  | N.A.
9 | Sistema d´alimentació ininterrompuda (SAI). |  | N.A.
| Generador de RX: |  | N.A.
10 | Tub amb ànode fix |  | N.A.
11 | Voltatge del generador d'aproximadament 70 kV |  | N.A.
12 | Dimensions nominals del punt focal 0,04 mm aprox |  | N.A.
13 | Camp de visió adaptable entre 4” (10cm) i 6” (15cm) |  | N.A.
14 | Braç en C: —Espai disponible entre el tub i l’intensificador d’imatge d’almenys 30 cm —Profunditat mínima de 40 cm —Rotació orbital d’aproximadament 120º —Desplaçament horitzontal de 40º —Rotació de l'eix de 360º —Desplaçament vertical igual o superior a 40 cm |  | N.A.
15 | Dotació, com a mínim, del mode de fluoroscòpia contínua. Indicar paràmetres i si disposa d'altres modes. |  | N.A.
16 | Ràtio mínima d’adquisició de 25 fps en fluoroscòpia contínua |  | N.A.
17 | Làser de posicionament de l’adquisició d’imatges . |  | N.A.
18 | Conjunt de tub RX i generador amb disseny sense cable d'alta tensió |  | N.A.
19 | Indicar tipus i quantitat de focus |  | N.A.
20 | Apte per treballar a la màxima potència del generador |  | N.A.
21 | Indicar capacitat tèrmica de l'ànode en HU |  | N.A.
22 | Indicar capacitat de dissipació tèrmica de l'ànode en HU/min |  | N.A.
23 | Indicar capacitat tèrmica del conjunt i sistema de refrigeració |  | N.A.
24 | Mida del píxel detector igual o inferior a 120 μm |  | N.A.
| Paràmetres i dosis |  | N.A.
25 | Sistema amb funció de mesurament de dosi de radiació amb risc personalitzat de dosi emesa al pacient, incloent-hi el temps total del procediment, l'àrea i el mode de treball |  | N.A.
26 | Ajustament dels paràmetres d'adquisició i dosi en funció de la zona anatòmica i la seva morfologia |  | N.A.
27 | L’equip ha de ser capaç d’enviar les dades referents a l’adquisició de la imatge (kV, mA, temps, mAs, DAP, distancia del focus receptor....). |  | N.A.
28 | L’equip ha de ser capaç de generar i enviar el Radiation Dose Structured Report (RDSR). |  | N.A.
29 | Sistema indicatiu de processament de dosi per pacient del kerma i producte de dosi*àrea |  | N.A.
30 | Visualització dels paràmetres d'adquisició i de la dosi en la consola de l'arc |  | N.A.
31 | Control de l’exposició de manera automàtica i manual. |  | N.A.
| Característiques a valorar |  | 14
32 | Major espai disponible entre el tub i l’intensificador d’imatge |  | 0.5
33 | Major profunditat de l'arc |  | 1
34 | Major rotació orbital |  | 0.5
35 | Major desplaçament vertical |  | 1
36 | Major desplaçament horitzontal |  | 1
37 | Menor pes de l'equip per facilitar la seva maniobrabilitat |  | 0.5
38 | Major resolució del monitor principal |  | 0.5
39 | Indicar el temps de resposta i posada en marxa. Es valorarà la rapidesa, els desplaçaments i la mobilitat i la zona de treball útil de l'arc. |  | 1
40 | Sistema de frens electromagnètic que bloquegi tots els moviments de l´arc |  | 0.5
41 | Tot el conjunt en un únic equip, generador, processador i bloc de visualització. Adjuntar documentació per demostrar-ho |  | 1
42 | Màxim temps de fluoroscòpia ininterrompuda (indicar condicions tècniques, temps en segons) i la potència superior del generador |  | 1
43 | Capacitat tèrmica del conjunt ànode en HU |  | 0.5
44 | Capacitat tèrmica del conjunt ànode-cuirassa en HU |  | 0.5
45 | Capacitat de dissipació tèrmica de l'ànode en HU/min |  | 0.5
46 | Millor mida del pixel, inferior a la demanada |  | 0.5
47 | Major resolució del sistema en lp/mm |  | 1
48 | Major profunditat de bits |  | 1
49 | Major freqüència espacial en pl/mm al 50% de la MTF dels detectors oferts |  | 0.5
50 | Disposar d'un filtre de solució d'artefactes metàl·lics sense augment de radiació. Descriure la solució i prestacions. |  | 1
1.2. Gestió i processament de les imatges
| Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses |  | N.A.
51 | Possibilitat de postprocessament i millora de les imatges de manera automàtica. |  | N.A.
52 | Especificar-hi si els processaments de les imatges es fan directament a l'equip o es requereix una estació addicional. En cas que requereixi una estació addicional, s’ha d’incloure a l'oferta seguint els requisits del centre |  | N.A.
53 | L’equip ha de permetre la supressió de les interferències de les imatges |  | N.A.
54 | Ha d’incloure el control de la brillantor, contrast i zoom |  | N.A.
55 | Possibilitat de rotar les imatges |  | N.A.
56 | Generar imatges mirall i en negatiu |  | N.A.
| Característiques a valorar |  | 1
57 | Possibilitat de realitzar un zoom digital durant la floroscòpia sense augmentar la dosis ni reduir la qualitat d'imatge, sense utilització de magnificacions digitals |  | 0.5
58 | Possibilitat de registre de cine |  | 0.25
59 | Sistema operatiu Linux per una major seguretat |  | 0.25
| 1.3. Accessoris |  | N.A.
| Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses |  | N.A.
60 | Pedal estanc per a fluoroscòpia, multifunció, sense fil. Incloure el cable de càrrega |  | N.A.
61 | Panell de control bilateral integrat a l’arc |  | N.A.
62 | Connexió a xarxa i elements per a la integració amb el sistema de les sales d'operacions |  | N.A.
1.4. Capacitat bàsica d’integració en procés digital
| Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses |  | N.A.
63 | Indicar el sistema operatiu |  | N.A.
64 | Emmagatzematge intern. Indicar el nombre d’imatges i el temps d’emmagatzematge en el cas dels vídeos |  | N.A.
65 | Format de la imatge en DICOM i vídeo AVI |  | N.A.
66 | Funció de desament automàtic de les imatges en finalitzar els procediments |  | N.A.
67 | Interfície USB per poder connectar els perifèrics externs i sortides de vídeo |  | N.A.
68 | Indicar sortida de vídeo per a connexió de monitors externs addicionals |  | N.A.
69 | Cal indicar la mida de la imatge en MB |  | N.A.
70 | L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS, amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues (JPEGLossles) |  | N.A.
71 | Ha d'incloure com a mínim les llicències DICOM Worklist, Storage i MPPS |  | N.A.
72 | Funció de transferència automàtica de les imatges al mode DICOM |  | N.A.
73 | Cal incloure DICOM Conformance Statement. |  | N.A.
74 | En tots els casos, l'equipament ofert ha de ser totalment compatible amb el sistema d'informació de BSA a la qual va destinat l'equipament objecte d'aquesta licitació, sent possible que els equips interoperen amb el PACS corporatiu. És a càrrec del licitador realitzar la completa integració i connectivitat amb aquest. |  | N.A.
75 | Característiques a valorar |  | 2
76 | Inclou integració i explotació de la taxa de rebuig de disparaments per al control de dosi |  | 1
77 | Màxim emmagatzematge d'imatges. Indicar-ne la capacitat |  | 1
78 | 1.5. Valoració de la mostra
79 | Característiques a valorar |  | 7
80 | Qualitat d´imatge |  | 3
81 | Ergonomia. Equip dissenyat per a l'ús i per al transport dins de les instal·lacions |  | 2
82 | Facilitat d'ús i usabilitat del programari de processament d'imatge i funcionalitats del sistema per a les necessitats de diagnòstic del servei. |  | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal |  | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
83 | Veure cuadre de característiques condicions de garantia.
84 | Veure PPT. Condicions d'instal·lació, reposició, lliurament i formació
| Característiques a valorar |  | 1
85 | Disponibilitat de servei tècnic a Catalunya |  | 1