## Hoja1
ANNEX 1 PPT Oferta tècnica
TÍTOL EXPEDIENT: |  | 21_CSA_2024
NÚMERO D'EXPEDIENT: |  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A ENDOSCOPIES DIGESTIVES PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NOM LICITADOR:
DOMICILI: C/.
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
DADES DEL SIGNANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
CÀRREC:
SIGNAT I SEGELLAT:
DATA:
Nº LOT | Nº CSA | PRODUCTE | DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA | COMPLEIX? (SI/NO) | Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
1 | 4100374 | Pinça biòpsia amb agulla | Pinça d´un sol ús per l´extracció de teixit intestinal durant els procediments d´endoscòpia, formada amb pinça pala oval fenestrada amb bores dentades per un tall atraumàtic i amb agulla central. Amb sistema de doble obertura axial. Amb tap de protecció distal a la punta. Canal de 2,8mm , vaina de 2,3mm (+/- 0,1) i longitud d'entre 230 a 240cm. Estèril.
1 | 4100373 | Pinça biòpsia sense agulla | Pinça d´un sol ús per l´extracció de teixit intestinal durant els procediments d´endoscòpia, formada amb pinça pala oval fenestrada amb bores dentades per un tall atraumàtic i sense agulla central. Amb sistema de doble obertura axial. Amb tap de protecció distal a la punta. Canal de 3,2mm a 3,4mm, vaina d'entre 2,8 a 3,0mm i longitud d'entre 230 a 240cm. Estèril.
2 | 4100354 | Nansa polipectomia oval petita | Nansa per polipectomia oval de 10mm de diàmetre, d´un sol ús, amb connexió electroquirúrgica per la resecció electroquirúrgica de pòlips intestinals mitjançant endoscòpia. Canal mínim de treball de 2,8mm de diàmetre i 230cm de longitud. Estèril.
2 | 4100355 | Nansa polipectomia oval mitjana | Nansa per polipectomia oval d'entre 15 i 20mm de diàmetre, d´un sol ús, amb connexió electroquirúrgica per la resecció electroquirúrgica de pòlips intestinals mitjançant endoscòpia. Canal mínim de treball de 2,8mm de diàmetre i 230cm de longitud. Estèril.
2 | 4100356 | Nansa polipectomia oval gran | Nansa per polipectomia oval d'entre 25 i 30mm de diàmetre ,d´un sol ús, amb connexió electroquirúrgica per la resecció electroquirúrgica de pòlips intestinals mitjançant endoscòpia. Canal mínim de treball de 2,8mm de diàmetre i 230cm de longitud. Estèril.
3 | 4100358 | Agulla esclerosis | Agulla d´escleroteràpia de 5mm i 23G per la injecció endoscòpica en la mucosa gastrointestinal. Longitud del catèter 230cm i diàmetre de la vaina d'entre 2,3 a 2,4mm. Estèril i d´un sol ús.
4 | 4100338 | Clip hemostàtic 11mm | Clip hemostàtic per endoscòpies, d´un sol ús. Per tancament de perforacions, sagnats i marcatges endoscòpics. Cal que sigui rotatori i reposicionable. Angle del clip 135º, obertura de 11mm i una longitud de 230cm, diàmetre del catèter d'entre 2,5 i 2,6mm. Radioopac. Estèril.
4 | 4100372 | Clip hemostàtic 16mm | Clip hemostàtic per endoscòpies, d´un sol ús. Per tancament de perforacions, sagnats i marcatges endoscòpics. Cal que sigui rotatori i reposicionable. Angle del clip 135º, obertura de 16mm i una longitud de 230cm, diàmetre del catèter d'entre 2,5 i 2,6mm. Radioopac. Estèril.
5 | 4100283 | Cistella atrapapòlips | Cistella ovalada d´un sol ús per la recollida i extracció de pòlips i cossos estranys en el tracte gastrointestinal de diàmetre de la cistella d'entre 30 a 35 mm, diàmetre del catèter d'entre 2,3 a 2,5 mm i longitud mínima del catèter d'entre 230 a 260cm. Estèril.
6 | 4100353 | Lligadura esofàgica multibanda | Kit de 6 bandes d´un sol ús per la lligadura endoscòpica de varius esofàgiques. Connexió universal. Diàmetre exterior de l´endoscopi de 9,5mm a 13mm i longitud del cordill disparador 122cm (+-5cm).
7 | 4100361 | Raspall endoscòpies diàmetre petit | Raspall d'un capçal per neteja d´endoscopis, d´un sol ús de 1,8mm de diàmetre de catèter x 3mm diàmetre cada raspall x 160cm de longitud.
7 | 4100365 | Raspall endoscòpies diàmetre gran | Raspall de doble capçal per neteja d´endoscopis, d´un sol ús de 1,8mm de diàmetre de catèter x (6mm diàmetre del raspall nº1 i entre 11 i 12 mm de diàmetre del raspall nº2) x 230cm de longitud.
8 | 4100340 | Tub aigua canal auxiliar rentat | Tub d´aigua per canal auxiliar d´un sol ús, de llargada de 0,75m i 6,4mm de diàmetre interior, compatible amb la bomba d´injecció Olympus OFP-2 i l´endoscopi Olympus EVIS/EXERA/LUCERA. Estèril.
8 | T4100241 | Taps canal biòpsia | Vàlvula de biòpsia reutilitzable compatible amb gastroscopis i colonoscopis marca OLYMPUS models ref. CF-H190L, CF-Q180AL, CF-Q165L, GIF-H190, GIF-Q180, GIF-1TQ160 i GIF-165
8 | T4100239 | Vàlvula endoscopi aigua | Vàlvula de control aire/aigua, sense lubricant, compatible amb gastroscopis i colonoscopis marca OLYMPUS models ref. CF-H190L, CF-Q180AL, CF-Q165L, GIF-H190, GIF-Q180, GIF-1TQ160 i GIF-165.
8 | T4100240 | Vàlvula endoscopi canal aspiració | Vàlvula d´aspiració sense lubricant compatible amb gastroscopis i colonoscopis marca OLYMPUS models ref. CF-H190L, CF-Q180AL, CF-Q165L, GIF-H190, GIF-Q180, GIF-1TQ160 i GIF-165
8 | T4100343 | Flascó aigua CO2 | Ampolla reutilitzable d´aigua per la insuflació de CO2 i la injecció d´aigua de l´endoscopi. Ha de ser compatible amb els videoscopis marca OLYMPUS sèrie EVIS EXERA.
8 | T4100801 | Tap d´aigua neteja | Tap adaptador per la neteja de canal aire/aigua, per a gastroscopis i colonoscopis marca OLYMPUS models ref. CF-H190L, CF-Q180AL, CF-Q165L, GIF-H190, GIF-Q180, GIF-1TQ160 i GIF-165.
8 | T4100246 | Contenidor d´aigua 2l | Contenidor reutilitzable d´aigua de 2 litres de capacitat i compatible amb la bomba de rentat OFP-2 marca OLYMPUS.
9 | 4100125 | Pot recollida de pòlips | Sistema de recollida, identificació i transport de pòlips i mostres de teixits extrets mitjançant aspiració endoscòpica. Ha de constar de 4 càmeres aïllades, numerades i no extraïbles. Transparent i d'un sol ús.
10 | 4100127 | Obreboques mida adult | Obreboques d´un sol ús per endoscòpies digestives de mida adult, amb cinta de subjecció ajustable i orificis laterals que permetin l´aspiració. Cal que permeti l'entrada d'endoscopis amb diàmetre distal de màxim 10mm.
10 | T460221 | Obreboques mida pediàtrica | Obreboques d´un sol ús per endoscòpies digestives de mida pediàtrica, amb cinta de subjecció ajustable i orificis laterals que permetin l´aspiració. Cal que permeti l'entrada d'endoscopis amb diàmetre distal de màxim 10mm.
11 | T410009 | Pinça hemostàtica per vasos | Pinça hemostàtica per coagulació en procediments d´endoscòpia digestiva. D´un sol ús. Dentat tipus cassó ranurat. Mànec ergonòmic amb 3 anelles. Longitud de treball de 230cm, obertura de 6,3mm (+-0,2mm), diàmetre catèter 2,7mm (+-0,2mm), diàmetre canal de treball de 3,2mm. Port elèctric amb rotació de 360º. Amb connexió d´elèctrode monopolar. Estèril.