## LOT 1-Laser CO2
LOT 1 | SOLUCIÓ DE LÀSER DE CO2 PER GINECOLOGIA
LOT 1 | SOLUCIÓ DE LÀSER DE CO2 PER GINECOLOGIA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de làser fraccionat de CO2 per a l'Hospital Materno Infantil de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
SOLUCIÓ DE LÀSER DE CO2 PER GINECOLOGIA
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Làser
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals del sistema
SI | 1 | Solució de làser fraccionat de CO2 per al tractament de diferents patologies pel servei de ginecologia. S'acceptarà qualsevol de les dues opcions següents: - (OPCIÓ A) Actualització del làser quirúrgic de CO2 que actualment posseix l'Hospital (Marca: Lumenis i model: Acupulse) més tots els accessoris necessaris per a l'especialitat de ginecologia. L'equip actualitzat ha de complir les característiques definides a continuació. - (OPCIÓ B) Presentació de tot el sistema de làser fraccionat de CO2 (inclou font làser més tots els accessoris necessaris per l'especialitat de ginecologia).
SI | 2 | Permet tractar pacients amb problemes d'incontinencia urinaria i d'atrofia vaginal, entre d'altres
1.2. Generador làser
SI | 3 | Muntat sobre 4 rodes, almenys dues amb fre.
SI | 4 | Longitud d'ona de 10.600 nm
SI | 5 | Potència d'almenys 30 W. Indicar.
SI | 6 | Sistema d'escàner amb diferents figures. Indicar tipus de figures.
SI | 7 | Treball del làser (modes d'emissió):
SI | 8 | - Mode continu (CW). Potència del làser regulable de 1W a 30W com a mínim. Indicar rang de potència en W.
SI | 9 | - Superpolsat. Indicar rang de potència en W.
SI | 10 | - Indicar si disposa d'altres tipus de modalitats d'emissió indicant el rang de potència en W.
SI | 11 | Indicar potència pic màxima del làser
SI | 12 | Indicar tamany spot per a aplicacions ginecològiques en mm
SI | 13 | Sistema de refrigeració interna que asseguri el bon funcionament de l'equip, mantenint-lo en els rangs de temperatura adequats
SI | 14 | Autocheck del sistema a l'inici de l'activitat
SI | 15 | Indicar si disposa d'una solució de purgat del fum generat per evitar que s'enteli l'òptica.
1.3. Feix d'enquadrament
SI | 15 | Feix guia d'entre 635 i 650nm aproximadament
SI | 16 | Potència igual o menor a 5mW
SI | 17 | Intensitat ajustable. Indicar rangs d'ajust
1.4. Braç articulat
SI | 18 | Braç articulat de 7 colzes com a mínim. Indicar número de colzes.
SI | 19 | Radi de treball amb el braç totalment extès de com a mínim 120 cm. Indicar en cm.
SI | 20 | Rotació de 360º
1.5. Panell de control
SI | 21 | Pantalla tàctil de mínim 8,5" amb capacitat de control dels paràmetres de funcionament.
| 22 | Indicar la capacitat de control dels següents paràmetres: profunditat, duració del puls/temps, mode, % d'àrea tractada, densitat d'energia, intensitat feix d'enquadrament i freqüència de repetició
SI | 23 | L'emissió del làser es controla a partir d'un pedal
SI | 24 | Disposa d'un botó d'emergència
SI | 25 | Senyals visuals i acústics emesos per l'equip durant l'activació del làser
1.6. Modes de treball i tractament
| 26 | L'equip ha de tenir la capacitat de tractar les següents patologies i ha d'incloure els accessoris i peces de mà necessàris.
SI | 27 | Mode de tractament de l'atrofia vaginal
SI | 28 | Mode de tractament de l'incontinència urinaria
Tractament de la laxitud vaginal
SI | 29 | Excissions de lesions (premalignes, vulvars, vaginals)
SI | 30 | Mode de tractament de vaporització
SI | 31 | Tractament del liquen esclerós
SI | 32 | Incisions a glàndula de Bartolino
SI | 33 | Tractament dermato-ginecològic no quirúrgic: estries
SI | 34 | Tractament ginecoestètic quirúrgic: labioplàstia
1.8. Peces de mà, adaptadors, escàners i espèculs
SI | 33 | 1 espècul fi (diàmetre igual o menor a 20 mm aproximadament) per a aplicacions d'atròfia i procediments intravaginals
SI | 34 | 1 espècul fi (diàmetre igual o menor a 20 mm aproximadament) per a aplicacions d'atròfia i procediments intravaginals amb dispar simultàni 360º
SI | 35 | Peces de mà per a coagulació, tall i vaporització per a tractaments superficials
SI | 35 | Òptiques i focalitzadors de figures necessaris per a utilitzar el/s espèculs i peces de mà
SI | 36 | Qualsevol accessori, adaptador i peça de mà necessari per a realitzar els modes de treball i tractament requerits.
SI | 37 | Tots els accessoris intravaginals o en contacte amb la pacient han de poder se esterilitzats per autoclau. Indicar material.
SI | 38 | Caldrà incloure maletí o sistema de protecció per totes les peces de mà
1.8. Software
SI | 39 | Disposa del software necessari per realitzar les funcions de ginecologia
SI | 40 | Disposa d'un algoritme que evita l'acumulació de calor en el teixit
1.9. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 41 | Inclou aspirador de fums amb braç articulat
SI | 42 | Inclou ulleres de protecció del làser per l'usuari (mínim 2 unitats) i pacient (mínim 1 unitat). Indicar quantitat oferta.
SI | 43 | Funda protectora de l'equip
SI | 44 | Pedal d'activació del làser
SI | 45 | Caixes d'esterilització necessàries per a tot el material esterilitzable ofert
SI | 46 | Tots els cables, connexions i accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 47 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 48 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, codi SAP (si en té), model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 49 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
SI | 50 | Complements necessaris per a la desinfecció i neteja de tots els components

## LOT 1- Millores
| LOT 1 | SOLUCIÓ DE LÀSER DE CO2 PER GINECOLOGIA
2a) Característiques bàsiques: 0 punts
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millora de les característiques tècniques
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Versatilitat del control de paràmtres des del panell de control
|  | 2 | Rang de potència de treball de l'equip
|  | 3 | Sistema d'escaneig amb figura tipus hexàgon
|  | 4 | Altres aspectes que millorin les prestacions tècniques de l'equip
|  | 5 | Solucio incorpora gabies per a pacients amb atrofia severa i anells de regulació
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Modes de treball i software
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Possibilitat de seleccionar tractaments predeterminats
|  | 7 | Mode de tractament del virus del papiloma humà (accessoris necessaris inclosos a l'oferta)
|  | 8 | Possibilitat d'utilitzar el làser per a procediments de laparoscopia si en un futur es requereix
|  | 9 | Modes de treball addicionals inclosos en el funcionament de l'equip
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis i fungible
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Pedal - Braç - Pantalla - Preus d'intercanvi de totes les peces d'instrumental ofertades
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Inclòs a l'oferta espècul específic per a tractar atròfies severes amb un diàmetre aproximat de 10 mm.
|  | 12 | Inclòs a l'oferta espècul/s fins (diàmetre igual o menor a 20 mm, aproximadament) per a procediments intravaginals amb dispars simultànis 360º
|  | 13 | Inclòs a l'oferta espècul/s fins (diàmetre aproximat 10 mm) per a tractar atròfies severes amb dispars simultànis 360º
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Altres prestacions que millorin l'activitat assistencial i la versatilitat de tractaments
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | L'oferta inclou un micromanipulador i la possibilitat d'adaptar el làser als colposcopis existents al Centre
|  | 15 | L'oferta inclou un set per a realitzar procediments laparoscòpics
|  | 16 | L'oferta inclou una quantitat addicional d'ulleres de protecció per pacient i usuari. Indicar número total (incloent el mínim exigit)
|  | 17 | Indicar si s'inclouen a l'oferta altres accessoris que permetin incrementar les funcionalitats de l'equips i el confort d'ús de l'usuari.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 18 | Es valorarà la idoneïtat del conjunt per a la realització dels procediments i tècniques de tractament i adequació a les necessitats assistencials del servei
6 | 3 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabilitat, robustesa i neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn dels gabinets
|  | 20 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades
|  | 21 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions.
|  | 22 | Facilitat de desmuntatge, rentat, muntatge
|  | 23 | Tots els materials son aptes per a neteja amb agents desinfectants d'ús hospitalari. Es revisarà el contingut dels protocols de neteja
4 | 2 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Disseny i facilitat d'ús
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 24 | Es revisarà que el braç del làser ofereixi un posicionament ràpid, senzill i exacte
|  | 25 | Es revisarà que el peu i braç ofereixin una exposició estable del focus de tractament
|  | 26 | Es valorarà la comoditat i facilitat de treball
|  | 27 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu, facilitat de manipulació dels menús i comandaments
|  | 28 | Es valorarà la maniobrabilitat i lleugeresa mentres es treballa
|  | 29 | Altres aspectes que millori el flux de treball assitencial
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 30 | Idoneïtat i funcionament dels accessoris i l'ús específic de cadascun
|  | 31 | Idoneïtat i adequació dels accessoris a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 28 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

## LOT 2 - Làser ORL
LOT 2 | LÀSER DE DÍODE BLAU PER ORL
LOT 2 | LÀSER DE DÍODE BLAU PER ORL
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Làser de díode blau pel tractament de lesions vascularitzades en consulta i quiròfan pel Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
LÀSER BLAU PER ORL
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques i funcionals bàsiques
SI | 1 | Unitat de làser de díode amb longitud d'ona de 445 nm i llum blava
SI | 2 | Indicar si disposa de bateria interna. Indicar autonomia
SI | 3 | Dimensiona màximes de 35 x 37 x 20 cm (amplada x profunditat x alçada) aproximadament
SI | 4 | Indicar pes del conjunt. No pot ser superior a 10kg aproximadament
SI | 5 | Mode de funcionament continu i polsat
SI | 6 | Màxima potència de 10 W com a mínim. Especificar rang ___ W a ___ W de potència segons mode de treball
SI | 7 | Duració dels micropolsos de 1 a 4500ms (aprox), com a mínim. Especificar rang i freqüència de pols
SI | 8 | Disposa de feix guia (aiming beam). Indicar colors disponibles
SI | 9 | Compatible, com a mínim, amb fibres nues d'otologia (300µm), rinologia (400µm) i laringologia (600µm)
SI | 10 | Reconeixement automàtic del tipus de fibra connectada
SI | 11 | Angle de divergència del feix de 26º com a màxim
SI | 12 | Possibilitat d'adaptar a l'equip una sistema de flux de gas per minimitzar l'adherència de teixit a la punta de la fibra i eliminar el fum del camp de treball. Indicar si s'inclou a la oferta
1.2. Comandament i visualització
SI | 13 | Disposa de pantalla per visualització dels paràmetres de treball. Indicar mida de la pantalla
SI | 14 | Comandament de l'equip mitjançant pantalla tàctil i pedal pel control del temps, potència, mode de treball i freqüència
SI | 15 | - Indicar comandament i regulacions amb pantalla tàctil
SI | 16 | - Indicar comandament i regulacions amb pedal
SI | 17 | Indicar si l'equip té capacitat de memorització de paràmetres segons usuaris i tractaments
1.3. Seguretat
SI | 18 | Senyals visual i acústica d'activació del làser
SI | 19 | S'inclouen 3 ulleres per protecció durant l'ús del làser
SI | 20 | S'inclou filtre per càmara d'endoscopis rígids. Ha de ser compatible amb l'equipament disponible al Servei d'ORL de l'Hospital
SI | 21 | S'inclou filtre de seguretat per a microscopi. Ha de ser compatible amb la marca de microscopis de l'Hospital
SI | 22 | Alarmes i sistemes de seguretat disponibles. Especificar protocols
1.4. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 23 | 2 peces de mà per aplicacions d'otologia
SI | 24 | 2 contenidors amb tapa per emmagatzematge i esterilització de les peces de mà
SI | 25 | Carro de trasnport
SI | 26 | Pedal
| 27 | Maletí de transport
SI | 28 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 29 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 30 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 31 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 32 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Millores
| LOT 2 | LÀSER DE DÍODE BLAU PER ORL
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18
| Fins a | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les característiques funcionals i tècniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Optimització de l'espai disponible i ergonomia de treball - Menor petjada del làser (amplada x profunditat) en cm i menor pes
|  | 2 | Permet treballar sense contacte: cauterització de llit de estapedectomia més realització d'estapedotomia. Vaporització de lessions benignes en laringe sense contacte
|  | 3 | Altres aspectes que millorin les prestacions tècniques i funcionals de l'equip
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris i preus de recanvis i fungible
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà la inclusió en l'oferta de talladors i peladors. També es valorarà la inclusió de peces de mà i filtyre addicionals
|  | 5 | Es valorarà l'amplitud del catàleg de fibres compatibles amb la solució oferta i les seves aplicacions
|  | 6 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Unitat làser - Peça de mà per aplicacions d'otologia - Filtres de protecció de microscopi i càmara d'endoscopi - Ulleres de protecció
|  | 7 | Es valorarà el mínim import del fungible principal. Indicar preu del fungible (indicar referència, codi SAP si en té, preu dels kits amb IVA inclòs i preu unitari amb IVA inclòs) de: - Fibra nua de 300µm - Fibra nua de 400µm - Fibra nua de 600µm - Agulla de 40mm aproximadament: - Agulla de 70mm aproximadament: - Agulla de 50mm aproximadament: - Agulla de 250mm aproximadament: - Altre fungible
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
30
| Fins a | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de consulta de l'equipament ofert
|  | 9 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades
|  | 10 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 11 | Facilitat de neteja i higiene del conjunt
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Interfície d'usuari del làser d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments
Millor solució de comandament
|  | 13 | Qualitat de la imatge amb els filtres
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en el tractament de lessions vascularitzades
12 | 6 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de tractament
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Valoració en tractaments reals de la qualitat i eficàcia de tall i vaporització i la seva adequació a les necessitats del Servei de ORL de l'Hospital. Es valorarà la comoditat i facilitat de maneig i maniobrabilitat amb les peces de mà
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es valorarà l'adequació de l'equipament, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
|  | 17 | Altres aspectes que millorin l'adequació de l'equip a les necessitats assitencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.