## Annex I
Ressonància Magnètica Nuclear 1.5T (RMN)
POH-MX-IDI-2024-005 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i configuració | Dada | Índex
Definició
Exclusió | Equip de ressonància magnètica que permeti l’obtenció d’imatges de totes les parts del cos, mitjançant l'aplicació d’un camp magnètic d’1,5 Tesles.
Configuració
Exclusió | Ressonància amb imant d'1,5 Tesles, sistema de gradients mínims de 44 mT/m, sistema de radiofreqüència amb potència igual o més gran de 15 kW, taula de pacient que suporti més de 200 kg i sistema de vigilància del pacient i sincronisme amb paràmetres fisiològics.
Exclusió | Cal adjuntar Product Data i Full Quality Assurance del model ofert (en anglès).
Exclusió | L'equip ofert serà nou, i no podrà contenir components utilitzats ni recondicionats.
Exclusió | Blindatge, instal·lació de la gàbia de Faraday.
| GRUP 1. Configuració bàsica | Dada | Índex
Imant
Exclusió | Imant tipus superconductor de mides adequades a la generació del camp d'1,5 Tesles.
Exclusió | Homogeneïtat garantida del camp magnètic, en 40 cm DSV ≤ 1,4 ppm.
Exclusió | Homogeneïtat garantida del camp magnètic, en 50 x 50 x 45 cm DEV ≤ 4 ppm.
Exclusió | Indicar els valors típics o garantits d'homogeneïtat per a diferents esferes DSV (10, 20, 30, 40, 45 cm).
Exclusió | Diàmetre del gantry ≥ 70 cm.
Exclusió | Indicar les mides amb les cobertes incloses.
Exclusió | Indicar la longitud total i la longitud de la part central més estreta.
Gradients
Exclusió | Amplitud de gradients màxima real per eix com a mínim de 44 mT/m.
Exclusió | Velocitat d'ascens màxima real per eix com a mínim de 200 T/m/s.
Exclusió | Mínim gruix de tall 2D: 1 mm.
Exclusió | Mínim gruix de tall 3D: 0,1 mm.
Exclusió | Especificar el sistema de refrigeració del sistema de gradients.
Sistema de radiofreqüència
Exclusió | Potència màxima del sistema de transmissió de RF ≥ 15 kW.
Exclusió | Nre. Receptors independents capaços de rebre el senyal i processar simultàniament mínim 64.
Exclusió | La digitalització del senyal de RF serà com a mínim a l'imant.
Exclusió | Rang dinàmic en cada canal de recepció ≥ 162 dB.
Bobines
Exclusió | S'hauran d'incloure com a mínim bobines per a les següents exploracions:
Exclusió | Estudis Neurovascular coma mínim 24 canals.
Exclusió | Cap i coll com a mínim 20 canals.
Exclusió | Columna sencera com a mínim 40 canals
Exclusió | Torax - Abdomen com a mínim 32 canals.
Exclusió | Bobina de Mama com a mínim 16 canals.
Exclusió | Bobines dedicades per a estudis musculoesquelètics: Espatlla, genoll, canell/dit, turmell/peu.
Exclusió | Bobines flexibles de superfície una per a grandària mitjana i una altra per a grandària petita.
Taula per a pacient
Exclusió | Monitoritzada i controlada per ordinador mitjançant les instruccions de l’operador.
Exclusió | Cal indicar els moviments, els rangs, i la velocitat.
Exclusió | Alçada mínima del taulell ≤70 cm.
Exclusió | Permet pacients de pesos elevats ≥ 200 kg.
Sistema del pacient
Exclusió | Sistema localitzador.
Exclusió | Capacitat de l'equip de posicionar els plans d'adquisició de manera automàtica.
Exclusió | Registre i sincronisme ECG. Indicar tipus com sincronisme.
Exclusió | Registre i sincronisme puls perifèric (PPU). Indicar tipus com sincronisme.
Exclusió | Registre i sincronisme moviments respiratoris. Indicar tipus com sincronisme.
Exclusió | Sistema de comunicació acústic bidireccional amb el pacient i òptic.
Exclusió | Accessoris de posicionament del pacient.
Exclusió | Auriculars de pacient per escoltar música durant els estudis amb reducció del soroll acústic.
Acabat de la sala de RM
Exclusió | Il·luminació regulable de la sala amb llums LED per aconseguir relaxació del pacient i decoració amb cel a la gàbia i vinil a la paret.
Estació d'adquisició
Exclusió | Cal especificar; Sistema operatiu, marca i versió.
Nombre de processadors, i marca i model.
Capacitat RAM.
Disc dur. Indicar capacitat d'emmagatzematge.
Exclusió | Monitor de la consola d'adquisició, pantalla LCD ≥24".
Exclusió | Accés remot per internet per a treballs de manteniment i reparació tant pel licitador com per als serveis de l'IDI.
Exclusió | Sistema de seguretat antivirus, anti-malware i anti-ramsoneware.
Exclusió | L’estació d’adquisició haurà de treballar obligatòriament amb l’estàndard DICOM 3.0 o superior de transmissió d’imatges.
Exclusió | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI).
Adquisició d'imatge
Exclusió | Indicar resolució espacial en 2D i 3D referida al FOV i al gruix de tall.
Exclusió | FOV màxim almenys de 50 x 50 x 50 cm.
Exclusió | Matrius d'adquisició en 2D i 3D de 64 x 64 fins a almenys a 1024 x 1024.
Exclusió | Modes d'adquisició en 3D amb resolució isotròpica.
Reconstrucció d'imatges
Exclusió | Indicar el nombre d'imatges de resolució 256 x 256 i de 512 x 512.
Exclusió | Reconstrucció d'imatges per segon, d'almenys de 52.000 (FFT, matriu de 256x256, sense interpolació, FOV complet).
Exclusió | Compensació de la distorsió geomètrica en tres plans simultàniament en pacients amb pròstesis.
Aplicacions clíniques generals
Exclusió | Seqüències genèriques: Seqüències en 3D T1, SE o GE, FLAIR o doble IR d’una sola adquisició 3D d’imatges submil·limètriques d’alta resolució, amb diferents potenciacions.
Exclusió | Seqüències reducció nivell de soroll en l'adquisició de l'estudi.
Exclusió | Seqüències zoom: Definides com a seqüències difusió millorades amb un camp petit i amb una gran relació senyal- soroll.
Exclusió | Seqüències moviments: Adquisició d’imatges amb eliminació moviments del pacient.
Exclusió | Seqüències supressió greix: Seqüències amb separació uniforme i sistemàtica d’aigua, greix, dintre-fora fase fins i tot en àrees de major susceptibilitat magnètica (2D i 3D).
Exclusió | Ha d'incloure diferents mètodes de supressió de greix.
Exclusió | Tractament de seqüències estàndard, ràpides i ultrarapides com; Espín-eco, Eco de gradient, Fast espín-eco, Fast-inversion-recuperació, Turbo eco de gradient i eco-planar, seqüències d'imatge multiconstrast, angiogràfiques.
Exclusió | Haurà d'incloure tècniques d'imatge en paral·lel, factors PAT màxims 2D i 3D, tècniques de calibració i compatibilitat amb les bobines i seqüències de mediació oferides.
Exclusió | Ampliació i actualització futura, i incorporació dels canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l’equip fins al moment de la implantació.
Aplicacions clíniques específiques
Múscul - Esquelètic
Exclusió | Seqüències i protocols per a articulacions, columna vertebral, etc.
Exclusió | Supressió de l'artefacte metàl·lic en els tres plans simultàniament.
Neuro
Exclusió | Seqüències cerebrals totes les necessàries per a estudis bàsics de neurologia, inclòs seqüències de sang negra i possibilitat d'adquisició en 3D T1,T2, FLAIR i ORL.
Exclusió | Seqüències neuro avançades: Estudis quantitatius de perfusió cerebral sense necessitat de contrast (ASL) seqüències cerebrals potenciades de susceptibilitat que inclouen la fase (SWI).
Exclusió | Seqüències de ARM amb contrast i sense contrast.
Vascular
Exclusió | Seqüències vasculars, TOF 2D i 3D.
Exclusió | Sistema de sincronització d'arribada de contrast i adquisició 3D.
Exclusió | Seqüències vasculars 3D sense contrast a diferents regions anatòmiques.
Exclusió | Seqüències vasculars 4D.
Part toves i abdomen
Exclusió | Imatges de colangiografia, fetge, urografia i pelvis.
Exclusió | Seqüències moviments: Seqüències amb respiració, sense apnees i navegadors per sincronitzar diafragma.
Exclusió | Seqüències dinàmiques T1 3D en respiració lliure.
Exclusió | Seqüències de permeabilitat per estudis dinàmics parts toves (pròstata, mama, glàndules salivals).
Mama
Exclusió | Seqüències avançades de mama.
Exclusió | Seqüències per a pròtesis mamàries.
Exclusió | Seqüències dinàmiques 3D amb supressió greix.
Sistema de reconstrucció i postprocés
Exclusió | Ha d'incloure una solució de reconstrucció i postprocés útil per a totes les tècniques d'adquisició incloses, amb almenys 6 usuaris concurrents amb la següent funcionalitat clínica bàsica (MPR/MIP/3D) i avançada que inclogui com a mínim 6 llicències de cadascuna de les aplicacions següents Descriure breument.
Exclusió | Difusió amb càlcul ADC.
Exclusió | Permeabilitat T1, neuro, cap i coll, pròstata i mama.
Exclusió | Aplicacions de mama.
Exclusió | Anàlisi vascular estenosi.
Exclusió | Segmentació i anàlisi hepàtica amb valoració infiltració grassa.
Emmagatzematge d’imatges
Exclusió | L’adjudicatari, assumirà els costos de la instal·lació de la consola d’adquisició a través de la xarxa DICOM, els PACS existents en l’entorn d'atenció primària (PACS IDI, Hospital, CAPs, altres).
Exclusió | S'ha de permetre la transferència automàtica dels objectes DICOM al/s sistemes PACS que es configurin.
Exclusió | Possibilitat d’extreure imatges sense processament d’exploracions mitjançant USB i/o CD/DVD des de la consola.
Exclusió | DICOM Modality Worklist.
Exclusió | DICOM Storage.
Exclusió | DICOM Storage.Commitment.
Exclusió | DICOM Query/Retrive.
Exclusió | DICOM Modality Perform Procedure.
Exclusió | DICOM Print.
Exclusió | DICOM Media Storage.
Requeriments | GRUP 2. Garantia
Exclusió | El termini de garantia serà de com a mínim un any, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció. Durant el període de garantia no s’admetrà cap exclusió de serveis o materials.
Exclusió | Sí durant el termini de garantia, l’equip estigués aturat durant més de 7 dies laborables a comptar fins al dia de l’avís, s’aplicarà una penalització segons la fórmula: P = C x M x N. S’aplicarà un coeficient d’1,2. Si el nre. de dies d’atur és ≤ 10, coeficient 1 del contrari el coeficient serà 2. P = Penalització C= Coeficient M = Cost diari de manteniment segons oferta de contracte de manteniment. N = Nre. de dies que l’equip hagi estat aturat.
Requeriments | GRUP 3. Servei postvenda i manteniment
Exclusió | S'ha de detallar l'estructura organitzativa de l'empresa, sistema de qualitat i certificació, fent constar:
Exclusió | Organigrama i estructura del servei tècnic.
Exclusió | Indicar les eines tècniques i materials.
Exclusió | Procediments de gestió d’incidències des que la incidència és reportada pel centre fins a la seva resolució.
Exclusió | Perfil professional dels tècnics, formació acadèmica i tècnica.
Exclusió | Nombre de tècnics amb formació en RM i més concretament en el model objecte d’aquest procediment a una distància màxima de 4 hores, d'acord amb el termini màxim de resposta i desplaçament a les instal·lacions de l'IDI.
Exclusió | Temps de resposta (tècnic a unitat RM). Màxim 4 hores. Durant tot el període de garantia, extensió de garantia, manteniment posterior, etc.
Exclusió | Indicar horari d’atenció del servei tècnic tant d'estiu com de la resta de l’any. Indicar si existeix possibilitat d'atenció del servei tècnic en festius.
Exclusió | Accés lliure a la informació tècnica, d’operació del sistema i servei tècnic.
Exclusió | Tarifes del servei tècnic vigent, publicades, a efectes informatius, inclouen totes els conceptes.
Exclusió | S'haurà d’incloure els protocols de manteniment preventiu, indicant freqüència anual i nre. d'hores per revisió.
Exclusió | Disponibilitat de màquina igual o > 95%.
Exclusió | Gestió de logística i recanvis, temps de disponibilitat dels mateixos en el centre.
Exclusió | Protocols de manteniment preventiu, manteniment tècnic-legal, manteniment correctiu.
Exclusió | Verificacions i controls de seguretat i qualitat.
Exclusió | Tipus d'actualitzacions de l'equip durant la seva vida útil.

## Annex II
Ressonància Magnètica Nuclear 1.5T (RMN)
POH-MX-IDI-2024-005 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació de l’apartat, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Puntuació màx | Criteris valorables | Dada | Índex
55
GRUP 1. Equip (A.3)
1 | Valoració de novetat tecnològica
1 | Any de llançament de l'equip oferit. (Es basarà a la dada del product data). Criteri directament proporcional.
9 | Imant
2 | Homogeneïtat garantida del camp magnètic, en 10 cm DEV ≤ 0,017 ppm. Criteri inversament proporcional.
2 | Shimmng tall a tall en comptes de shimming de volum per a seqüències TSE i DWI. Criteri Si-No.
3 | Shimming avançat de segon ordre mitjançant 5 canals addicionals no lineals (bobina física integrada i enrotllada a la bobina de gradients). Criteri Si-No.
2 | Longitud de l'imant sense carcasses < 165 cm. Criteri inversament proporcional.
6 | Gradients
2 | Gruix de tall mínim en 2D ≤ 1 mm. Criteri inversament proporcional.
2 | Possibilitat de combinar el màxim valor d’intensitat de gradient i el màxim valor de slew rate simultàniament. Criteri Si – No.
2 | Mínim valor de TE en seqüències de difusió (dwi/epi) amb un valor de b=1000 s/mm2 i per a una matriu de 256 x 256 ≤ 40ms. Criteri inversament proporcional.
16 | Sistema de radiofreqüència
2 | Rang dinàmic per canal ≥ 162 dB. Criteri directament proporcional.
2 | Nre. canals independents capaços de rebre i processar el senyal simultàniament > 64. Criteri directament proporcional.
3 | Emissió del pols de RF a l'imant (no a la sala tècnica). Criteri Si – No.
3 | Potència de l'amplificador ≥ 15kW. Criteri directament proporcional.
3 | Sistema físic de sincronització respiratori integrat a la bobina de columna, sense necessitat de col·locació d'elements addicionals. Criteri Si – No.
3 | Nombre d'antenes que disposen de connexió directa sense cablejat. En cas que existeixi un sistema intermedi, es requerirà que el licitador present un sistema de substitució i que sempre estigui en l'IDI Barcelona - CAP Manso. Es donaran 3 punts a la totalitat el sistema, sense intermedis, i 1,5 punts al sistema intermedi. Criteri directament proporcional.
9 | Bobines
2 | Bobina de crani/coll amb angulació variable per a pacients cifòtics. Criteri Si – No.
2 | Bobina de crani/coll amb shimming físic específic integrat. Criteri Si – No.
3 | Bobina dedicada de genoll ≥ 16 canals. Criteri directament proporcional.
2 | Inclusió d'almenys una bobina tipus manta de més de 20 canals per a la realització d'estudis d'abdomen i pelvis. Criteri Si-No.
6 | Adquisició, aplicacions clíniques i intel·ligència artificial
2 | Inclusió de totes les tècniques disponibles al model ofert de IA deep learning aplicades a la reconstrucció de la imatge per augmentar la resolució, la SNR i reduir els temps d'adquisició. Hauran d'estar disponibles per a totes les regions anatòmiques. Criteri Si-No
2 | Processos automatitzats per al marcatge de cossos vertebrals en l'adquisició i/o en el postprocessat. Es donarà 2 punts qui disposi en tots dos sistemes i 1 punt a qui disposi en un dels dos sistemes. Criteri directament proporcional.
2 | Suport automàtic en la planificació de les seqüències. Es valorarà proporcionalment segons el nombre d'àrees s'apliqui. Criteri directament proporcional.
8 | GRUP 2. Servei Tècnic (A.4)
2 | Perfil professional i qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials). Criteri SI-NO.
Per a cada enginyer, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Ressonància Magnètica (RM), s’atorgaran 0,5 punts fins a un màxim de 1,5 punts.
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Ressonància Magnètica (RM), s’atorgaran 0,25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.
2 | Formació tècnica en Ressonància Magnètica (RM) de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració). Criteri SI-NO.
Un o més tècnics amb formació especifica en l'equip, objecte de l’oferta tècnic del concurs, 1,5 punts.
Un o més tècnics amb formació en Ressonància Magnètica (RM), 0,5 punt
2 | Nre. de tècnics amb dedicació superior al 50% del temps de treball a donar servei tècnic en Ressonància Magnètica (RM): Criteri SI-NO.
Tres tècnics o més, 1 punt.
Dos tècnics, 0,75 punts.
Un tècnic, 0,25 punts.
1 | Garantia de temps d'utilització de l'equip superior a 95 %/any durant el termini de garantia i extensió de garantia. Criteri directament proporcional.
1 | Garantia de disponibilitat de recanvis en menys de 24 hores. Criteri SI-NO,