## Full1
Num exp. | Cabina de pletismografia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Equip per l'exploració funcional respiratòria i mesura de volums pulmonars
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques | 5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Cabina de pletismografia per l'exploració funcional respiratòria i mesura de volums pulmonars.
2 | La cabina ha d'estar adaptada per a la realització de proves a pacients de mobilitat reduïda o en cadira de rodes.
3 | La cabina hauria d'aproximar-se a les següents dimensions: - Amplada: 90 cm - Profunditat: 85 cm - Altura: 180 cm
4 | El volum interior de la cabina no pot superar els 1110 L
5 | Les parets de la cabina han de ser en gran part transparents i acristallades, proporcionant a l'ocupant un camp de visió de 360º.
6 | L'equip ha d'incoporar una càmera de compensació per a la reducció de varacions de pressió en l'ambient.
7 | El pes total de la cabina no pot superar els 175 kg.
8 | La cabina ha d'estar equipada d'un banc o seient amb una capacitat de càrrega mínima de 150 kg.
9 | La cabina ha d'incloure un medidor del volum i velocitat d'aire respirat per un pacient. L'equip ha d'estar suportat a l'interior de la cabina mitjançant un braç.
10 | L'equip ha de complir amb els criteris d'espirometria validats per l'American Thoracic Society (ATS) i l'European Respiratory Society (ERS).
11 | El sistema de calibratge de la cabina ha de ser automàtic, així com la verificació dels analitzadors.
12 | La cabina ha d'incloure un mesurador integrat a temps real de les condicions ambientals següents: - Temperatura ambiental. - Humitat. - Pressió atmosfèrica.
13 | La cabina ha d'incorporar un altaveu integrat.
14 | L'equipament ha de portar un obturador per la compensació automàtica de temperatura.
15 | La cabina ha d'incloure un analitzador de gasos integrat per a l'anàlisi a temps real i l'ajust de la mostra de gas en proves de difusió de monòxid de carboni (DLCO). No ha de requrerir de bosses d'aire.
Característiques a valorar
17 | Es valorarà que la cabina tingui un micròfon integrat, permetent així una comunicació bidireccional entre pacient i professional sanitari. | 2
18 | Es valorarà la inclusió d'una llum LED a l'interior de la cabina. | 1
19 | Es valorarà que la porta de la cabina es pugui obrir també des de l'interior. | 2
| 1.2. Característiques funcionals | 4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
La cabina ha de permetre la realització dels següents tipus de proves respiratòries:
7 | Pletismografia corporal.
8 | Espirometria lenta i forçada.
9 | Ventilació voluntària màxima.
10 | Proves de broncodilatació.
11 | Difusió pulmonar.
12 | Resistències de vies aèries per pletismografia.
13 | Volums pulmonars i de tancament per pletismografia.
Amb la cabina s'han de poder mesurar els següents paràmetres:
13 | Espirometria: - Capacitat vital lenta (SVC). - Capacitat vital forçada (FVC). - Ventilació voluntària màxima (MVV).
14 | Volums pulmonars estàtics absoluts: - Volum de gas toràcic (TGV). - Volum expiratori de reserva (ERV). - Volum residual (RV). - Capacitat pulmonar total (TLC). - Capacitat vital (CV). - Capacitat inspiratòria (IC).
15 | Resistència de vies respiratòries: - Resistència de vies respiratòries (Raw) - Conductància de vies respiratòries (Gaw) - Resistència específica de vies respiratòries (sRaw) - Conductància específica de vies respiratòries (sGaw)
16 | Difusió pulmonar: - Difusió de monòxid de carboni (DLCO). - Capacitat pulmonar total (TLC). - Volum residual (RV).
17 | Difusió pulmonar sense apnea o retenció de la respiració per al càlcul dels paràmetres DLCO, KCO, VA, TLC, i RV.
Mesura de les màximes pressions inspiratòries i espiratòries (MIP/MEP) per la medició de la força muscular respiratòria.
18 | Test de broncoprovocació amb metacolina.
Característiques a valorar
| Es valorarà que la prova respiratòria d'Oscil·lometria IOS estigui integrada en l'equip. | 4
1.3 Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
19 | Taula pel suport de l'ordinador i la pantalla de control.
21 | Xeringa de calibració amb una capacitat aproximada de 3 L.
22 | Subministrament de filtres, peces de boca i pinces de nas suficients per les primeres proves de la cabina.
23 | Subministrament de tot el cablejat necessari per la connexió del sistema al sistema d'informació de l'Hospital (HIS).
24 | Subministrament de tots els reguladors i mangueres de connexió necessàries pel funcionament de la cabina.
25 | Subministrament de les primeres ampolles de gasos necessàries pels primers usos de la cabina.
| 1.4 Software | 11
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
26 | Cal incloure les llicències de software necessàries per a poder fer servir la plataforma des de com a mínim 2 ordinadors o llocs de treball diferents.
27 | Control de totes les proves des de la interfície de treball de l'ordinador.
28 | Generació d'informes.
29 | Gràfiques amb sistema d'autoescalat automàtic segons el pacient.
30 | Com a mínim ha de permetre representar gràficament 8 corbes volum/flux de manera simultània.
31 | Anàlisi del grau de qualitat d'espirometria A-F segons normativa SEPAR.
32 | Informes amb codis de qualitat/error segons criteris internacionals ERS/ATS.
33 | Desat de totes les calibracions i visualització de l'historial de les mateixes.
34 | Enviament i exportació de dades a SAP.
Característiques a valorar
| Es valorarà la possibilitat de que la instal·lació del Software client es pugui fer des de l'Hospital i la inclusió de llicències de software addicionals a les demanades, permetent informar i consultar remotament des de més de 3 ordinadors o llocs de treball. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que inclogui més llicències la que rebi la puntuació màxima. | 3
| Es valorarà que l'Hospital tingui possibilitat d'aportar l'ordinador de control de la cabina, permetent així la substitció en cas de d'avaria. | 4
| Es valorarà que als informes es puguin incloure comentaris sobre els pacients. | 4
| 1.5 Integracions | 2
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
35 | Capacitat de rebre pacients al llistat de treball diari (HL7).
36 | Capacitat d'integració HIS, enviament d'informes per HL7 i dels valors estructurats en format HL7.
37 | Totes les llicències necessàries que pugui requerir el servidor i el client.
Característiques a valorar
39 | Possibilitat de traspàs de l'antiga BBDD de MGC | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia | 3.5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
29 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
30 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
31 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
Característiques a valorar
| Equip de substitució en cas d'avaria o resolució de l'avaria en menys de 48h. | 1.5
| Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 2
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 1.5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
32 | Cost anual del manteniment preventiu (material, mà d'obra i desplaçaments exclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)
Característiques a valorar
33 | Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge) | 1
34 | Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge) | 0.5