## FT_EcoUCI
MICROSCOPI ESPECULAR
MICROSCOPI ESPECULAR
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Microscopi especular pel servei d'oftalmologia. Cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris Cal incloure el Datasheet.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Sistema de captura totalment automàtic amb autoalineament, enfocament automàtic, autotret i canvi d'ull automàtic.
2 | Equip robotitzat per a presa de les dades de les lents sense intervenció de l'usuari (sense joystick)
3 | Punts de fixació centrals i adjacents per a realitzar captures en mode panoràmic.
4 | Punts de fixació perifèrics.
5 | Opció multipunts amb un mínim de 17 punts.
6 | Medició de paquimetria.
7 | Mentonera motoritzada, controlada des de la pantalla tàctil.
8 | Visualització dels resultats en pantalla.
9 | Dades obtingudes: - Nombre de cèl·lules analitzades. - Densitat cel·lular. - Grandària mínima i màxima. - Grandària cel·lular mitjana.
10 | Grafiques obtingudes: - Hexagonalitat. - Tamany cel·lular. - índexs.
11 | Coeficients obtinguts: - Variació. - Percentatge de cèl·lules hexagonals.
12 | Histogrames de pleomorfisme i polimegatimes.
13 | Programari complet per a l'anàlisi de l'endoteli corneal: densitat cel·lular (CD), àrea mitjana cel·lular (AVG), desviació estàndard (SD), coeficient de variació (CV), àrea cel·lular màxima i mínima, hexagonalitat i histograma de polimegatisme i pleomorfisme.
14 | Camp fotogràfic mínim de 0.135 mm2.
15 | Connexió a DICOM (Worklist, PACS).
16 | Dimensons màximes no superiors a 500 x 600 x 700 mm [am x pr x al].
17 | Pantalla tàctil a color integrada de com a mínim 10"