## FT_Req obligatoris
Sistemes de monitorització contínua i remota de grau mèdic per a pacients d’elevada complexitat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema de dispositius i plataforma de monitorització contínua i remota per a pacients d’elevada complexitat.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
1 | Sistemes de llits virtuals per monitorització de pacients.
2 | Aplicació disponible per iOS i Android, on el pacient pugui registrar-se per connectar els dispositius mèdics i fer el seguiment. Haurà de tenir diferents programes d'atenció per poder fer el seguiment de les diferents tipologies de pacient que es tractaran des del centre.
3 | Les dades registrades per l'aplicació s'emmagatzemaran al núvol surant un temps que decidirà el centre segons les necessitats al moment de fer la instal·lació, i podran ser consultades directament des del propi centre.
4 | Portal web on el personal sanitari podrà fer seguiment de la evolució del pacient. Accés mitjançant usuari i clau que permetrà veure en qualsevol moment el pacients i els paràmetres d'evolció dels mateixos.
5 | Rellotge intel·ligent de grau mèdic, per monitorització continua i connexió BT 4.0 low energy.
6 | Integració de dades clíniques a la història clínica electrònica del pacient.
7 | Accessoris de medicions puntuals de tensió arterial. Enllaçats a l'aplicació mitjançant BT que enviïn dades les dades automàticament al núvol de dades clíniques.
8 | Complement a la formació de la següent forma: - Infografia de com s'empra l'equip destinada als usuaris finals i a personal sanitari encarregat de fer les formacions. - Guia ràpida/resum de la formació
Rellotge intel·ligent de grau mèdic IIb.
8 | Medicions continues de grau mèdic en un rellotge de polsera, amb corretja de silicona hipoal·lergògena i exempt de làtex en la seva composició.
9 | Pantalla tàctil de 40mm, d'alta resolució a color de 16 bits , giratòria i ajustable per a visualitzar de tots els mesuraments i cristall d'alta resistència.
10 | Pes de pantalla + corretja no superior als 55 grams.
11 | Indicador d'intensitat d'ajust de la polsera.
12 | Resistent a l'aigua. Protecció contra esquitxades d'aigua des de qualsevol direcció (IP24).
13 | Carregador magnètic sense fil.
14 | Bateria recarregable tipus ió liti, amb autonomia per a 1 dia de funcionament.
15 | Panell tàctil que permet accedir a les configuracions i les funcions del dispositiu.
16 | Bluetooth Low Energy (LI) per a aparellar l'aplicació per a telèfons intel·ligents.
17 | Visualització de mesuraments en forma numèrica i en tendència.
18 | Transferència i visualització de dades al núvol i a la App.
19 | Paràmetres a mesurar:
20 | Saturació (SpO2) : - Rang [0-100]% - Precisió 2% o millor
21 | Freqüència de pols (HR) a partir de canvis pulsàtils d'absorció de llum. - Rang no inferior a [25, 225] bpm - Precisió 2bpm o millor
22 | Freqüència cardíaca (PR) a partir de senyals elèctriques detectades en la forma d'ona del ECG. - Rang no inferior a [25, 225] bpm - Precisió 5% o millor
23 | índex de perfusió (Pi)
24 | Freqüència respiratòria (RRp) derivada de l'ona pletismogràfica. - Rang no inferior a [5, 70] rpm. - Precisió 3rpm o millor
25 | Qualitat de senyal (SIQ).
26 | Variabilitat Freqüència de Pols (PRV).
27 | Comptador de passos per a mesurar activitat física.
28 | Índex de Variabilitat Pletismográfica (PVi).
29 | Mesuraments puntuals de la ECG d'1 derivació amb gravació de 30s com a mínim. - Rang d'amplitud no inferior a 10 mV - Resolució no superior a 1 microVolt. - Velocitat d'escombrament no inferior a 25s. - 500Hz mínim de freqüència d'emmagatzemat. - Capacitat per classificar ECG en ritme sinusal normal, freqüència cardíaca elevada, baixa i detecció de fibril·lació auricular.
Tensiòmetre
30 | Tensiòmetre de braç compacte i automàtic amb funcionament per oscil·lometria destinat a pacients adults.
31 | Monitor digital on es mostra el mesurament de tensió arterial i freqüència de pols. Amb capacitat per detectar batecs irregulars i errors de moviment corporal.
32 | Adaptat a l'ús domiciliari.
33 | Dimensions del monitor no superiors a 110 x 145 x 780 mm (w x d x h).
34 | Pes no superior a 300g (sense manegot) ni 475 amb manegot.
35 | Pantalla Digital LCD o millor.
36 | Rang de pressió del manegot no inferior a [0, 295] mmHg amb precisió de +-3mmHg o menys.
37 | Rang de mesura de l'equip no inferior a [25, 275] mmHg amb precisió de +-5% de la lectura de pantalla o menys.
38 | Rang de mesura de pols no inferior a [45, 175] beats/min.
39 | Connexió BT 4.0 low energy amb l'aplicatiu del smartphone.
40 | Manegot amb rang de circumferència d'entre 22 fins a 42 cm i tub d'aire de llargada no inferior a 750mm.
41 | Funcionament per bateries, incloses.
Integració de dades informàtiques
42 | L'equipament ha de disposar de connectivitat a la xarxa dels centre sanitari per ethernet i WI-FI, comunicar-se pel protocol TCP/IP.
43 | Integració de dispositius domiciliaris amb el HIS
44 | La informació dels aparells s’haurà d’integrar amb el sistema d’informació de l'Hospital a través d’un identificador únic que assignarà el Centre i amb les accions necessàries per garantir la seguretat i la no duplicitat de tasques als facultatius. El model d’integració contemplat és el següent:
44.1 | 1.- Lliurament de dispositiu als pacients (enrolament). En donar a un pacient un dispositiu el professional clínic de l'Hospital informarà en l'aplicatiu de e_Salut i s’enviarà al programari de la empresa licitadora un ADT que contindrà com a mínim les variables següents: Identificador únic del pacient, telèfon del pacient i adreça de correu electrònic del pacient.
44.2 | 3.- Enviament de mesures a e-SALUT. Quan el software de l’empresa licitadora rebi la informació dels aparells l’enviarà a l’hospital mitjançant missatgeria ORU on l’identificador de pacient serà el subministrat per l’Hospital en el missatge de l’enrolament del pacient. La informació enviada haurà de contenir com a mínim: Identificador de pacient, codi de variable, valor, unitats.
45 | Si l'equipament requereix llicenciament addicional per realitzar la integració, s'haurà d'incloure.
46 | Si la modalitat integra estació de treball addicional, aquesta s'haurà d'adaptar a les normatives de seguretat i configuració definides per SSII a l'Hospital de Bellvitge.