ANEXO 1. PPT: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA VÍA AÉREA (7 LOTES)

Hay que acreditar el cumplimiento de todos los requisitos descritos en este documento para proceder a la valoración económica y cualitativa de la oferta presentada.

| LOTE 1 | GUÍAS DE INTUBAR | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FCS009 | GUÍA DE INTUBAR MEDIANA | Guía/fiador para introducir en el tubo endotraqueal y facilitar su colocación. De aluminio, recubierto de una funda protectora de PVC de grado médico. Semirrígida. Punta distal atraumática. Superficie externa de baja fricción. Estéril, libre de látex. Desechable. Embalaje unitario. Largo: 390 mm (±10 mm). De 14 Fr. |
| FCS010 | GUÍA DE INTUBAR PEQUEÑA | Guía/fiador para introducir en el tubo endotraqueal y facilitar su colocación. De aluminio, recubierto de una funda protectora de PVC de grado médico. Semirrígida. Punta distal atraumática. Superficie externa de baja fricción. Estéril, libre de látex. Desechable. Embalaje unitario. Largo: 310 mm (±10 mm). De 6 Fr. |

| LOTE 2 | CÁNULA DE GUEDEL | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FTM028 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 5 azul | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 3,5 mm de diámetro interno y 50 mm (±2,5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |
| FTM029 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 6 negra | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 4 mm de diámetro interno y 60 mm (±2,5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |
| FTM030 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 7 blanca | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 4 mm de diámetro interno y 70 mm (+5 mm / −2,5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |
| FTM031 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 8 verde | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 4,5 mm de diámetro interno y 80 mm (±5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |
| FTM032 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 9 amarilla | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 4,5 mm de diámetro interno y 90 mm (±5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |
| FTM033 | CÁNULA DE GUEDEL del núm. 10 roja | Tubo orofaríngeo de Guedel o Mayo, de una sola pieza, con extremo distal abierto y con punta roma, atraumática y con curvatura anatómica. Tamaño: 5 mm de diámetro interno y 100 mm (±5 mm) de largo. Composición: polietileno, libre de látex y DEHP. Estéril. Desechable. Código de colores, diseño y dimensiones según la norma europea EN ISO 5364:2016. |

| LOTE 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FTM014 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 2,5 | Tubo endotraqueal oronasal sin balón. Tamaño: del núm. 2,5 y diámetro interno de 2,5 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM034 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 3 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 3 y diámetro interno de 3,0 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM015 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 3,5 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 3,5 y diámetro interno de 3,5 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma Europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM035 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 4 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 4 y diámetro interno de 4,0 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma Europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM036 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 4,5 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 4,5 y diámetro interno de 4,5 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma Europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM016 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 5 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 5 y diámetro interno de 5,0 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma Europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM017 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 6 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 6 y diámetro interno de 6,0 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM018 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 7 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 7 y diámetro interno de 7,0 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM019 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 8 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 8 y diámetro interno de 8,00 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma Europea EN ISO 5361:2023. |
| FTM020 | TUBO ENDOTRAQUEAL del núm. 9 | Tubo endotraqueal oronasal con balón. Tamaño: del núm. 9 y diámetro interno de 9,00 mm. Fabricado con PVC transparente de grado médico. Con línea longitudinal radiopaca. Marcaje métrico a lo largo del tubo. Con indicativo numérico del calibre. Extremo distal biselado y redondeado, suave y atraumático, abierto con orificio lateral (ojo de Murphy). Balón de neumotaponamiento de PVC elástico de grado médico y baja presión. Balón piloto indicativo del nivel de inflado del balón de neumotaponamiento. Extremo proximal con conexión estándar de 15 mm. Libre de látex y de ftalatos. Estéril. Desechable. Requisitos específicos según la norma europea EN ISO 5361:2023. |

| LOTE 4 | DISPOSITIVO INHALADOR Y NEBULIZADOR | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FCS048 | DISPOSITIVO INHALADOR Y NEBULIZADOR DE 15 Fr | Conector/adaptador recto portainhaladores (MDI), de 15M-15F, con puerto unidireccional y con indicador de dirección del medicamento. Tapón fijo para evitar pérdidas. De plástico y libre de látex. No Estéril. Un solo uso |
| FCS042 | DISPOSITIVO INHALADOR Y NEBULIZADOR DE 22 Fr | Conector/adaptador recto portainhaladores (MDI), de 22M-22F, con puerto unidireccional y con indicador de dirección del medicamento. Tapón fijo para evitar pérdidas. De plástico y libre de látex. No Estéril. Un solo uso. |

| LOTE 5 | MASCARILLA MONAGHAN | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FTM021 | MASCARILLA DE ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE TAMAÑO PARA ADULTO | Mascarilla para adulto de alta concentración, transparente y flexible, con bolsa de reservorio y doble válvula de exhalación y seguridad; con cinta de sujeción extensible y regulable; con tubo prolongador con conexión universal. Ajuste nasal integrado sin pinza metálica. Forma anatómica que permita su colocación por encima o por debajo de la barbilla. Banda elástica de sujeción que permita su colocación por encima o por debajo de las orejas. Libre de látex y ftalatos. |
| FTM022 | MASCARILLA DE ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE TAMAÑO PEDIÁTRICO | Mascarilla pediátrica de alta concentración, transparente y flexible, de talla estándar infantil, con bolsa de reservorio y doble válvula de exhalación y seguridad; con cinta de sujeción extensible y regulable; con tubo prolongador con conexión universal. Ajuste nasal integrado sin pinza metálica. Forma anatómica que permita su colocación por encima o por debajo de la barbilla. Banda elástica de sujeción que permita su colocación por encima o por debajo de las orejas. Libre de látex y ftalatos. |

| LOTE 6 | OXIGENOTERAPIA | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FTM003 | Mascarilla de oxígeno para adulto | Mascarilla de oxígeno con efecto Venturi para adulto con dosificador de concentración con 7 selecciones (desde el 24-26% hasta el 50%) de alta precisión, y que cumpla con el estándar europeo EN 13544-3:2001, que regula los equipos y los dispositivos para terapia respiratoria. Debe disponer de un único dosificador de concentración de oxígeno, de una pieza y no desmontable, para todas las selecciones de FiO2. Con rótula giratoria y sistema de seguridad para evitar la modificación de la concentración de oxígeno. Mascarilla facial libre de PVC, látex y ftalatos. Con orificios de espiración. Con diseño compacto, sin tubo corrugado. Transparente y flexible. Fabricada con bordes atraumáticos y siliconados, con doble sistema de ajuste en la barbilla. Con cinta elástica regulable para fijar la mascarilla, sin elementos auxiliares que puedan desprenderse. Tubo alargadera de oxígeno de 1,8 a 2,1 m, con luz estriada anticolapso y con conectores universales. Tolerancia de caudal de oxígeno de 4 a 12 lx, sin desconexión del tubo de conexión. Conexión de 22 mm macho de máscara y de 22 mm hembra del multiventuri. Envase de plástico, individual y transparente. |
| FTM004 | MASCARILLA DE OXÍGENO CON NEBULIZADOR | Máscara facial para adulto con nebulizador de cazoleta, transparente y con capacidad de 10 ml graduada. Con cierre de seguridad con rosca y sistema antigoteo incorporado. Con dispositivo de nebulización que funcione con el paciente sentado o tumbado, compacto en su conexión a la máscara. Con posibilidad de llenado del nebulizador sin desconectar el dispositivo. Con la base recta del nebulizador con buen soporte en cualquier superficie. Libre de látex y ftalatos. Con tubo de conexión de oxígeno anticolapso de 1,8 a 2,1 m y conectores universales. Con tolerancia de caudal de oxígeno de 4 a 8 lx sin desconexión del tubo de conexión a O2. Con conexiones estándar y compatibles entre sí en todos los componentes del kit. Fabricada con bordes atraumáticos y siliconados, con doble sistema de ajuste en la barbilla. Con cinta elástica regulable para fijar la mascarilla. Con orificios de espiración en la mascarilla. Envase de plástico, individual y transparente. |
| FTM005 | MASCARILLA DE OXÍGENO PEDIÁTRICA | Mascarilla de oxígeno con efecto Venturi de talla estándar infantil con dosificador de concentración con 7 selecciones (desde el 24-26% hasta el 50%) de alta precisión, y que cumpla con el estándar europeo EN 13544-3:2001, que regula equipos y dispositivos para terapia respiratoria. Debe disponer de un único dosificador de concentración de oxígeno, de una pieza y no desmontable, para todas las selecciones de FiO2. Con rótula giratoria y sistema de seguridad para evitar la modificación de la concentración de oxígeno. Mascarilla facial libre de PVC, látex y ftalatos. Con orificios de espiración. Con diseño compacto, sin tubo corrugado. Transparente y flexible. Fabricada con bordes atraumáticos y siliconados, con doble sistema de ajuste en la barbilla. Con cinta elástica regulable para fijar la mascarilla, sin elementos auxiliares que puedan desprenderse. Tubo alargadera de oxígeno de 1,8 a 2,1 m, con luz estriada anticolapso y con conectores universales. Tolerancia de caudal de oxígeno de 4 a 12 lx, sin desconexión del tubo de conexión. Conexión de 22 mm macho de máscara y de 22 mm hembra del multiventuri. Envase de plástico, individual y transparente. |

| LOTE 7 | MATERIAL FUNGIBLE PARA LARINGOSCOPIO | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| MRE049 | MANGO DE LARINGOSCOPIO DESECHABLE | Mango de laringoscopio de fibra óptica. Reutilizable. Con diseño ergonómico y superficie rugosa antideslizante. De tamaño medio. Fabricado con acero inoxidable de grado médico. Debe incorporar bombilla de xenón de 2,5 V. Debe funcionar con pilas para la función de la bombilla (que debe ser extraíble). El mango debe ser compatible con las palas de tipo Macintosh y Miller (fabricante Truphatek). Debe cumplir con los requisitos según la norma UNE-EN ISO 7376, sobre equipos respiratorios y de anestesia y laringoscopios para intubación traqueal. |
| MRE053 | PALA DE LARINGOSCOPIO DEL NÚM. 1 DESECHABLE METÁLICA | Pala metálica con hoja curvada de tipo Macintosh del núm. 1, desechable, fabricada con acero inoxidable y con acabados forjados no traumáticos. Recubierta con funda protectora individual. Con canal de luz de fibra de vidrio que permita la utilización de mangos de fibra óptica con luz de xenón. Ajustable a cualquier tipo de mango ISO (anillo verde, norma 7376-3/EN 1819). Compatible con mango de laringoscopio del fabricante Truphatek. Sin látex, sin DEHP. |
| MRE050 | PALA DE LARINGOSCOPIO DEL NÚM. 2 DESECHABLE METÁLICA | Pala metálica con hoja curvada de tipo Macintosh del núm. 2, desechable, fabricada con acero inoxidable y con acabados forjados no traumáticos. Recubierta con funda protectora individual. Con canal de luz de fibra de vidrio que permita la utilización de mangos de fibra óptica con luz de xenón. Ajustable a cualquier tipo de mango ISO (anillo verde, norma 7376-3/EN 1819). Compatible con mango de laringoscopio del fabricante Truphatek. Sin látex, sin DEHP. |
| MRE051 | PALA DE LARINGOSCOPIO DEL NÚM. 3 DESECHABLE METÁLICA | Pala metálica con hoja curvada de tipo Macintosh del núm. 3, desechable, fabricada con acero inoxidable y con acabados forjados no traumáticos. Recubierta con funda protectora individual. Con canal de luz de fibra de vidrio que permita la utilización de mangos de fibra óptica con luz de xenón. Ajustable a cualquier tipo de mango ISO (anillo verde, norma 7376-3/EN 1819). Compatible con mango de laringoscopio del fabricante Truphatek. Sin látex, sin DEHP. |
| MRE052 | PALA DE LARINGOSCOPIO DEL NÚM. 4 DESECHABLE METÁLICA | Pala metálica con hoja curvada de tipo Macintosh del núm. 4, desechable, fabricada con acero inoxidable y con acabados forjados no traumáticos. Recubierta con funda protectora individual. Con canal de luz de fibra de vidrio que permita la utilización de mangos de fibra óptica con luz de xenón. Ajustable a cualquier tipo de mango ISO (anillo verde, norma 7376-3/EN 1819). Compatible con mango de laringoscopio del fabricante Truphatek. Sin látex, sin DEHP. |
| MRE054 | PALA DE LARINGOSCOPIO DEL NÚM. 0 DESECHABLE METÁLICA RECTA | Pala de tipo Miller del núm. 0, desechable, de acero inoxidable y con acabados forjados no traumáticos. Recubierta con funda protectora individual. Con canal de luz de fibra de vidrio que permita la utilización de mangos de fibra óptica con luz de xenón. Ajustable a cualquier tipo de mango ISO (anillo verde, norma 7376-3/EN 1819). Compatible con mango de laringoscopio del fabricante Truphatek. Sin látex, sin DEHP. |