## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
2 Generadors segelladors de vasos
PROVEÏDOR:
NIF:
FABRICANT:
MODEL:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
2 Generadors segelladors de vasos dirigits al servei de bloc quirúrgic de l'Hospital Josep Trueta.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5.5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que els electrobisturís incorporin tecnologia plug-and-play, de manera que el generador reconegui automàticament els mànecs als que es connectin. | 1
2 | Es valorarà que la tecnologia de segellat sigui híbrida, combinant energia ultrasònica calorífica de fricció i energia bipolar. | 3.5
3 | Es valorarà que els mànecs aplicadors d'energia dels electrobisturís presentin un disseny en forma de pinça o "mandíbula", amb peça superior i inferior, i incloguin botons de control. | 1
2 | Funcionalitats | 6.5
Característiques a valorar
Modes de tall bipolar:
4 | Es valorarà la inclusió d'un mode de tall d'estructures de teixits variables. | 1
Modes de tall monopolar:
5 | Es valorarà la inclusió d'un mode de tall monopolar amb zona de coagulació petita. | 1
6 | Es valorarà la inclusió d'un mode polsat, alternant fases de tall i coagulació, per a un tall controlat. | 1
Modes de coagulació bipolar:
7 | Es valorarà la inclusió d'un mode de coagulació suau amb poc enganxament i carbonització. | 1
Altres funcions
8 | Es valorarà que els electrobisturís disposin de tecnologia de detecció del tipus de teixit. | 1
9 | Es valorarà que els usuaris puguin configurar procediments. | 1
10 | Detecció de pèrdua de contacte entre elèctrode neutral i pacient. | 0.5
3 | Accessoris | 0.5
Característiques a valorar
| Es valorarà inclusió d'elèctrodes neutrals. | 0.5
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 5.5
Característiques a valorar
11 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 4.5
12 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2
Característiques a valorar
13 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
14 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
20