## Estacions de treball
FITXA DE REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
MODEL OFERTAT:
MARCA:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1 Característiques tècniques dels components principals de l'equip
Sistema de visualització de diagnòstic a color de 6 MP
1 | Tecnologia de pantalla IPS
2 | Grandària de la pantalla activa (diagonal) 772 mm (30,4")
3 | Relació d’aspecte (H:V) 16:10
4 | Resolució Nativo 6MP (3280 x 2048 píxels), configurable a 2 x 3MP+ (1640 x 2048 píxels), Configurable a 2 x 3MP (1536 x 2048 píxels)
5 | Profunditat de píxel 0,1995 mm.
6 | Imatge a color i a escala de grisos
7 | Profunditat de bits : 30 bits.
8 | Angulo de visió (H, V) 178°
9 | Correcció de la uniformitat Color PPU
10 | SteadyColor
11 | Preajustament de la llum ambiental
12 | Selecció de sala de lectura
13 | Sensor llum ambientant
14 | Sensor frontal
15 | Luminància màxima (panell típic) 1050 cd/m²
16 | Luminància calibrada DICOM 600 cd/m²
17 | Relació de contrast (panell típic) 2000:1
18 | Temps de resposta ((Tr + Tf)/2) (típic) 18 ms
19 | Senyals d'entrada de vídeo 2x Displayport 1.2
20 | Senyals de sortida de vídeo 1x DisplayPort (MST)
21 | Ports USB : 1x USB 2.0 upstream (punt final); 2x USB 2.0 downstream; 1x USB 2.0 downstream amb funcionalitat de càrrega d'alta potència
22 | Potència nominal 100-240 V CA, 50/60 Hz, 3,6-1,6 A
23 | Consum d'energia 80 W (nominal) @ luminància calibrada de 600 cd/m²
Targeta Gràfica
24 | La Targeta gràfica ha de ser compatible amb pantalles Barco
25 | Compatibilitat de bus PCIe Gen3 x8
26 | Consum de potència < 50W
27 | Factor de forma 168 mm (L) x 60 mm (H) single wide PCIe slot
28 | Sistema operatiu Windows 7 (64 bits), Windows 10 (64 bits)
29 | Plataformes Intel® and AMD architectures
30 | Accelerador de gràfics AMD Radeon Pro™
31 | Memòria de visualització 4GB DDR5
32 | Interfície de memòria 128-bit
33 | Ample de banda de memòria 96 GB/s
34 | Profunditat de píxel 32-bit píxels (10-bit grayscale and 30-bit color)
35 | Estàndard elèctric DisplayPort (DP) v1.4
36 | Compatibilitat amb hardware Direct3D Microsoft® DirectX v12, Vulkan® 1.1, Shader Model 5.1
37 | Compatible amb hardware OpenGL OpenGL 4.5
38 | Per assegurar la compatibilitat, el fabricant de la targeta gràfica ha de ser el mateix que el dels monitors de diagnòstic sol·licitat.
WorkStation (CPU)
39 | Estació de treball de gama alta per al diagnòstic per la imatge.
40 | Ha de permetre processat d’imatges amb tres monitors: dos de diagnòstic amb les característiques indicades al apartat de Monitors de Diagnòstic amb Certificació de classe 2B i un monitor convencional de ofimàtica.
41 | L’estació de treball no ha de ser clònica, és a dir, els elements del maquinari han de ser els propis de la configuració original de fàbrica, de models i identificadors de sèrie iguals en tots els ordinadors oferts.
42 | Torre amb possibilitat d’introduir una targeta PCI Express x16 (single slot) 3.0 de format llarg (Full Height/Full Length) + 1xPCIe, un connector suplementari d’energia i un connector auxiliar d’energia de PCIe (6 pin)
43 | Processador Mínim amb CPU de la família Xeon Sèrie W amb suport Vpro de 4 nuclis i 3.6 Ghz de freqüència base o superior.
44 | Placa Base amb un mínim de 8 Slots per albergar Memòria RAM
45 | Memòria RAM DDR5, RDIM ( Registered) EC
46 | Ampliable fins a 512Gb.
47 | Memòria Mínima de 32GB DDR5 a 2666MHz o superior, deixant vies lliures per a futures ampliacions.
48 | Xipset : Intel C422 o superior.
49 | Controladora Placa Base d Alt Rendiment Nuvoton NPCD315HA0DX
50 | La torre ha de tenir com a mínim un bus SSD NVMe/PCIe intern bootable.
51 | Disc Primari de Alt Rendiment de 1Tb SSD Turbo Drive M2 SSD de 1Tb – PCI Express 3.0 X4 M.2 2280 G2 NVM ( NVMe , cel.la Multinivell (MLC)
52 | Disc Dur Secundari SATA de 1TB SATA 6G, de 3,5 "
53 | Ports de Comunicació:
54 | Part davantera : 1 auricular; 4 USB 3.1 (1 de carga); 2 USB 3.1 Type-C™
55 | Part Posterior : 6 USB 3.1 Gen 1; 2 RJ-45 (1 GbE); 1 línia de sortida de àudio; 1 línia d’entrada d’àudio; 1 port de ratolí PS/2; 1 port de teclat PS/2
56 | Slots d’Expansió : 2 M2 PCIe Gen 3 x4 / 2 PCIe Gen 3 x4; / 1 PCIe Gen3 x8 / 2 PCIe Gen3 x16
57 | Targeta de xarxa integrada a 1Gb.
58 | Sistema Operatiu: Windows 11 Professional (64 bits) per a estacions de treball en espanyol 6 cores.
59 | Lector gravador 8x DVD ROM i 16x DVD+/-RW.
60 | Teclat USB amb cable per empresa espanyol (QWERTY). Lector de targetes integrat, amb compatibilitat amb targetes EMV, i totes les targetes que compleixin amb la norma ISO 7816. Ha de ser del mateix fabricant que l’ordinador.
61 | Ratolí de desplaçament òptic USB de 3 botons (amb cable). Ha de ser del mateix fabricant que l’ordinador.
62 | Font de alimentació 750W o superior amb 90% Eficiència
63 | Ventilació extra de la torre (requerida per la targeta gràfica PCIex16 ).
64 | Certificació de l'Equip Energy Star
65 | Certificat TCO
66 | Garantia Mínima 5 Anys In Situ Original de Fabricant
Monitor LED
67 | 27"1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altaveus – negre
68 | Garantia Mínima 5 anys In Situ Original de Fabricant
Auriculars
69 | Cablejat Estèreo - De Diadema – Supraaural - USB, Mini-Jack
Garantia Mínima de tots els elements
70 | 5 anys de garantia