## LOT UNIC
CSI2024110 SERVEI INTEGRAL DE RENTAT D’ENDOSCOPIS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Lot únic. Pagament per cicle de rentat realitzat
NOM LICITADOR
Especificacions tècniques | Concretar acompliment especificació tècnica. Indicar pagina memòria tècnica
CARACTERÍSTIQUES DEL CICLE DE DESINFECCCIÓ D’ENDOSCOPIS FLEXIBLES
S'entendrà per cicle de desinfecció el procés automàtic en el qual l'equip de desinfecció realitza la seva activitat fent ús dels líquids de neteja corresponents i reportant la corresponent informació de traçabilitat als sistemes informàtics del Consorci Sanitari Integral
El temps de cicle incloent rentat i desinfecció no haurà de ser superior en cap cas a 25 minuts. Aquest temps màxim de cicle comprèn des de que es posa en marxa la màquina fins a la seva finalització permetent disposar del tub en condicions d’us immediat
El productes de neteja i desinfecció seran un detergent i un desinfectant amb àcid paracètic com a principi actiu, amb una composició segons estableix la normativa aplicable.
La temperatura del cicle de desinfecció no superarà en cap cas els 40º C
CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE PRE-RENTAT AUTOMÀTIC
Pre-neteja automàtica dels endoscopis amb test de fugues, rentat, esbandida i soplat dels canals.
Dosificació automàtica de detergent enzimàtic.
Especificar detergent utilitzat.
El detergents utilitzats no poden estar classificats com a perillosos per via respiratòria segons reglament vigent.
En el cas de no adeqüarse a les mides de les piques pre-existents a les nostres instal·lacions, l'adjudicarà proporcionarà sense càrrec les piques corresponents.
L'equip permet identificar l'usuari que realitza el pre-rentat i l'endoscopi mitjantçant un sistema sense contacte tipus RFID, codi de barres o similar.
CARACTERÍSTIQUES DE LA RENTADORA D’ENDOSCOPIS FLEXIBLES
Característiques específiques de la rentadora respecte al cicle de rentat
La rentadora en la realització del cicle haurà d'incloure el control de la estanqueïtat al començament i durant el procés, amb parada automàtica en cas de defecte
Haurà de realitzar cicle d'autodesinfecció de la màquina amb validació
Haurà de disposar de diferents tipus de cicles de neteja i desinfecció controlables per el usuaris.
Característiques específiques de la rentadora
Rentadora automàtica d’endoscopis flexibles amb capacitat per a 1 endoscopi, o bé en rack vertical doble i asíncron per a 2 endoscopis
En el cas de rentadora individual, la seva amplada no serà superior a 710 mm. En el cas de rack vertical doble, la seva amplada no serà superior a 900 mm
Les mides de la rentadores s’hauran d’ajustar als espais disponibles al 3 centres. A tal efecte s’adjuntaran els planols corresponents
Porta d'obertura manual/pedal o automàtica. Sistema de seguretat anti-obertura durant el cicle.
Panell de control tàctil mínim 7".
Sistema de connexió i monitorització de la desinfecció dels canals dels endoscopis
Control individual de cada canal amb alarma en cas d’obstrucció o desconnexió que asseguri la correcta desinfecció de tots els canals durant tot el cicle.
Registre complert de les dades del procés.
Impressora integrada
Sortida USB
Connexió ethernet
Sistema de filtre bacteriològic de l'aigua
Funcionament amb condicions de baixa pressió de l’aigua. Indicar pressió mínima a la que treballa
L'equip permet identificar l'usuari que intodueix i/o retira l'endoscopi de la rentadora mitjantçant un sistema sense contacte tipus RFID, codi de barres o similar.
Compliment de la norma ISO-15883-4 sobre re-processadors d’endoscopis
Dotació específica de la rentadora
Es subministraran els sets de connectors per màquina necessaris en funció a la composició del parc d’endoscopis existents al CSI, detallat a continuació. Cada una de les màquines haurà de disposar de tots els sets necessaris per a la desinfecció de qualsevol d’aquests tubs, així com altres accesoris existents al gabinet de proves del CSI. Addicionalment es subministrarà un connector de reserva per centre i tipus d’endoscopi. En cas d'incorporació per part del CSI d’endoscopis amb connexions diferents a les proporcionades inicialment, l’adjudicatari haurà de subministrar els sets de connexions corresponents.
Si durant el periode de vigència del contracte, el CSI canviès la marca i/o el model dels endoscopis, l'adjudicatari s'haurà de de càrrec de canviar les connexions corresponents amb l'equipament sense cap càrrec addicional.
La dotació actual dels tubs es la següent (La dotació final es detallarà una vegada signat el contracte d'adjudicació atès que per obsolescència poden variar alguns models)
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Colonoscopi Pentax EC3890LZi 1 unitat
Colonoscopi Pentax EC38i10cL 5 unitats
Colonoscopi Pentax EC38i10L 5 unitats
Colonoscopi Pentax HD EC34i10TL 1 unitat
Colonoscopi Pentax pediàtric EC34i10L 1 unitat
Colonoscopi Pentax (en reparació model a determinar) 1 unitat
Ecogastroscopi Pentax EG36J10U 1 unitat
Ecogastroscopi Pentax EG38J10UT 1 unitat
Endoscopi duodenal Pentax ED-34i10T2 2 unitat
Gastroscopi Pentax EG29-i10 3 unitats
Gastroscopi Pentax EG29-i10c 3 unitats
Gastroscopi Pentax EG29-i20c 1 unitat
Gastroscopi Pentax EG22990Zi 1 unitat
Gastroscopi pediàtric Pentax EG17-j10 1 unitat
Gastroscopi Pentax (en reparació model a determinar) 1 unitat
Broncoscopi Pentax EB-15-JD 2 unitats
Broncoscopi Pentax EB-1570K 1 unitat
Broncoscopi Pentax (en reparació model a determinar) 1 unitat
Cistoscopi Pentax ECY-1575K 2 unitats
Hospital General de l’Hospitalet
Colonoscopi Pentax EC38i10cL 2 unitats
Colonoscopi Pentax EC38i10L 2 unitats
Colonoscopi Pentax EC38i20cF 1 unitats
Gastroscopi Pentax EG29-i10 2 unitats
Gastroscopi Pentax EG29-i10c 2 unitats
Cistoscopi Olympus CYF-5A 1 unitat
Cistoscopi Olympus CYF-5 1 unitat
Cistoscopi Pentax ECY-1575K 3 unitats
Hospital dos de Maig
Colonoscopi Olympus CFH-190L 3 unitats
Gastroscopi Olympus GIF-H190 3 unitats
CARACTERÍSTIQUES DELS ARMARIS D’EMMAGATZEMATGE D’ENDOSCOPIS
Amb capacitat mínima de 8 endoscopis, en posició horitzontal o vertical
Estructura d’acer inoxidable o altres materials resistents a la corrosió
L'armari ha de disposar de compressor intern d'aire per funcionar. Per asegurar l'esterilitat de l'aire, l'equip haura de disposar dels filtres HEPA H14 corresponents
Doble sistema de secat per aire dels canals interns i de l'exterior dels endoscopis
Suports i guies en el cas de presentar armaris per el secat d'endoscopis en posició vertical
Safates horitzontals per a cada endoscopi en el cas de secat en posició horitzomtal
Porta manual o automàtica
Amplada màxima 1300 mm
30 dies d'enmagatzematge asèptic.
L'equip permet identificar l'usuari que intodueix i/o retira l'endoscopi de l'armari mitjantçant un sistema sense contacte tipus RFID, codi de barres o similar.
Compliment normativa EN ISO 16442 sobre armaris d'enmagatzematge en ambient controlat per a endoscopis termolàbils desenfectats
CARACTERÍSTIQUES DELS CARROS DE TRANSPORT D'ENDOSCOPIS
Carro amb un tancament hermètic per el transport d'endoscopis entre sales.
Amb una capacitat mínima de transport de 4 endoscopis en posició horitzontal i en safates individuals que preservin la seva integritat.
CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMARI DE TRAÇABILITAT
Implementació d’un Sistema informàtic integral per a la gestió i traçabilitat del control de desinfecció dels endoscopis flexibles del CSI.
Elements del sistema informàtica integral: programari, impressores i lectors. No s’inclourà la cessio d’ordinadors si aquets són necessaris però si que s’indicaran els seus requeriments técnics mínims.
El sistema informàtic integral de traçabilitat haurà de permetre identificar i rel.lacionar rentadora de desinfecció, cicle de rentat, endoscopi i número de història de pacient. Detecció d’usuari i d’endoscopìs per detecció electrònica.
El sistema de transmissió de l’informe de desinfecció (ticket de rentat) des de la rentadora s’haurà de fer en un format que permeti la integració de les dades amb el sistema departamental actual (EndoTools-Pentax). En el ticket de rentat haurà de constar el número de serie de l’endoscopi per permetre la vinculació automàtica del ticket amb el registre d’exploració d’EndoTools. Ha de permetre també la opció d'integrar-se amb el sistema HIS del CSI (SAP). Aquesta integració serà via webservices SOAP i HL7 2.5. Aquesta integració haurà de ser sense cost adicional a la oferta.
El sistema informàtic s'haurà d'instal·lar en un servidor virtualitzat proporcionat per CSI. Ha de ser compatible amb la infraestructura hiperconvergent de Nutanix.
El proveïdor s'haura de connectar als sistemes de CSI seguint les directrius marcades per el departament d'informàtica de CSI fent servir una connexió VPN on es tindran usuaris nominals per accedir-hi.