## Annex 01
Annex 01. Requisits Mínims Exigibles Al Refractòmetre – Queratòmetre – Tonòmetre – Paquímetre amb Taula Elevable Adaptable a Cadira de Rodes
110000264 | Refractòmetre – Queratòmetre – Tonòmetre – Paquímetre amb Taula Elevable Adaptable a Cadira de Rodes
Nombre d'Unitats Licitades: 1 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: Els Licitadors han de demostrar documentalment que el Refractòmetre – Queratòmetre – Tonòmetre – Paquímetre amb Taula Elevable Adaptable a Cadira de Rodes Ofertat compleix els Requisits Mínims Exigibles i han d'indicar la ubicació exacta, dins de la Relació Detallada de les Característiques Tècniques de l'Equip, de la documentació que acredita el compliment de tots i cadascun dels Requisits Mínims Exigibles.
Definició
1 Refractòmetre – Queratòmetre – Tonòmetre – Paquímetre amb Taula Elevable Adaptable a Cadira de Rodes
Número d'Ordre i Apartats | Requisits Mínims Exigibles al Refractòmetre – Queratòmetre – Tonòmetre – Paquímetre amb Taula Elevable Adaptable a Cadira de Rodes, Ofertat per part dels Licitadors | És causa d'exclusió el seu incompliment ? | Declara el Licitador que Compleix Cada Requisit Exigible ? (SÍ / NO) (A Demostrar Documentalment per part del Licitador, indicant la pàgina concreta o apartat concret de la relació detallada de les característiques tècniques de l'Equip on es demostri documentalment)
Apartat 1 | Característiques Tècniques
1 | 1.1 Equip 4 en 1. Refractòmetre, Queratòmetre, Tonòmetre i Paquímetre. | SÍ
2 | 1.2 L'equip ha de tenir un disseny compacte. | SÍ
3 | 1.3 L'equip ha d'incorporar una pantalla tàctil que serveixi com a panell de control. | SÍ
4 | 1.4 La pantalla tàctil ha de tenir una mida mínima 6,9". | SÍ
5 | 1.5 Mostra de dades en pantalla: ID del pacient, dades de refracció (ull dret i ull esquerre), dades de queratometria (ull dret i ull esquerre) | SÍ
6 | 1.6 Les dimensions de l'equip han d'aproximar-se a han de complir l’interval s'han de trobar dins l'interval de les mesures següents: - Alçada que s'aproximi als 500 mm. - Alçada entre 450 mm i 550 mm - Alçada entre 450 mm i 700 mm - Amplada que s'aproximi als 350 mm. -- Amplada entre 300 mm i 400 mm-- Amplada entre 250 mm i 450 mm - Profunditat que s'aproximi als 500 mm- Profunditat entre 450 mm i 550 mm.- Profunditat entre 450 mm i 650 mm | SÍ
7 | 1.7 El pes de l'equip no pot superar els 25 kg. | SÍ
8 | 1.8 L'equip ha d'incloure una impressora integrada. | SÍ
9 | 1.9 Compatible amb RS-232C/Ethernet. | SÍ
10 | 1.10 Distància de desplaçament del capçal de mesura: - Davant/darrere en 70 mm. - Davant/darrere entre 55 mm i 85 mm. - Esquerre/dret en 90 mm. Esquerre/dret entre 75 mm i 105 mm. - Dalt/baix en 95 mm. Dalt/baix entre 80 mm i 110 mm. | SÍ
11 | 1.11 Distància de desplaçament de la mentonera: dalt/baix en 70 mm dalt/baix entre 55 mm i 85 mm. | SÍ
Apartat 2 | Funcionalitats
Mesurament REF
12 | 2.1 Mesura de la potència refractiva esfèrica, com a mínim entre -30D a +25D. | SÍ
13 | 2.2 Mesura de la potència refractiva cilínidrica, com a mínim entre -12D a +12D. | SÍ
14 | 2.3 Mesura de l'angulació de l'eix del cilindre, com a mínim de 0º a 180º. | SÍ
15 | 2.4 Diàmetre mínim de pupil·la mesurable de 2 mm. | SÍ
Mesurament KRT
16 | 2.5 Mesura del radi de curvatura de la còrnia, com a mínim entre 5.00 mm i 13.00 mm. | SÍ
17 | 2.6 Mesura de la potència refractiva corneal, com a mínim entre 67,50D i 25,96D. | SÍ
18 | 2.7 Mesura de la potència astigmàtica corneal, com a mínim entre -12D i 12D. | SÍ
19 | 2.8 Mesura de l'eix astigmàtic corneal, com a mínim entre 0º i 180º. | SÍ
Mesurament de la Pressió Ocular
20 | 2.9 Interval de mesurament, com a mínim entre 1 i 60 mmHg. | SÍ
Mesurament del Gruix de la Còrnia
21 | 2.10 Interval de mesurament, com a minim entre 0,400 mm I 0,700 mm | SÍ
Apartat 3 | Accessoris
22 | 3.1 L’equip ha d’incloure una taula elevable | SÍ
23 | 3.2 La taula ha de ser compatible amb cadires de rodes | SÍ
Apartat 4 | Connectivitat i Impressió
24 | 4.1 Connectivitat LAN | SÍ
25 | 4.2 Capacitat de Comunicació amb un foròpter compatible | SÍ
Apartat 5 | Servei Tècnic durant el Període de Garantia
26 | 5.1 Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament. | SÍ
27 | 5.2 Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Institut Català de la Salut (ICS). | SÍ
28 | 5.3 Condicions de garantia, reposició i formació. | SÍ
29 | 5.4 Condicions d’instal.lació | SÍ
30 | 5.5 Garantia Mínima de l’Equip: 24 Mesos, des de la Posta en Marxa | SÍ
Apartat 6 | Condicions de Manteniment un cop Finalitzat el Període de Garantia
31 | 6.1 Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil | SÍ
32 | 6.2 Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells: - Model - Referència - Codificació ECRI | SÍ
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura