## ECMO
1720050100 | CONSOLA D'ECMO - ADULTS
Nota: a la columna "Nom document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la característica demanada. A la columna "Pàgina" indicarà la pàgina i si s'escau l'apartat del document. A la columa "Resposta" indicarà la dada sol·licitada d'acord a les instruccions de la columna "Instruccions resposta"
Definició
Consola d’oxigenador per membrana extracorpòria per al vehicle de transport terrestre, per a pacients de pes aproximat ≥ 15 kg.
1. Requeriments mínims d'obligat compliment
| Prestacions tècniques i funcionals | Nom document | Pàgina | Resposta | Instruccions resposta
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d’exclusió
Components:
| Bomba centrífuga amb un rang mínim de cabal d'1 a 7 l/min, per a pacients ≥ 20 kg. |  |  |  | Indicar rang en l/min
| Oxigenador de membrana |  |  |  | Indicar SI o NO
| Consola de control pel sistema d'ECMO |  |  |  | Indicar SI o NO
| Alarmes de flux d'entrada i sortida |  |  |  | Indicar SI o NO
| Tot el software i drivers necessaris per garantir el correcte funcionament del sistema |  |  |  | Indicar SI o NO
| Capacitat d’ancoratge que permeti estabilitat en el transport |  |  |  | Indicar SI o NO
| Disponibilitat de bomba auxiliar d’emergència |  |  |  | Indicar SI o NO
| Pes: ≤ 16,5 Kg. |  |  |  | Indicar pes en Kg
| Dimensions no superiors a 50cm amplada, 50 cm alçada, 50cm profunditat |  |  |  | Indicar dimensions en cm
SENSORS
| Sensors de pressions internes (mínim 3). |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sensor de temperatura. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sensor d’oxigenació. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sensor de bombolles d’aire. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sensor de flux. |  |  |  | Indicar SI o NO
ALARMES
| Alarmes de flux d'entrada i sortida |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sistema d'alarmes visuals i acústiques en funció del nivell de prioritat |  |  |  | Indicar SI o NO
| Alarmes programables per l'usuari |  |  |  | Indicar SI o NO
BATERIA I SEGURETAT
| L'equip ha de poder funcionar carregant a l'electricitat i amb bateria recarregable. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Autonomia: ≥ 90min |  |  |  | Indicar autonomía en minuts
| Possibilitat de bloqueig de la consola per evitar canvis inadvertits de paràmetres. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Possibilitat d’activar o desactivar la funció flux 0 quan es detectin bombolles. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sistema arquitectònic que eviti cops a la membrana / sistema. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Disponibilitat de bombes auxiliars. |  |  |  | Indicar SI o NO
FUNCIONALITAT
| L'equip s'ha d'adaptar als requeriments del servei. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Absència d’elements que suposin risc pel treballador en maniobres de transport |  |  |  | Indicar SI o NO
| Regulació d'elements de subjecció per transportar o moure l’equipament |  |  |  | Indicar SI o NO
| Facilitat d'ús del conjunt i del connexionat |  |  |  | Indicar SI o NO
| Fàcil accés i simplicitat del mètode usat per a la connexió tant de les diferents parts de l'equipament entre elles com dels possibles accessoris |  |  |  | Indicar SI o NO
CONNEXIONS
| Connexió a la xarxa de subministrament elèctric del vehicle |  |  |  | Indicar SI o NO
1.2. Accessoris a incloure
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d’exclusió
| Cable de connexió / càrrega a 220/240 V. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sistema d'escalfament de la sang. |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sistema de fixació/subjecció de l'equip homologat per a transport. |  |  |  | Indicar SI o NO
1.3. Fungible
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d’exclusió
| Fungible necessari per iniciar l’activitat i per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Indicar SI o NO
1.4. Normativa d'aplicació
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d’exclusió
| Normativa de transport sanitari en medi terrestre UNE-EN-1789 (només per la consola) |  |  |  | Indicar SI o NO
2. Criteris tècnics valorables de forma automàtica (millores)
| Certificació per l’ús en entorn aeronàutic (compliment RTCA DO-160G / EUROCAE ED- 14G / ISO-7137) |  |  |  | Indicar SI o NO
| Pes de l'equip respecte al màxim especificat ≤ 16,5 Kg |  |  |  | Indicar pes en KG
| Sensor d’hemoglobina |  |  |  | Indicar SI o NO
| Sensor d’hematòcrit |  |  |  | Indicar SI o NO
| Durada de la bateria superior a la demanada |  |  |  | Indicar durada en minuts
| Sistema de transmissió de dades en temps real en un entorn digital segur i capacitat d'interconnexió amb altres dispositius de gestió de dades clíniques |  |  |  | Indicar SI o NO