## Índex
Codi | Descripció | Quantitat
3190049000 | Armari d'assecatge d'endoscopis | 14
1590010901 | Integració de sales | 10
5220010208 | Monitor multimèdia 4K | 16
3190047000 | Rentadora/desinfectora de tubs d'endoscòpia | 6

## 3190049000
3190049000 | ARMARI D'ASSECATGE D'ENDOSCOPIS
1.1 | Definició
| Armaris per al secat i emmagatzematge d'endoscops. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Capacitat modular per a emmagatzematge i secat simultani d’endoscopis en diferents configuracions (4, 8 o més endoscopis). | SI
2 | Secat de forma gravitatoria vertical en un temps de 120min | SI
3 | Possibilitat d'emmagatzemar endoscops durant, al menys, 28 dies. | SI
4 | Sistema avançat de flux d’aire comprimit i filtració HEPA que garanteixi un secat efectiu tant intern com extern. | SI
5 | Pantalla tàctil integrada que permeti supervisar l’estat dels endoscopis i accedir a informació detallada de cada unitat. | SI
6 | Disseny compacte amb dimensions ajustades a entorns clínics i capacitat per funcionar a temperatures i humitats controlades. | SI
7 | Silenciador integrat amb nivell de soroll inferior a 50 dBA. | SI
8 | Compatible amb alimentació elèctrica hospitalària estàndard. | SI
9 | Indicacions visuals LED de diferents colors per al reconeixement immediat de l'estat dels endoscopis. | SI
10 | Sistema de documentació i traçabilitat que emmagatzemi les dades d'usuari i estat de secat. | SI
11 | Bloqueig de portes que garanteixi que només personal autoritzat pugui accedir als endoscopis emmagatzemats. | SI
12 | Sistemes de monitoratge continu que assegurin un flux d’aire òptim. | SI
13 | Opció d’extensió modular per augmentar la capacitat de secat i emmagatzematge segons les necessitats clíniques. | SI
Connectivitat i accessoris
14 | TCP/IP (RJ45) | SI
15 | Llicència rentat Endobase | SI
16 | Incloure adaptadors i suports per diferents mides d’endoscopis, dissenyats per minimitzar el contacte i prevenir danys. | SI

## 1590010901
INTEGRACIÓ DE SALES
1590010901 | CABLEJAT DE SALA
1.1 | Definició
| Equipament per el correcte funcionament de la sala d'endoscopia El sistema està format pels elements següents: - Cablatge pera sistema Endobase i plataforma endocopica a monitors 32” en columnes existents i a PC EB - Electrónica per a la connexió d’equipament extern (Escalador de senyal i selector ) - Suport de PC per pared elevable - Equip per a grabació 4K Digital Hub | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
| • Sistema de cablejat: | SI
1 | Cablatge 12G-SDI entre processador i monitors, discorrent per columnes existents | SI
2 | Cablatge 12G-SDI entre patch panel i monitors, discorrent per columnes existents | SI
3 | Cablatge de control entre processador i PC sistema Endobase | SI
4 | Cablatge 12G-SDI entre processador i PC sistema Endobase | SI
5 | Cablatge alimentació de l'equipament | SI
| •Electrónica per a la connexió d’equipament extern: | SI
4 | Equip multi-connexió (SDI, HDMI) amb funció d'escalat d'imatge per adapatació de la senyal d'equip extern. | SI
5 | Patch pannel multi-connexió (SDI, HDMI) ubicat en la columna | SI
6 | Selector de entrada de senyal ubicat en columna | SI
| •Suport de PC per pared, elevable | SI
7 | Suport de pared per a PC amb capacitat d'elevació y preparat per allotjar separadament monitor i torre PC | SI
1590010901.1 | CABLEJAT DE SALA I DIGITAL HUB 4k
1.1 | Definició
| Equipament per el correcte funcionament de la sala d'endoscopia El sistema està format pels elements següents: - Cablatge pera sistema Endobase i plataforma endocopica a monitors 32” en columnes existents i a PC EB - Electrónica per a la connexió d’equipament extern (Escalador de senyal i selector ) - Suport de PC per pared elevable - Equip per a grabació 4K Digital Hub | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
| • Sistema de cablejat: | SI
1 | Cablatge 12G-SDI entre processador i monitors, discorrent per columnes existents | SI
2 | Cablatge 12G-SDI entre patch panel i monitors, discorrent per columnes existents | SI
3 | Cablatge de control entre processador i PC sistema Endobase | SI
4 | Cablatge 12G-SDI entre processador i PC sistema Endobase | SI
5 | Cablatge alimentació de l'equipament | SI
| •Electrónica per a la connexió d’equipament extern: | SI
4 | Equip multi-connexió (SDI, HDMI) amb funció d'escalat d'imatge per adapatació de la senyal d'equip extern. | SI
5 | Patch pannel multi-connexió (SDI, HDMI) ubicat en la columna | SI
6 | Selector de entrada de senyal ubicat en columna | SI
| •Suport de PC per pared, elevable | SI
7 | Suport de pared per a PC amb capacitat d'elevació y preparat per allotjar separadament monitor i torre PC | SI
| •Equip de grabació 4K | SI
8 | Grabació 4K amb connexió 12G-SDI | SI
9 | Equip Grau mèdic | SI
10 | Equip amb Disc Dur intern SSD de 1TB | SI
11 | Connexions de xarxa Ethernet 1Gb i WiFi | SI
12 | Capacitat d'ampliacióa futur mitjançant llicencia de disposar de segon canal de grabació | SI
13 | Capacitat d'ampliació a futur mitjançant llicencia de disposar de connexió a sistema VaultStream per a la agregació al servidor centralitzat de l'hospital de les fotos i videos realitzats localment per a la seva posterior edició. | SI
1590010901.2 | CABLEJAT DE SALA AVANÇADA I DIGITAL HUB 4K
1.1 | Definició
| Sistema d'integració bàsica d'imatges pels sales compost pels següents subsistemes: - Sistema de Cablatge - Sistema de documentació quirúrgica - Sistema d'integració quirúrgica - Panell tècnic | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Sistema de Cablatge
1 | Cablatge 12G-SDI entre totes les fonts i destins de routing dintre la sala | SI
2 | Cablatge de control entre processador i PC sistema Endobase | SI
2 | Cablatge 12G-SDI entre processador i PC sistema Endobase | SI
3 | Cablatge alimentació de l'equipament | SI
1. Sistema d'integració - Sistema de documentació quirúrgica
4 | Sistema de gravació i gestió corporativa del contingut multimèdia (imatges i vídeos generats a l'interior del quirofan), amb integració al PACS de l'Hospital mitjançant protocol DICOM | SI
5 | El sistema es basarà en un programari servidor que permetrà l'arxivat, accés i revisió de les imatges i vídeos quirúrgics de forma centralitzada, a partir del contingut generat a cadascun dels quiròfans on es disposi d'un terminal de captura integrat a la solució. | SI
6 | El programari permetrà disposar de les següents funcionalitats i característiques: - Sistema encriptat a tots els nivells, des de l'emmagatzematge fins a les comunicacions i transmissió de la informació entre els dispositius de captura i el sistema centralitzat de gestió de la informació. - Sistema basat en Windows 10 IoT actualitzable a nivell de actualitzacions de seguretat i antivirus, de forma centralitzada i amb possibilitat de generació d'informes de l'estat del sistema de forma automàtica. - Permet disposar dun únic punt dinterfície amb els sistemes existents de lhospital (HiS/PACS-VNA) - Podrà integrar-se amb els serveis de Directori Actiu/LDAP per a la integració de credencials existents, i no haurà de guardar localment cap credencial de lhospital. - Permetrà la generació de llibreries personalitzades i/o anonimitzades al marge del PACS. - Permetrà l'edició del contingut (vídeo o imatges) previ a l'exportació als sistemes del hospital. - Permetrà la comparació side by side entre imatges o vídeos de diferents intervencions. - El sistema complirà el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR). - Haurà de complir, com a mínim, els protocols DICOM Storage i DICOM WorkList. S'haurà adjuntar document de conformitat DICOM (DICOM Conformance Statement) | SI
7 | Control centralitzat de la solució mitjançant pantalla tàctil del sistema d'integració. | SI
8 | Captura d'imatges i vídeos amb qualitat 4K | SI
9 | Captura d'imatges i vídeos de qualsevol senyal integrada al sistema. Captura d'almenys dos senyals de forma simultània. | SI
10 | Ha de permetre la pre-visualizació de les senyals a enregistrar en temps real i l'etiquetatge mitjançant tags de qualsevol video para facilitar la seva cerca posterior. | SI
11 | Captura d'àudio | SI
12 | Emmagatzematge de la documentació al disc dur intern, suport extraïble tipus USB o qualsevol ruta a la xarxa | SI
13 | Integració amb els sistemes de documentació hospitalària HIS, RIS i PACS | SI
14 | El sistema ha d'incloure el protocol de comunicació DICOM per enviar a l'arxiu centralitzat i generació del worklist (DICOM Q/R, Storage i Worklist) i llicències en els casos que sigui necessari | SI
15 | El sistema ha de permetre linkar dispositius mòvils al sistema com a font d'imatge i video. El contigut generat s'ha de poder enmagatzemar com qualsevol altra senyal generada a quiròfan. El sistema serà capaç d'esborrar automàticament el contingut generat al dispositiu mòvil per tal d'assegurar la llei de protecció de dades. | SI
2. Sistema d'integració - Gestió de video quirúrgic
16 | Control centralitzat de la solució mitjançant pantalla tàctil del sistema d'integració. | SI
17 | El sistema ha de poder dirigir un mínim de 16 senyals de vídeo (entrades), pensant en futures ampliacions de senyals. | SI
18 | El sistema ha de dirigir els senyals d'entrada a un mínim de 16 destinacions diferents (sortides), pensant en futures ampliacions de senyals. | SI
19 | Les entrades demanades han de ser per a l'equipament definit: - Torre de Endoscopia 4K - Patch panel columna cirurgia (entrades SDI, HDMI) per a la conexió d'equipament mòvil. - PC panell técnic. - Senyals retorn participants telecolaboració. - 2 senyals al sistema d'equipament de rajos - 2 reserves. Les sortides demanades han de ser per a l'equipament definit: - 2 Monitors suspesos. - 1 Monitor en panell técnic. - Sistema Telecolaboració. - 2 canals d'enregistrament. - 2 reserves. | SI
20 | El sistema ha d'admetre senyals d'origen de resolució FULL HD i 4K provinents de l'equipament biomèdic, tant en 2D como en 3D. | SI
21 | El sistema mostrarà les imatges en resolució 4K | SI
22 | El rack central de la infraestructura del sistema d'integració es centralitzarà fora de les sales d'operacions | SI
1. Panell tècnic visualització
23 | Inclourà el següents elements: -Panell de perfil horitzontal amb sistema de ventilació - Porta horitzontal - Marc per a panell 1 porta. - Rellotge digital / Cronèmetre LEDI 7.S amb receptor NTP i alimentació POE. Inclou comandament pel control del crono. - Monitor de 55" 4K amb cristall antireflectant, soport i presa elèctrica interna. Conectat a sistema d'integració. - Pantalla táctil de 21,5" del sistema de integració - PC integrat amb pantalla táctil de 20" incloent teclat i ratolí grau mèdic | SI
1270020102 | RETRANSMISSIÓ
1.1 | Definició
| Sistema de retransmissió d'alta qualitat que permeti la colaboració i mentorització des de les sales. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Sistema de telecolaboració
1 | Sistema avançat de telemedicina FULL HD per a la transmissió de vídeo i àudio bidireccional a mitjançant IP | SI
2 | Control centralitzat de la solució mitjançant pantalla tàctil | SI
3 | Haurà de permetre anotació remota y chat per a que els participants puguin interactuar. | SI
4 | Compatible amb qualsevol dispositiu móvil i ordinador per accedir com a participant. | SI
5 | Haurà de transmetre qualsevol senyal que estigui integrada en el sistema | SI
6 | Solució securitzada amb encriptació de la trasmissió. | SI
6 | Gestió d'invitacions i moderació dels participants, | SI
7 | S'ha d'inclure accessori A/V que inclogui càmara ambient, micrófon i altaveus | SI

## 3190047000
3190047000 | RENTADORA/DESINFECTORA DE TUBS D'ENDOSCÒPIA
1.1 | Definició
| Rentadora-desinfectadora dissenyada per al reprocessat automàtic d'endoscopis mèdics de manera simultània, complint amb normatives internacionals de seguretat i higiene. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Capacitat de reprocessament simultani de fins a 3 endoscops. | SI
2 | Equip amb materials resistents i duradors, fàcils de rentar i mantenir. | SI
3 | Carcassa d'acer innoxidable per a una major durabilitat. | SI
4 | Disseny ergonòmic amb àrea de treball a una altura aproximada de 1,40m. | SI
5 | Possibilitat de carregar endoscops i connectar adaptadors a la cistella fora de la rentadora. | SI
6 | Porta d'obertura electro-mecànica amb moviment vertical. | SI
Reconeixement automàtic dels equips via antenes internes
7 | Obertura de la porta amb possibilitat d'interruptor sense contacte. | SI
8 | Compatibilitat amb diverses aplicacions clíniques, incloent endoscops flexibles i instruments rígids. | SI
9 | Sistema automatitzat de detecció de fugues. | SI
Paràmetres i mesures:
10 | Monitorització en temps real del cicle de reprocessament. | SI
11 | Registre i anàlisi d'historials de dades crítiques (temperatura, dosificació, condicions de procés). | SI
12 | Funcionament eficient en un rang ampli de temperatures i condicions d'humitat. | SI
13 | Pantalla tàctil a color de 7" mínim a costat net i brut. | SI
14 | Compliment amb normatives internacionals (ISO, CE, etc.) i certificacions específiques que garanteixin seguretat i eficàcia. | SI
Connectivitat:
15 | Connexions LAN i Wifi. | SI
16 | Compatibilitat amb sistemes d’informació hospitalària (HIS, ERP, HL7). | SI
17 | Capacitat de funcionar com a concentrador de dades per gestionar altres dispositius connectats. | SI
18 | Transmissió automàtica de dades del cicle en formats compatibles per a traçabilitat. | SI
Eficiència operativa:
19 | Consum d'aigua de menys de 35L per cicle i endoscop. | SI
20 | Programa d'assecat amb una durada màxima de 90 min. | SI
21 | Cicle complet de reprocessament inferior a 30 min. | SI
22 | Realització de la desinfecció amb 3 col·lectors diferenciats: desinfectant, activador i detergent, en contenidors separats. | SI
Característiques addicionals:
23 | Eficaç per a cicles d'alt rendiment amb múltiples configuracions per adaptar-se a diversos volums d’endoscopis. | SI
24 | Llancetes de succió, amb codificació per color i mecànica, antivessament (sense necessitat de manipulació del PAA) | SI
25 | Incloure 10 carros de transport per endoscops amb 10 jocs de cobertors. | SI
26 | S'inclou el material complementari per al pre-rentat, composat per: 5 pistoles de secat, 5 dosificadors, 5 piques, 5 test de fugues. | SI

## 5220010208
5220010208 | MONITOR MULTIMÈDIA 4K
1.1 | Definició
| Dispositiu de visualització d’alta resolució dissenyat per oferir imatges clares i detallades en procediments clínics i quirúrgics. Es disposaran 12 monitors de 32” per a les vuit (8) sales d’endoscòpies i 4 de 27” corresponent a les dues (2) sales d’escòpia. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Monitor de 4K de grau mèdic. | SI
2 | Cal indicar-ne les entrades i sortides. | SI
3 | Antiparpelleig, control automàtic de brillantor i antireflexos. | SI
4 | Capacitat de visualitzar en el monitor les dades del pacient, manualment o mitjançant un programa gestor de la imatge. | SI
5 | Ha de permetre el calibratge de color i tenir configuracions personalitzables. | SI
6 | Tecnologia avançada de realç d’imatges per millorar la visualització de detalls mèdics. | SI
Paràmetres i mesures:
7 | Luminància de 450 cd/m² i temps de resposta de 5 ms. | SI
8 | Relació de contrast de 1000:1. | SI
9 | Dimensions ajustades a un entorn mèdic amb base VESA (100x100 mm). | SI