## 1.1 LLUM DOBLE EXCÈNT monitor
LOT 1.1 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC AMB BRAÇ PORTAMONITOR
LOT 1.1 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC AMB BRAÇ PORTAMONITOR
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Dos solucions de llum quirúrgica i monitor excentrics amb anclatge únic . Cada unitat està compost de: -Braç per suport cupula llum -Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors etc.. -Eix únic per als dos braços amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -Cupula de llum quirúrgica -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent Cal incloure el Product Datasheet i manual d'usuari. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar marcat CE model concret. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar els certificats del fabricants on s'indica. La no presentació és motiu d'exclusió No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip es motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
Solució llum quirúrgica i monitor excèntrics amb anclatge únic
SI | 1 | Dos solució llum quirúrgica i monitor excèntrics amb únic anclatge. Cada unitat està compost de: -Braç per suport cúpula llum -Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors etc.. -Eix únic per als dos braços amb embellidor -Instal·lació claus en mà i retirada equipament existent Presentar les diferents solucions d’instal·lació en planells 2D acotats per cada quiròfan: -Dos braços excèntrics - indicant cotes i angles de gir - longitud braços Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament dels quiròfans estàdandards per quiròfans d'alçada terra- fals sostre de 3,00 m (revisar a visita d'obra)
SI | 2 | Els nous braços han de garantir que es poden mantenir les funcionalitat actuals (distància, abast a taula quirúrgica i angles de gir) (revisar a la visita d'obra)
SI |  | Eix únic per als dos braços amb embellidor
SI | 3 | Cada solució llum quirúrgica i monitor excèntrics amb únic anclatge i un únic tub per als braços de cúpula i monitor Braços cúpula i monitor poden girar independenmtent sense xocar entre ells Braç cúpula ha de permetre 360 º gir lliure Braç monitor indicar angle de gir (mínim 300º) i angle de bloqueig (º)
SI | 4 | Incloure anclatges i embellidors: Tota la instal·lació es claus en mà si cal fer ajustos de tancament del forat a actual o modificació de l'estructura d'anclatge van a carrreg del proveïdor deixan el quiròfan en les mateixes condicions que l'actual - Presentar esquema i fotografies muntage embellidors -Indicar com es desmunten
SI | 5 | El sistema ha de ser ergonòmic, estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus
SI | 6 | Implantació. Amb els mock-up's i plànols acotats cal garantir que: -El braç de la cúpula es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem oposat de la taula quirúrgica -La variació d'alçada de la cúpula (mesurat desde la part inferior mànec) entre 2,10 i 90 cm del terra -El monitor es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem opostat de la taula quirúrgica -La variació d'alçada del braç del monitor (mesurat en part inferior manec) entre 2,00 i 90 cm del terra
SI |  | Braç per suport cúpula llum
| 7 | Braç per suport cúpula amb doble arc balcànic i sostres alts - amb gir de la cúpula 360º Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 8 | Les longituds dels braços actualment instal·lats (braç principal + braç secundari) son de: 900 mm + 700 mm. S'ha de garantir un radi d'acció útil fins al centre de la cúpula de mínim 1600mm. Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: longitud eix a eix (mm) - mínim 900 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - mínim- rotació lliure 360º -Braç secundari amb alçavada variable: long eix a eix (mm) -Braç secundari amb alçavada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçada variable: rang alçada variable en cm
SI |  | Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors, etc.
| 9 | Braç porta monitors apte per monitors de 24" i fins a 32" Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 10 | Les longituds dels braços actualment instal·lats (braç principal + braç secundari) són de: 950 mm + 950 mm. S'ha de garantir un radi d'acció útil fins al centre de la cúpula de mínim 1900mm. Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: long eix a eix (mm)- mínim 950 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - mínim 300º -Braç secundari amb alçada variable: longitud eix a eix (mm)- 900 mm -Braç secundari amb alçada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçada variable: rang alçada variable en cm
SI | 11 | Indicar graus de llibertat del monitor i solució penjat: Moviment de monitor inclou: Tilting - indicar angle en graus º Indicar graus de gir en vertical Indicar posicions estables on el monitor pugui romandre i com es fixen si s'escau
SI | 12 | Indicar diàmetre intern pel pas del cablejat en mm - pas mínim (a la part més desfavorable) superior a 28 mm
SI | 13 | Capacitat de càrrega pes monitor + accessoris com a mínim fins a 20 kg - Indicar càrrega màxima en Kg
SI | 14 | Suport VESA 75, 100 o adeuquat als monitors de 24" i fins a 32"
SI | 15 | Embellidor en part posterior per encabir transformadors i adequar entrada cables Presentar fotografies i solucions per entrada de cables i encabir transformadors Indicar dimensions (embellidors i espais utils interns)
SI | 16 | Indicar on està el mànec de control del braç portamonitor (dreta, esquerra, abaix, etc) i si pot tenir diferents configuracions a decidir per l'Hospital en el moment de la instal·lació
SI |  | Cúpula de llum quirúrgica
SI | 17 | Disseny que permeti que no distorsioni el fluxe laminar dels quiròfans Indicar resultat de test en % i presentar certificats o informe de prova que mostrin que les llums no alteren l'eficàcia del flux laminar dins dels quiròfans- Test DIN 1946
SI | 18 | Diàmetre de la cúpula mínim de 68 cm. Indicar diàmetre en cm
SI | 19 | Pes no superior a 20 kg per cada cúpula
SI | 20 | Energia radiant no superior a 4 mW/m2*lux. Indicar.
SI | 21 | Irradiància no superior a 615 W/m2 a màxima intensitat de la llum en funcionament normal (indicar lux) Indicar.
| 22 | Indicar si s'inclou a l'oferta modes de visió compatible amb sistemes d'imatge per fluorescència Indicar mode funcionament i tecnologia Indicar si diposa d'aquesta opció i cost addicional que suposa (Si s'inclou es valora en la mostra)
| 23 | Indicar si s'inclouen sistemes automàtics de regulació de la intensitat o similars que augmentin el confort i comoditat d'ús dels llums Indicar mode de funcionament i tecnologia Indicar si diposa d'aquesta opció i cost addicional que suposa (Si s'inclou es valora en la mostra)
| 24 | LEDs i regulació
SI | 25 | Eficiència lluminosa tecnologia LED d'un mateix color per la llum principal
SI | 26 | Intensitat lluminosa màxima de 160.000 lux en cada cúpula (aportar certificats)
SI | 27 | La regulació de la intensitat de llum preferiblement contínua dins del rang propi de cada làmpada, amb control d'intensitat des de la làmpada- indicar mètodes de regulació d'intensitat rangs i salts incrementals
SI | 28 | Temperatura de color Fixe. S'accepten temperetures fixes amb qualsevol valor en el rang de 3.500-5.000 K
SI | 29 | La vida útil dels LEDs és igual o superior a 50.000 hores. Vida útil LEDs llum principal Vida útil LEDs verds ambiental per cirugia laparoscòpica Presentar certificat de pruebas corresponent (TM-21 o equivalent)
SI | 30 | Indicar número de fonts lumíniques per cúpula- grups de LED i configuració. Diferenciar entre els LEDs de la llum principal i de la llum ambiental
| 31 | Indicar electrònica comuna dels LEDs i esquema unifilar del conjunt des de la font d'alimentació
| 32 | Inclou llum ambiental verda per a cirurgia laparoscòpica en la cúpula amb LEDs independents. Indicar : -Intensitat lluminosa (Lux) -Temperatura de color (K) -Nombre de LEDs -Com s'encen i s'apaga -Inclou regulacio d'intensitat
| 33 | Prestacions luminiques i reducció ombres segons Cal presentar certificat amb les mesures d'acord amb la norma IEC 60601-2-41- pels valors que es demanen en aquest apartat
SI | 34 | Disseny que eviti la formació d'ombres i distorsió del color. Indicar percentatge d'il·luminació restant amb: 1 màscara 2 màscares 1 tub 1 tub + 1 màscara 1 tub + 2 màscares Presentar certificat de fabricant segons norma IEC 60601-2-41
| 35 | Il·luminació amb 2 màscares de mínim 50%
SI | 36 | Inclou mecanisme automàtic de compensació d'ombres o compensació estructural constructiva d’ombres - Indicar mode de funcionament i presentar vídeo (es valora a la mostra)
| 37 | Diàmetre del camp lluminós variable desde mànec Indicar mètode (variació electrònic encesa i apagada leds, mecànic amb òptiques, motoritzat..) i des d'on es fa Diàmetre total de variació
SI | 38 | Diàmetre del camp lluminós D10 a 1 metre mínim de 20 a 25 cm Ajustable, Indicar rang en cm
SI | 39 | Indicar Diàmetre del camp lluminós D50 a 1 metre Ajustable, Indicar rang en cm
SI | 40 | Diàmetre D50/D10 igual o superior a 0,50
SI | 41 | Indicar L1-L2 - Presentar certificat de fabricant segons norma IEC 60601-2-41
SI | 42 | Profunditat del camp lluminós L1+L2 al 60% igual o superior a 50 cm. Indicar
SI | 43 | Profunditat del camp lluminós L1+L2 al 20% igual o superior a 100 cm. Indicar Presentar certificat de fàbrica
SI | 44 | Factor de reproducció del color (Ra) igual o superior a 95. Indicar
SI | 45 | Índex de rendiment particular (R9) igual o superior a 85. Indicar
Accesoris
SI | 46 | Font d'alimentació Indicar el sistema d'alimentació de la làmpada (mides esquemes de connexió i possibilitats d'ubicació) - presentar proposta d'ubicació
| 47 | Indicar si la oferta inclou : - SAI nou de 20 minuts en oferta per suport amb dues cupules - Revisió i canvi de bateries de SAIs actuals si són compatibles
SI | 48 | Com a mínim una cúpula per quiròfan amb preinstal·lació de càmera extraíble d'enregistrament (Lot 1.3)
SI | 49 | Indicar si disposa de modes o mecanismes de prevenció de la fatiga ocular dels professionals
SI | 50 | Panell i controls en un lloc accessible al cirurgià i assistent prop del camp quirúrgic i de forma ergonòmica. Indicar: On és i com es fa - pantalla, en mànec esterlitizable, altres. Com es regula - intensitat Com es regula - tamany de camp Com s'encén llum ambiental Com s'encén llums principals Es pot sincronitzar la regulació de la l'intensitat de les dues cúpules
SI | 51 | Indicar controls i regulacions dipsonibles (encesa i apagat, intensitat, càmera, etc) des del panell de control de la cúpula
| 52 | Indicar si la cúpula diposa de nansa o mànec extern a la cúpula per a poder moure-la i ubicar-la de forma correcta
SI | 53 | Els mànecs ser resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits S'han d'incloure 3 mànecs esterilitzables per cúpula -Els mànecs reutilitzables han de ser esterilitzables -Permet solució amb cobertura estèril de mànecs rebutjable- indicar si les dues solucions son compatibles- indicar referències i proveidors compatibles
Manteniment i neteja
SI | 54 | Indicar el consum de potència en W
SI | 55 | Incloure esquema de com són els llums per dins.
SI | 56 | Pla de contingència. Indicar funcionament i esquema unifilar en cas de fallida de: -Targeta electrònica de control -Font alimentació -Bloc de leds o led individual -Comandament/pantalla cúpula -Comandament a paret La no inclusió d'aquesta informació és motiu d'exclusió
SI | 57 | Els materials han de ser resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 58 | Indicar tipus d'acabats i pintura que dificulti l'adherència bacteriana tant de braços, cúpules com canòpies Per valorar aquest aspecte cal presentar test certificat
SI | 59 | Indicar detergents/desinfectants aptes per a neteja
SI | 60 | Indicar graus IP de llums, indicar sistemes refrigeració si disposen
SI | 61 | Presentar fotografia de braç portamonitors, indicant recollida de cables, espai per transformadors, connexions… es valorarà en la mostra - grau IP
SI |  | Instal·lació claus en mà i retirada equipament existent
SI | 62 | Implantació de tots els elements claus en mà seguint les indicacions de la direcció d'infraestructures del centre. Totes les instal·lacions i connexions van a càrrec del proveïdor (muntatge en estructures, connexions de gasos, connexions elèctriques, dades, etc.) Connexió a SAI quiròfans i quadre d'aïllament seguint les indicacions del centre. En cap cas quedarà cap element en el fals sostre. Tots els elements s'han d'ubicar en ubicacions accessibles per a facilitar la reparació i el manteniment, de forma que no calgui tancar el quiròfan després de la intervenció.
SI | 63 | Cal retirar equipament existents, anclar-se a estructura existent (preferiblement sense requeriments soldat- l'hospital no proveira estructures addcionals a les existents ni suport per soldat), cal presentar certificats de càrregues i moments flectors i validar junt amb la direcció infraestructures les càrregues i anclatges, retirar cablatge existent dels conductes entre elements quiròfan (torretes,llums, sala tecnica i sala sais) que han de quedar lliures, restant unicament amb cables i passos pels patch de connexions vídeo i les alimentacions necessàries. Cal proveïr embellidors i arreglar acabats sostres per tal d'aconsseguir estanqueitat.
SI | 64 | La font d'alimentació ni cap element susceptible reparació (targetes electròniques, emisors o altres) no s'ubica en cap cas al sostre - presentar proposta per les ubicacions
SI | 65 | En el moment de instal·lació del redireccionament d'imatges l'adjudicatari es compromet a desmuntar i tornar a muntar (seguint les indicacions de la direcció de tecnologia mèdica del centre) els eixos i/o braços de la solució per a garantir el pas del cablejat sense cost adicional
SI |  | Calendaris i proposetes d'implantació
SI | 66 | Cal complir calendari d'instal.lacio per a les diferents elements que es sol.licitaran -BQ Parells entre 11 Agost i 5 Setembe 2025 -(cal munar en aquest perióde -7 Sol. llum quirurgic i 2 llum quirúrugic hibirds) -BQ senar entre segona quinzena agost i primera setembre 2026 - s'admeten propostes alternatives nadals i altres dates a valora CAL PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLAT DE TREBALLS (pròpis i amb el centre per assolir data quiròfan actiu) Cal lliurar l'equipament el mateix dia que s'indica inici instal·lació i el quiròfan estarà actiu el dia indicat- Preveure calendari (2 dies per neteja i l'endemà 9 am presa mesures qualitat aire Quirúrgic+ 5 dies per activar quiròfan) Cal presentar MÈMORIA OBRES- Incloent detalladament tasques a dur a terme (necessitatas d'obertures sostres, connexions i canvi placa anclates...) i propostes de tancament del seqüencial dels diferents quiròfans i aïllament àres durant intervenció indicant arees afectades, circulacions i cronograma obertura seqüencial. (durant visita instal.lacions es proveïran planols autocad) Aquest terminis seran vàlids sempre que l'adjudicació sigui executada abans 30 juny - si hi ha retards administratius, es retrassara l'instal·lació tant com es retrassi el procés administratiu La no presentació d'aquesta documentació es motiu d'exclusió.

## 1.2 LLUM QUIRÚRGIC Hibrid EXCÊN
LOT 1.2 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC PER A QUIRÒFANS HÍBRIDS
LOT 1.2 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC PER A QUIRÒFANS HÍBRIDS
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Dos solució llum quirúrgic excèntric amb anclatge únic pels quiròfans híbrids del centre. Cada unitat està compost de: -Braç per suport cúpula llum -Eix únic amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -cúpula de llum quirúrgica -instal·lació claus en mà i retirada equipament existent Cal incloure el Product Datasheet i manual d'usuari. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar marcat CE model concret. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar els certificats del fabricants on s'indica. La no presentació és motiu d'exclusió No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip es motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
Solució llum quirúrgica excentrics amb anclatge únic
SI | 1 | Dos solució llum quirúrgic excèntrics amb únic anclatge. Cada unitat està compost de: -Braç per suport cúpula llum -Eix únic amb embellidor -Instal·lació claus en mà i retirada equipament existent Presentar les diferents solucions d’instal·lació en planells 2D acotats per cada quiròfan: -Braços excèntrics - indicant cotes i angles de gir - longitud braços Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament dels quiròfans estàdandards per quiròfans d'alçada terra - fals sostre de: - Q:Vascular: 2,90 m (revisar a visita d'obra) - Q:Neurocirr: 3,10 m (revisar a visita d'obra)
SI | 2 | Els nous braços han de garantir que es poden mantenir les funcionalitat actuals (distància, abast a taula quirúrgica i angles de gir) (revisar a la visita d'obra)
SI |  | Eix únic amb embellidor
SI | 3 | Cada solució llum quirúrgic excèntric amb únic anclatge Anclatges independents -Braç cúpula ha de permetre 360 º gir lliure si va muntant independent -Cal instal·lar en els anclatges independents existents tenint en compte i evitant creuaments i permetnet gir dels braços per sota del braços existents Anclatges compartit -Lum que comparteixi anclatge amb torreta existent (Q4 Vascular), s'haurà de muntar en anclatge compartit o fer el canvi del conjunt incloent una torreta amb totes les prestacions, funcionalitats i connexions com la que actualment existeix
SI | 4 | Incloure anclatges i embellidors: Tota la instal·lació es claus en mà si cal fer ajustos de tancament del forat a actual o modificació de l'estructura d'anclatge van a carreg del proveïdor deixan el quiròfan en les mateixes condicions que l'actual - Presentar esquema i fotografies muntage embellidors -Indicar com es desmunten
SI | 5 | El sistema ha de ser ergonòmic, estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus
SI | 6 | Implantació. Amb els mock ups i planos acotats cal garantir que: -La cúpula es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem opostat de la taula quirúrgica -La variació d'alçada de la cúpula (mesurat en part inferior mànec) entre 2,00 i 90 cm del terra
SI |  | Braç per suport cúpula llum
| 7 | Braç per suport cúpula amb doble arc balcànic i sostres alts - amb gir de la cúpula 360º Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 8 | Les longituds dels braços actualment instal·lats (braç principal + braç secundari) permeten un abast que cal garantir: Radi d'acció útil fins al centre de la cúpula de mínim 2.550mm (ambdos braços) Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: longitud eix a eix (mm)- minim 1500 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - mínim- rotació lliure 360º -Braç secundari amb alçada variable: long eix a eix (mm) -Braç secundari amb alçada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçada variable: rang alçada variable en cm
SI |  | Cúpula de llum quirúrgica- idem lot 1.1
Manteniment i neteja - idem lot 1.1
SI |  | Instal·lació claus en mà i retirada equipament existent- idem lot 1.1
SI |  | Calendaris i proposetes d'implantació- idem lot 1.1

## 1.3 CÀMERA
LOT 1.3 | CÀMERA PER A LLUM QUIRÚRGIC
LOT 1.3 | CÀMERA PER A LLUM QUIRÚRGIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Càmera per a llum quirúrgica Cal incloure el Product Datasheet i manual d'usuari No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
SI |  | Càmera
SI | 1 | Càmera FULL HD o superior - indicar matriu imatges -2 megapíxels - indicar MPX - zoom de fins a 40x - indicar -sortides HDMI- indicat tipus de sortides
SI | 2 | Càmera extraíble intercambiable (sense l'ús d'eines) no inclosa en la cúpula
SI | 3 | Càmera inalàmbrica Indicar com funcion la solució Emisor i receptor en quina tecnologia Indicar com es receptor/processador i on es pot col.locar en quiròfans
SI | 4 | Indicar controls i regulacions dipsonibles (encesa i apagat, zoom, etc) i des d'on (indicar totes les opcions incloses a l'oferta)
SI | 5 | Indicar si es pot rentar, desinfectar o esterilitzar o si disposa de manec esteril

## 1.4 LLUM QUIRÚRGIC DOBLE CÈNTRI
LOT 1.4 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE CÈNTRIC
LOT 1.4 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE CÈNTRIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de llum quirúrgica amb doble cúpula cèntric amb anclatge únic . Solució composada per: -2 braços per suport cúpula llum -Eix únic per als dos braços amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -2 cúpules de llum quirúrgica -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent Cal incloure el Product Datasheet i manual d'usuari. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar marcat CE model concret. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar els certificats del fabricants on s'indica. La no presentació és motiu d'exclusió No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip es motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
Solució de llum quirúrgica amb doble cúpula cèntric amb anclatge únic
SI | 1 | Solució de llum quirúrgica amb doble cúpula cèntric amb anclatge únic . Cada unitat està compost de: -2 braços per suport cúpula llum -Eix únic per als dos braços amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -2 cúpules de llum quirúrgica -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent Presentar les diferents solucions d’instal·lació en planells 2D acotats per cada quiròfan: -Dos braços cèntrics - indicant cotes i angles de gir - long braços Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament del quiròfan per quiròfans de alçada terra- fals sostres superior o igual a 2,80 m Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament del quiròfan per quiròfans de alçada terra- fals sostres inferiors a 2,80 m
SI |  | Eix únic per als dos braços amb embellidor
SI | 2 | Cada solució llum quirúrgica cèntrica amb únic anclatge i un únic tub per als braços de cúpula Braços cúpula poden girar independenmtent sense xocar entre ells Braç cúpula ha de permetre 360 º gir lliure
SI | 3 | Incloure anclatges i embellidors: Tota la instal.lació es claus en mà si cal fer ajustos de tancament del forat a actual o modificació de l'estructura d'anclatge van a carrreg del proveïdor deixan el quiròfan en les mateixes condicions que l'actual - Presentar esquema i fotografies muntage embellidors -Indicar com es desmunten
SI | 4 | El sistema ha de ser ergonòmic, estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus
SI | 5 | Implantació. Amb els mock-ups i plànols acotats cal garantir que: -la cúpula es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem opostat de la taula quirúrgica -la variació d'alçada de la cúpula (mesurat en part inferior mànec) entre 2,10 i 90 cm del terra
SI |  | Braç per suport cúpula llum
| 6 | Per a sostres alçada terra fals sostre superiors o igual 2,8 m - braç per suport cúpula amb doble arc balcànic i sostres alts - amb gir de la cúpula 360º Per a sostres alçada terra fals sostre inferiors 2,8 m - braç per suport cúpula amb arc simple i sostres baixos - amb gir de la cúpula 360º Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 7 | Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: long eix a eix (mm)- minim 800/900 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - minim 800/900 mm- rotació lliure 360º -Braç secundari amb alçavada variable: long eix a eix (mm) -Braç secundari amb alçavada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçada variable: rang alçada variable en cm
SI |  | Cúpula de llum quirúrgica - idem lot 1.1
Accesoris - idem lot 1.1 (a excepció de les següents característiques)
| 8 | No aplica: Indicar si la oferta inclou : - SAI nou de 20 minuts en oferta per suport ambdues cupules - Rrevisió i canvi de bateries de SAIs actuals si son compatibles
SI | 9 | No aplica: Com a mínim una cúpula per quiròfan amb preinstal·lació de càmera extraíble d'enregistrament (Lot 1.3)
Manteniment i neteja - idem lot 1.1
SI |  | Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent - idem lot 1.1
SI |  | Calendaris i proposetes d'implantació
SI | 10 | Cal complir calendari d'instal.lacio pels diferents elements que es sol.licitaran CAL PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLAT DE TREBALLS (pròpis i amb el centre per assolir data quiròfan actiu) Cal lliurar l'equipament el mateix dia que s'indica inici instal.lació i el quiròfan estarà actiu el dia indicat- Preveure calendari (2 dies per neteja i l'endemà 9 am presa mesures qualitat aire Quirúrgic+ 5 dies per activar quiròfan) Cal presentar MÈMORIA OBRES- Incloent detalladament tasques a dur a terme (necessitatas d'obertures sostres, connexions i canvi placa anclates...) i propostes de tancament dels sequencial dels diferents quiròfans i aïllament àres durant intervenció indicant arees afectades, circulacions i cronograma obertura seqüencial. (durant visita obra es lliurarà planol quiròfan tipus, Q31 HT) La no presentació d'aquesta documentació es motiu d'exclusió.

## 1.5 LLUM DOBLE EXCÈNTRICA
LOT 1.5 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC
LOT 1.5 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Dos solucions de llum quirúrgic excèntric amb anclatge únic. Cada unitat està compost de: -Braç per suport cúpula llum -Eix únic amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -cúpula de llum quirúrgica -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent Cal incloure el Product Datasheet i manual d'usuari. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar marcat CE model concret. La no presentació es motiu d'exclusió Cal presentar els certificats del fabricants on s'indica. La no presentació és motiu d'exclusió No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip es motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
Solució llum quirúrgica excentrics amb anclatge únic
SI | 1 | Dos solució llum quirúrgica excentrics amb unic anclatge. Cada unitat està compost de: -Braç per suport cúpula llum -Eix únic amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent Presentar les diferents solucions d’instal·lació en planells 2D acotats per cada quiròfan: -Braços excèntrics - indicant cotes i angles de gir - long braços Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament del quiròfan per quiròfans de alçada terra- fals sostres superior o igual a 2,80 m Incloure mock-up 3d, que permeti veure possibilitats de gir, moviments llums alçades i dimensionament del quiròfan per quiròfans de alçada terra- fals sostres inferiors a 2,80 m
SI |  | Eix únic amb embellidor
SI | 2 | Cada solució llum quirúrgic excèntric amb únic anclatge i un únic tub pel braç de la cúpula Braç cúpula ha de permetre 360 º gir lliure
SI | 3 | Incloure anclatges i embellidors: Tota la instal.lació es claus en mà si cal fer ajustos de tancament del forat a actual o modificació de l'estructura d'anclatge van a carrreg del proveïdor deixan el quiròfan en les mateixes condicions que l'actual - Presentar esquema i fotografies muntage embellidors -Indicar com es desmunten
SI | 4 | El sistema ha de ser ergonòmic, estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus
SI | 5 | Implantació. Amb els mock ups i plànols acotats cal garantir que: -el cúpula es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem opostat de la taula quirúrgica -la variació d'alçada de la cúpula (mesurat en part inferior mànec) entre 2,10 i 90 cm del terra
SI |  | Braç per suport cúpula llum
| 6 | Per a sostres alçada terra fals sostre superiors o igual 2,8 m - braç per suport cupula amb doble arc balcànic i sostres alts - amb gir de la cúpula 360º Per a sostres alçada terra fals sostre inferiors 2,8 m - braç per suport cupula amb arc simple i sostres baixos - amb gir de la cúpula 360º Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 7 | S'ha de garantir un radi d'acció útil fins al centre de la cúpula de mínim 1900mm. Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: long eix a eix (mm)- mínim 950 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - mínim 300º -Braç secundari amb alçada variable: longitud eix a eix (mm)- 900 mm -Braç secundari amb alçada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçada variable: rang alçada variable en cm
SI |  | Cúpula de llum quirúrgica - idem lot 1.1
Accesoris - idem lot 1.1 (a excepció de les següents característiques)
| 8 | No aplica: Indicar si la oferta inclou : - SAI nou de 20 minuts en oferta per suport ambdues cupules - Rrevisió i canvi de bateries de SAIs actuals si son compatibles
SI | 9 | No aplica: Com a mínim una cúpula per quiròfan amb preinstal·lació de càmera extraíble d'enregistrament (Lot 1.3)
Manteniment i neteja - idem lot 1.1
SI |  | Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent - idem lot 1.1
SI |  | Calendaris i proposetes d'implantació
SI | 10 | Cal complir calendari d'instal.lacio pels diferents elements que es sol.licitaran CAL PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLAT DE TREBALLS (pròpis i amb el centre per assolir data quiròfan actiu) Cal lliurar l'equipament el mateix dia que s'indica inici instal.lació i el quiròfan estarà actiu el dia indicat- Preveure calendari (2 dies per neteja i l'endemà 9 am presa mesures qualitat aire Quirúrgic+ 5 dies per activar quiròfan) Cal presentar MÈMORIA OBRES- Incloent detalladament tasques a dur a terme (necessitatas d'obertures sostres, connexions i canvi placa anclates...) i propostes de tancament dels sequencial dels diferents quiròfans i aïllament àres durant intervenció indicant arees afectades, circulacions i cronograma obertura seqüencial. (durant visita obra es lliurarà planol quiròfan tipus, QPSPV) La no presentació d'aquesta documentació es motiu d'exclusió.

## 1.6. BRAÇ PORTAMONITOR
LOT 1.6 | BRAÇ PORTAMONITOR
LOT 1.6 | BRAÇ PORTAMONITOR
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució d'ampliació d'un nou braç portamonitor per a llums quirúrgics (excentriques o centriques). Cada unitat està compost de: -Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors etc.. -Eix únic per als múltiples braços amb embellidor instal.lat en ancoratge existent en els quiròfans -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques bàsiques
Solució d'amplicació de braç portamonitor
SI | 1 | Ampliació d'un braç portamonitor. Cada unitat està compost de: -Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors etc.. -Eix únic amb embellidor -Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent
SI |  | Eix únic per als dos braços amb embellidor
SI | 2 | Si degut a l'ampliació d'una solució de llum quirúrgic amb el braç portamonitor cal modificar l'eix dels braços o embellidor o qualsevol tasca relacionada, aquestes correran a càrrec de l'adjudicatari
SI | 3 | Incloure anclatges i embellidors: Tota la instal.lació es claus en mà si cal fer ajustos de tancament del forat a actual o modificació de l'estructura d'anclatge van a carrreg del proveïdor deixan el quiròfan en les mateixes condicions que l'actual - Presentar esquema i fotografies muntage embellidors -Indicar com es desmunten
SI | 4 | El sistema ha de ser ergonòmic, estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus
SI | 5 | Cal garantir que: -el monitor es pot posar a ambdós costats de la taula quirúrgica i abasta l'extrem opostat de la taula quirúrgica -la variació d'alçada de la monitor ( mesurat en part inferior manec) entre 2,00 i 90 cm del terra
SI |  | Braç portamonitor amb embellidor per encabir cablejat, transformadors, etc.
| 6 | Braç porta monitors apte per monitors de 24" i fins a 32" Indicar tots els rangs de gir (en graus) de totes les articulacions dels braços de les cúpules. Adjuntar esquema.
SI | 7 | Indicar dimensions dels braços de la proposta i radi d'acció -Braç principal: long eix a eix (mm)- minim 950 mm -Braç principal: angle rotació (º) i bloqueig - minim 300º -Braç secundari amb alçavada variable: long eix a eix (mm) -Braç secundari amb alçavada variable: indicar angle gir amunt (º) i angle gir abaix (º) -Braç secundari amb alçavada variable: rang alçada variable en cm
SI | 8 | Indicar graus de llibertat del monitor i solució penjat: Moviment de monitor inclou: Tilting - indicar angle en graus º Indicar graus de gir en vertical Indicar posicions estables on el monitor pugui romandre i com es fixen si s'escau
SI | 9 | Indicar diàmetre intern pel pas del cablejat en mm - pas mínim (a la part més desfavorable) superior a 28 mm
SI | 10 | Capacitat de càrrega pes monintor + accessoris com a minim fins a 20 kg- Indicar càrrega màxima en Kg
SI | 11 | Suport VESA 75, 100 o adeuquat als monitors de 24" i fins a 32"
SI | 12 | Embellidor en part posterior per encabir transformadors i adequar entrada cables Presentar fotografies i solucions per entrada de cables i encabir transformadors Indicar dimensions (embellidors i espais utils interns)
SI | 13 | Indicar on està el mànec de control del braç portamonitor (dreta, esquerra, abaix, etc) i si pot tenir diferents configuracions a decidir per l'Hospital en el moment de la instal·lació
Manteniment i neteja
SI | 14 | Els materials han de ser resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 15 | Indicar tipus d'acabats i pintura que dificulti l'adherència bacteriana tant de braços, cúpules com canòpies Per valorar aquest aspecte cal presentar test certificat
SI | 16 | Indicar detergents/desinfectants aptes per a neteja
SI | 17 | Presentar fotografia de braç portamonitors, indicant recollida de cables, espai per transformadors, connexions… es valorarà en la mostra - grau IP
SI |  | Instal.lació claus en mà i retirada equipament existent - idem lot 1.1
SI |  | Calendaris i proposetes d'implantació
SI | 18 | Cal poder pot afegir monitor un comp montats llums. Indicar temps de muntatges i requeriments

## MILLORES
| LOT 1 | LLUMS QUIRÚRGICS
| LOT 1.1 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC AMB BRAÇ PORTAMONITOR
| LOT 1.2 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC AMB BRAÇ PORTAMONITOR
| LOT 1.3 | CÀMERA PER A LLUM QUIRÚRGIC
| LOT 1.4 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE CÈNTRIC
| LOT 1.5 | LLUM QUIRÚRGIC DOBLE EXCÈNTRIC
| LOT 1.6 | BRAÇ PORTAMONITOR
2a) Característiques bàsiques: 0 punts
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
24
| Fins a | 24 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millores tècniques de les llums quirúrgiques dobles referent a l'adequació amb qualsevol entorn quirúrgic
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà que les llums siguin compatibles amb els equips de visualització i avaluació d'imatges que permeten als professionals estudiar la circulació dels vasos limfàtics i sanguinis, així com la perfusió tissular, processos quirúrgics molt habituals en cirurgies de mama, de fetge i de plàstica. Aquesta millora cal incloure un minim de 10 millores per a 5 solucions de llums quirúrgics ( per la compra de 10 unitats)
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'implantació i versatilitat funcional de les solucions en tots els quiròfans
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Proposta i mock up funcionament en els quiròfans estandars Prestacions addicionals de moviment i graus de llibertat
|  | 3 | Presentar 3 certificats de tres clinents de bones pràctiques i resultats satisfactòris en la implantació de llums quirúrgics en blocs quirúrgics de 18 quiròfans o més
|  | 4 | Millor solució d'instal.lació i memòria tècnica instal.lacions
|  | 5 | Millor proposta detallada de calendari i pla implantació
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Prestacions tècniques de les cúpules quirúrgiques i càmera que suposin una millora en el flux de treball per als professionals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Adaptació a les diferents cirurgies. Idoneïtat de la solució llum ambient presentada -indicar lux -indicar si es regulable -ubicació i nombre leds -tamany camp
|  | 7 | Es valoren mesures de seguretat i comfort dels cirurgians així com millores tècniques que suposin majors prestacions i versatilitat a les descrites de les llums quirúrgiques i càmeres
|  | 8 | Inclou solució de control de paret per regulació de llum
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors prestacions manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Mínima despesa de manteniment. Indicar preus de tots els recanvis: -Targetes electròniques -Fonts d'alimentació -Leds indicar com es canvien si un a un, en blocs de n unitats i/o led+ targeta electrònica i cost -Mànecs -Canòpia de la cúpula -Tots els recanvis Indicar cost hora tècnic i desplaçament Indicar tasques manteniment preventiu
|  | 10 | Llum rodable per tenir de back up inclosa en la oferta Dues unitats un a per parells (compra 9 conjunts) i 1 per senars (compra 10 conjunts)
2 | 1 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Suport tècnic, científic i col·laboració I+D per part del licitador
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Es valoraran les propostes de conveni, que fomentin el co-desenvolupament futur de les solucions presentades, avaluació d'equips i col.laboració amb el centre de simulació Caldrà presentar proposta Acord Marc amb interessos comuns i els projectes concrets de col·laboració en els que cal indicar (segons el tipus de projecte): -Abast del projecte -RRHH propis del centre necessaris per desenvolupar-ho i compromisos que s'esperen del centre -RRHH del proveïdor disponibles pel projecte -Recursos posats pel proveïdor en el centre pel desenvolupament del projecte -Durada Segons naturalesa del projecte caldrà afegir: Projectes codesenvolupament/avaluació/reference site -Compromís d'actualització permanent de les novetats dels equipaments oferts un cop a mercat -Suport metodològic i de recursos (materials i humans) en les reorganitzacions assistencials així com en la recerca i desenvolupament de la tecnologia -Proposta de condicions del codesenvolupament -Compromís d'incorporació de les línies de recerca i/o nous software relacions amb les tecnologies i patologies licitades o relacionades -Cooperació del licitador en desenvolupaments futurs de noves solucions predictives o indicadors. -Suport en la difusió del projecte a nivell assistència i de recerca en els àmbits social i científic -Pla de formació en el moment de la implantació i durant tota la vigència del contracte
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
24
| Fins a | 24 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de moviment i neteja de les llum
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Solució que garanteixi al màxim la seguretat i facilitat dels treballadors en la manipulació de l'equip i l'entorn de treball, així com la facilitat de maniobrabilitat
|  | 13 | Prestacions i dimensions que s'adeqüen a les necessitats de l'espai i del servei
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene
|  | 15 | Es valorarà l'adequació de l'equip i les seves característiques a les necessitats assistencials de l'entorn quirúrgic
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Avaluació de les prestacions lumíniques i adequació a les necessitats de les diferents cirurgies de les llums
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es valorarà l'adequació al servei de les prestacions tècniques addicionals de les llums
|  | 17 | Prestacions lumíniques, ajustos/regulació, etc.
|  | 18 | Es valorarà la facilitat d'ús i accessos del comandaments i maniobrabilitat
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Avaluació dels accessoris oferts
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà la integració del comandament ubicat a la llum
|  | 20 | Facilitat de muntatge, comandament i integració de la solució de gravació
|  | 21 | Es valoraran el funcionament, ergonomia i adequació a l'entorn quirúrgic del braç porta monitors
|  | 22 | Mànecs reutilitzables i rebutjables i altres fungibles
|  | 23 | Es valoraran els altres accessoris que s'hagin inclòs en la oferta
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, facilitat d'ajust, muntatge i manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 24 | S'avalua la robustesa de la solució, materials acabats, llocs de pas per cablatges, pintures, peces mòbils etc..
|  | 25 | Es valorarà les condicions d’instal·lació i possibilitats durant la visita a instal·lacions similars, versatilitat de les solucions i acabats
|  | 26 | Facilitat de dur a terme manteniments preventius, ajustos de moviment, bloquejos, canvis de trajectes, leds i canòpies
|  | 27 | Altres aspectes que garanteixin un millor manteniment i una major vida útil de l'equip
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 24 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 24 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.