Annex   4       Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS031 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 14 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 14 G. Mida externa 2,2 mm i longitud de 50 (+/- 2) mm. Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS032 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 16 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 16 G. Mida externa 1,7 mm i longitud de 50 (+/- 2) mm Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS033 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 18 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 18 G. Mida diàmetre extern 1,3 mm i una longitud de 45 (+/- 2) mm Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS034 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 20 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 20 G. Mida diàmetre extern 1,1 mm i una longitud de 32 (+/- 2) mm Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS035 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 22 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 22 G. Mida diàmetre extern 0,9 mm i una longitud de 25 (+/- 2) mm. Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 1: CATÈTER INTRAVENÒS

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS036 | CATÈTER INTRAVENÒS DE SEGURETAT 24 G |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva Si ☐ No ☐

- Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat Si ☐ No ☐

- Calibre 24 G. Mida diàmetre extern 0,7 mm i una longitud de 19 (+/- 2) mm. Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l’agulla Si ☐ No ☐

- Membrana anti-reflux. Si ☐ No ☐

- Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell. Si ☐ No ☐

- Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Si ☐ No ☐

- Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. . Si ☐ No ☐

- Hipoal·lergogen Si ☐ No ☐

- Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició. Si ☐ No ☐

- Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR). . Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil obertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)