## lot 1
EXP.: 2025-27 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA (LOT 1)
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries ppt | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | Especificacions tècniques:
3 | Monitor multi paramètric automàtic, portàtil i compacte per a la medició de la pressió arterial no invasiva, freqüència respiratòria, freqüència de pols, saturació d'oxigen i temperatura. Ha de ser apte per a l'ús en pacients adults i pediàtrics.
4 | Mesura de la pressió arterial no invasiva pel mètode oscil·lo mètric (sistòlica, diastòlica i mitjana) amb visualització de corba pletismogràfica de la pressió arterial.
7 | Saturació d’oxigen mitjançant tecnologia Masimo que permeti la mesura automàtica de la freqüència respiratòria. . Especificacions de la freqüència respiratòria: 4-70 rpm.
11 | Temperatura electrònica integrada en el monitor amb possibilitat d’escollir entre termòmetres d’altes prestacions amb tecnologia de mesurament avançada amb validació clínica amb tecnologia timpànica o axil·lar / oral.
12 | Pantalla de visualització LCD tàctil amb color d’almenys 7 polzades.
13 | Pantalla de fàcil lectura amb caràcters numèrics grans i una resolució de mínim 800 x 480 píxels. Amb visualització simultània de tots el paràmetres i el nivell de càrrega de la bateria.
14 | Carro de transport o suport a paret pels monitors. En els monitors amb carro, el carro ha d’incorporar 5 rodes amb fre i sistema preventiu de bolcat i els monitors a paret han d’incorporar una cistella per poder posar els accessoris.
15 | Lector de codi de barres inclòs per a identificació del malalt. Mitjançant el codi de barres i inici de la prova automàticament en llegir el codi de barres. Aquest lector ha de ser dual per ser dual per ser capaç de llegir el codi de barres i codis RFID i QR.
16 | Intervals de mesura i llindars d'alarma variable configurables segons les necessitats del servei. Alarmes visuals i acústiques configurable per l'usuari en tots el paràmetres en estudi, amb possibilitat de silenciar-les i configurar-li el volum.
16 | Capacitat d'introducció de dades de pacient i recerca de pacients amb el directori, mostrant les dades administratives (nom, cognoms, data de naixement, sexe...). Possibilitat d'afegir almenys 20 variables addicionals, mitjançant entrada manual (pes, alçada, dolor, freqüència respiratòria...) i integrables via WS i HL7 amb el HIS.
17 | Capacitat de calcular fins a almenys 6 escales d'alarma precoç simultànies, totalment configurables i pèrsonalitzades, tant els paràmetres com l'escala, i poder veure el valor numèric parcial dels paràmetres així com el valor numèric total de l'escala en pantalla, diferenciat en colors, i indicant la resposta requerida al professional clínic, de forma que permeti prendre decisions clíniques a peu de llit. Capacitat d’exportar aquestes variables al service via WS i HL7. Emmagatzematge de lectures: almenys 400 mesuraments d’altres paràmetres i escales.
18 | Identificació del professional clínic. Aquesta identificació ha de permetre al professional clínic identificar-se només una vegada per poder realitzar la ronda de mesuraments, és a dir, no s'ha d'identificar el clínic cada vegada que es faci un mesurament.
19 | Totes les llicencies necessàries i cables per la integració al HIS de l'Hospital han d’estar incloses junt amb l’actualització ràpida i fàcil del programari per USB o xarxa
Amb capacitat d'integrar l'usuari del monitor amb el LDAP i consulta de les dades del professional (nom i cognoms) amb els sistemes d'informació de l'Hospital.
El monitor ha de poder treballar amb connexió a la xarxa elèctrica (220 V CA i 50 Hz) o directament amb bateria integrada de Io-Liti recarregable. Autonomia mínim 4 hores.
Pes: màxim 2 kg amb bateria inclosa
Antena WIFI integrada (interior) i connexió ethernet (RJ45). Targeta WIFI Targeta compatible almenys amb l'estàndard "Wifi 4" i autenticació "WPA2 enterprise" o superior que permeti certificats de seguretat. També ha de disposar d’almenys de 2 ports USB.
Equip bidireccional .Capacitat d'integració amb WebService HL7, DICOM i SAP. Capacitat d'integració amb els sistemes d'informació corporatius mitjançant protocols definits pel departament d'IT del centre (STD, HL7, WS). Possibilitat de connectivitat a través de HL7 directa des del monitor.
Interfície per recuperar dades del pacient per a la seva identificació inequívoca configurable mitjançant protocols estàndards HL7 i 2.7 ADT, SIUS, ORMS, OMGS i Query segons guies d'integració.

## lot 2
EXP.: 2024-23 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA (LOT 2)
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries ppt | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | Especificacions tècniques monitors:
3 | Monitor multi paramètric, portàtil i compacte per al mesurament de la pressió arterial no invasiva, freqüència respiratòria, freqüència de pols, saturació d'oxigen i temperatura. Ha de ser apte per a l'ús en pacients adults i pediàtrics.
4 | 10 dispositius portàtil extraïbles per al mesurament de saturació mitjançant els monitors de constants. El mesurament de la SpO2, freqüència cardíaca i freqüència respiratòria es farà a través de la corva de pols.
7 | Possibilitat d'incorporació de mòdul de capnografia exhalada.
11 | Mòduls necessaris per al mesurament de la pressió arterial no invasiva (PANI) i de la temperatura (per infrarojos).
12 | Termòmetres de lectura ràpida per a la mesura de la temperatura axil·lar.
13 | Ha de poder gestionar els límits de les alarmes de tots els paràmetres. Les alarmes han de ser acústiques i òptiques, podent determinar diferents nivells de volum.
14 | Bateria amb una durada mínima de 3h.
15 | Pantalla tàctil de com a mínim 10 polzades i a color
16 | Carro de transport amb un mínim de 5 rodes per facilitar la maniobrabilitat i estabilitat, que s’ha de poder frenar i ha d’incloure una cistella per guardar els accessoris.
16 | Possibilitat de carregar configuracions mitjançant USB.
17 | Els monitors han de poder connectar-se via WiFi al sistema, amb antena WIFI integrada (interior) i connexió ethernet (RJ45). Targeta WIFI Targeta compatible almenys amb l'estàndard "Wifi 4" i autenticació "WPA2 enterprise" o superior que permeti certificats de seguretat.
18 | Comunicació amb format estàndard HL7 al HIS de l'Hospital
19 | Especificacions tècniques transmissors:
Ha d’utilitzar un únic connector per al monitoratge dels següents paràmetres mínims requerits: saturació d’oxigen, freqüència cardíaca i freqüència respiratòria. Aquest monitoratge es farà de manera integrada i amb sensors d’un sol ús, que han de permetre fer la mesura en moviment i en baixa perfusió.
20 | Ha de permetre intercanviar els sensors de pulsioximetria amb diferents formats (tira, rebutjables, en format anell, etc),
La pantalla ha de mostrar la corba de pletismografia a temps real
Ha de funcionar permanentment en mode monitoratge continu amb ràtio d’actualització màxim de 5 segons
Ha d’incloure un mòdul per mesurar la PANI durant l’inflat i que mostri les determinacions, actuals i històriques, a la pantalla del transmissor.
Ha de permetre monitoritzar la temperatura de manera continua a través d’un sensor adhesiu
Pantalla tàctil de color com a mínim de 2,5”.
Visualització d’alarmes tècniques i fisiològiques
Visualització de diferents corbes de monitoratge
Bateria de ió liti recarregable, amb una durada mínima de 10 hores
Pes del transmissor: no superior a 300 gr.
Dispositiu resistent a les caigudes.
Dispositiu resistent a la penetració accidental de líquids mínim IPX4
Inclou tots els elements, cables de connexió del pacient i accessoris necessaris pel funcionament dels dispositius de cara al monitoratge de tots els paràmetres mínims requerits.
Inclou tots els accessoris necessaris per a la càrrega dels dispositius.
La transmissió d’informació del sistema haurà de ser via WIFI i/o Bluetooth.
Capacitat per recuperar la informació en cas de pèrdua de connexió entre el monitor i els sistemes d’informació de l’Hospital.