## LC-MS_MS (2)
Sistema de cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas
EMPRESA
NIF
Correo electrónico
Nota: en la columna "Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento.
| Definición |  |  | Índice documental
Definición
Suministro, instalación y mantenimiento de un equipamiento de cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas
El equipamiento a adquirir deberá tener los siguientes componentes y prestaciones: - Sistema de cromatografía líquida de ultra alta presión con detector de espectrometría de masas triple cuadrupolo - PC y software de control del instrumento. - Sistema informático de procesamiento de datos y análisis - Sistema de generación de Nitrógeno - Sistema de Vacío
Certificado para su uso en entornos clínicos (IVDR)
Cumplimiento de los estándares de calidad ISO 15189 (Laboratorios clínicos: Requisitos para la calidad y la competencia)
| General | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
1. Objetivo
Fármacos antimicrobianos:
1 | Antibióticos beta-lactámicos: Sulbactam, Tazobactam, Cefepyme, Meropenem, Cefuroxima, Cefotaxima, Ampicilina, Cefazolina, Vancomicina, Piperacilina, Linezolid, Cloramfenicol, Flucoxacilina, Daptomicina y Clindamicina.
2 | Antifúngicos: 5-Fluorocystine, Fluconazol, Voriconazol, Posaconazol, Hidroxi-Itraconazol, Isavuconazol e itraconazol.
Hormonas esteroideas:
3 | Testosterona, estradiol, androstenediona, 17-OH-progesterona, etc.
Drogas de abuso:
4 | Anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, cannabis, opiáceos
Otros fármacos:
5 | Antipsicóticos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos.
| Prestacions tècniques i funcionals de la Cromatografia Líquida | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
2. Cromatografía Líquida de ultra rendimiento (UHPLC)
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas.
6 | Sistema de cromatografía de muestras líquidas para separar, identificar y cuantificar compuestos de la muestra líquida.
7 | Presión de trabajo superior a 700 bar
8 | Volumen muerto total del sistema menor a 100 µL.
9 | Rango de trabajo de pH entre 2 y 12.
2.1. Muestreador-Inyector automático y organizador de muestras
10 | Compartimento termostatizado para muestras con capacidad para al menos dos bandejas de inyección con rejillas combinadas de 48 viales de 1,5 a 2 mL y placas de 96 pocillos.
11 | Volumen de inyección variable de 0,1 a 10 µL ajustable en incrementos de 0,1 µL
12 | Debe permitir el cambio de Loop para mayores volúmenes de inyección (al menos 20 µL), incluido el accesorio.
13 | Precisión de inyección igual o inferior al 1% RSD
14 | Compartimento de muestras cerrado termostatizado entre 4 y 40 ºC, ajustable en incrementos de 0,1 ºC
15 | Sistema automático programable de lavado continuo de la jeringa durante el análisis para evitar contaminaciones cruzadas entre inyecciones.
2. 2. Bomba
16 | Mezcla binaria a alta presión, con capacidad para cuatro disolventes en combinaciones de 2.
17 | Desgasificación por vacío integrada
18 | Flujo variable entre 0,01 y 2 mL/min.
19 | Precisión en el flujo <0,1 RSD y exactitud en el flujo ±1%
20 | Precisión en la composición del gradiente inferior al 0,25% RSD y exactitud ± 0,5%
21 | Sistema automático de lavado
22 | Sistema de detección de fugas.
2.3. Compartimento termostatizado de columnas de cromatografía líquida.
23 | Compartimento termostatizado de columnas apilable con el resto de módulos
24 | Capacidad mínima de una columna de 15 cm de longitud con filtro y precolumna y 4.6 mm de diámetro interno
25 | Termostatización del compartimento desde 20 hasta 85 ºC en incrementos de 0,1ºC
26 | Identificación automática de la columna y sus principales parámetros
Características a valorar
27 | Mayor presión para lograr una mejor separación de los compuestos |  | 2
28 | Se valorará que el compartimento termostatizado de columnas tenga espacio para dos columnas cromatográficas. |  | 2
| Prestaciones técnicas y funcionales del Espectrómetro de Masas | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
3. Espectrómetro de masas
29 | Espectrómetro de masas de triple cuadrupolo
3.1. Fuente de ionización
30 | Debe ser del tipo electrospray (ESI)
31 | Permite la posibilidad de instalar otras fuentes de ionización.
32 | Ionización tanto en positivo como en negativo, con capacidad de alternar de polaridad
33 | Cambio de polaridad en menos de 10 ms
34 | Temperatura máxima de solvatación por encima de 350 ºC.
3.2. Analizador de masas
35 | El detector de triple cuadrupolo debe ser capaz de operar en las siguientes modalidades: Full Scan, SIM y MRM, product ion scan, precursor ion scan y constant neutral loss scan.
36 | Rango de masas entre 2 y 2000 m/z para los dos cuadrupolos
37 | Sensibilidad en modo MRM y ESI negativo: 1 pg cloranfenicol, S/N > 1.000.000:1
38 | Sensibilidad en modo MRM y ESI positivo: 1 pg reserpina, S/N > 1.000.000:1
39 | Velocidad de barrido igual o superior a 12000 Da/s
40 | Linealidad de la respuesta igual o superior a 6 órdenes de magnitud
41 | Dwell time en MRM de 1 ms o menor.
42 | Capacidad de adquisición de al menos 500 MRM/s
43 | Dinámica optimizada del flujo de gas para una eficiente desolvatación, soportando caudales de hasta 2mL/min.
3.3 Celda de colisión
44 | Fragmentación de los iones precursores seleccionados por el primer cuadrupolo con gas argón
3.4 Generador de Nitrógeno
45 | Suministro de un sistema generador de nitrógeno
46 | Este generador debe ser capaz de suministrar los caudales, purezas y presiones requeridos para el espectrómetro.
3.5 Sistema de vacío
47 | Sistema de vacío turbo-molecular integrado en el espectrómetro
48 | Bomba rotatoria externa que soporte el vacío de operación, con sistema amortiguador para no afectar la calidad de la medición.
3.6 Detector
49 | Detector de tipo multiplicador de electrones o de fotomultiplicación
50 | Capaz de trabajar en todos los modos de operación requeridos
Características a valorar
51 | Se valorará la mejora de la sensibilidad en modo MRM y ESI positivo. |  | 6
52 | Se valorará la mejora de la sensibilidad en modo MRM y ESI negativo. |  | 6
53 | Se valorará la eficiencia energética del equipamiento. Será necesario indicar la potencia nominal y los mecanismos específicos implementados para minimizar el consumo energético sin comprometer el rendimiento analítico. | 2
54 | Mayor temperatura de solvatación |  | 3
55 | Mejora en la velocidad de barrido |  | 3
56 | Se valorará el precio por determinación de los siguientes kits, incluyendo controles, calibradores y muestras. Hay que indicar también referencia i proveedoor de cada kit. - Antibióticos:. Sulbactam, Tazobactam, Cefepyme, Meropenemo, Cefuroxima, Cefotaxima, Ampicilina, Cefazolina, Vancomicina, Piperacilina, Linezolid, Cloramfenicol, Flucoxacilina, Daptomicina, Clindamicina, Meropenemo. (800 determinaciones/año) - Antimicóticos: 5-Fluorocytosine, Fluconazol, Voriconazol, Posaconazol, Hidroxi-Itraconazol, Isavuconazol e Itraconazol. (100 determinaciones/año) - Esteroides: Testosterona, estradiol, 11-Desoxicorticosterona, Androstenediona, DHEAS, Progesterona, 17-OH-Progesterona. (450 determinaciones/año) - Neuroepilépticos: Clozapina, norclozapina, olanzapina (1700 determinaciones/año) - Antiepilépticos: Lamotrigina, Levetiracepam, oxcarbacepina, Topiramato, Primidona, gabapentina, Lacosamida, Perampanel, Brivaracetam (350 determinaciones/año) - Benzodiazepinas: Clobazam, clonazepam, alprazolam, bromazepam (100 determinaciones/año) - Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina, clomipramina, desclomipramina, Nortriptilina, imipramina, desipramina (420 determinaciones/año) - Metanefrinas en orina. (625 determinaciones/año) | 6
| Sistema informático de control y tratamiento de los datos | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
4.1 Control y operación: procesamiento de datos y software de control
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas.
57 | PC con sistema operativo Windows 10 Professional o superior.
58 | Software de control del equipo y adquisición de datos.
59 | Software para la interpretación de espectros y análisis de datos.
60 | El software debe permitir la programación de métodos multicomponentes y la cuantificación manual y automática de picos.
61 | Almacenamiento de los resultados y de los cromatogramas
62 | Herramientas automatizadas para optimizar el análisis de espectrometría de masas
63 | Desarrollo de nuevos métodos
64 | Disponibilidad de bibliotecas de espectros consultables para la identificación de compuestos
65 | Instalación del software y licencias adicionales concurrentes en, al menos, dos ordenadores del laboratorio, donde poder revisar casos anteriores y generar informes.
4.2 Integración de los datos
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas.
66 | El adjudicatario deberá integrar los sistemas analíticos con Modulab, el sistema de información del laboratorio. Esta integración incluye las peticiones analíticas enviadas por Modulab al equipo para su procesamiento, la devolución a Modulab de los resultados analíticos, resultados de control de calidad, alarmas, trazabilidad y, en general, toda la información generada, por vía electrónica.
67 | El adjudicatario debe encargarse de la integración con el SIL (Modulab de Werfen). Sin embargo, si durante la vigencia del contrato se produce una renovación tecnológica o se instalan más equipos, el adjudicatario deberá hacerse cargo de esta integración en los mismos términos.
| Suministro del equipamiento | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
5.1. Espacio de trabajo
Características de cumplimiento obligatorio: las ofertas que no cumplan con todos los requisitos obligatorios serán excluidas.
68 | Debido a las limitadas dimensiones donde debe ubicarse el equipo analítico completo, este deberá poder encajarse en el espacio reservado (ver Plano de Equipamiento). En caso de que la mesa de trabajo no sea apta para el equipo, el adjudicatario deberá prever su adaptación para sus equipos. En caso de que esta adaptación sea necesaria, será necesario mantener la estética en los acabados de la sala, realizados por la empresa Burdinola.
5.2. Suministro eléctrico y datos
69 | El hospital pondrá a disposición todos los enchufes que sean necesarios en la zona de trabajo y en la sala técnica.
70 | Todos los enchufes, proporcionados por el hospital, provendrán del Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI) de zona, por lo tanto, no será necesario suministrar ningún SAI por parte del adjudicatario.
71 | El hospital dotará el espacio de trabajo con varios puntos de datos para la conexión de los equipos a la red.
72 | Para hacer una previsión, indicar el número de enchufes y puntos de datos necesarios en: Zona A, a la sala de trabajo Zona B, a la sala de trabajo Zona C, a la sala técnica"
5.3. Generador de nitrógeno y bombas de vacío
73 | El generador de nitrógeno se ubicará en la sala técnica anexa al espacio de trabajo (ver Plano de Equipamiento).
74 | Correrá a cargo del adjudicatario la entrega e instalación del equipo generador de nitrógeno así como la instalación de la tubería/tubo de suministro de nitrógeno hasta el equipo de análisis.
75 | El tubo subirá por la pared de la sala técnica de manera vista hasta el falso techo, a través del cual se pasará hasta la sala de trabajo, bajará por la columna de suministros del espacio de trabajo y se conducirá hasta el espectrómetro de masas a través del registro de pared, bajo la mesa de trabajo.
76 | Las bombas de vacío deberán instalarse en la sala técnica para reducir la contaminación acústica de la sala de trabajo. El paso de tuberías y tubos desde la sala técnica hasta los equipos analíticos será a cargo del adjudicatario. El paso de conductos seguirá el mismo recorrido que el conducto de nitrógeno.
77 | Los tubos de nitrógeno y de vacío deberán ser de acero inoxidable para garantizar su durabilidad y resistencia.
78 | Para la bomba rotativa, se deberá suministrar un sistema de insonorización para minimizar la contaminación acústica de la sala de trabajo.
79 | La propuesta de instalación deberá ser aceptada por el Hospital previamente a su ejecución y contemplará las mismas condiciones estéticas actuales del laboratorio (materiales limpios, instalaciones ocultas, orden, etc.).
5.4. Extracción de gases y argón
80 | Toda instalación necesaria para la extracción de gases del espectrómetro de masas y de la bomba de vacío será a cargo del adjudicatario para el cumplimiento de los requisitos técnicos que permitan su correcto funcionamiento. Se consideran incluidos los trabajos de obra civil para perforar la pared hasta el exterior, sellarla posteriormente y realizar el acabado y la pintura.
81 | La salida de gases al exterior se realizará a través de la pared que da al exterior, en la zona B.
82 | El adjudicatario será responsable de la instalación de los tubos de gas argón desde la bombona hasta el equipo (ver en el plano adjunto).
83 | La propuesta de instalación deberá ser aceptada por el Hospital previamente a su ejecución y contemplará las mismas condiciones estéticas actuales del laboratorio (materiales limpios, instalaciones ocultas, orden, etc.).
5.5. Instalación, limpieza y mantenimiento de usuario
84 | Incluir todos los elementos y accesorios necesarios para la limpieza rutinaria del equipo que permitan el uso de manera prácticamente ininterrumpida.
85 | El espectrómetro debe disponer de un sistema de acceso al cono que permita la limpieza y eliminación de obstrucciones sin comprometer el vacío de la cámara de análisis.
86 | Las pruebas de rendimiento a realizar para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los criterios de aceptación establecidos por el fabricante estarán incluidas en la oferta.
87 | Indicar si el equipo utiliza algún tipo de consumible o fungible que sea propio del fabricante del equipo. En este caso, será necesario aportar una relación de precios de estos consumibles o fungibles necesarios.
5.6. Visita obligatoria a las instalaciones
88 | Para prever todas las necesidades a satisfacer durante la contratación, será necesaria una visita previa a las instalaciones para ver el espacio y planificar las actuaciones. Esta visita deberá llevarse a cabo dentro de la fase de presentación de ofertas.
Características a valorar
89 | Suministro de equipo de agua purificada de grado 1 |  | 2
| Servicio Postventa | Puntuación máxima |  | Índice documental
|  | Criterio subjetivo | Criterio automático
Formación
90 | El suministro incluirá la formación de varios días en LC-MS/MS y la puesta a punto de las aplicaciones después de la instalación.
91 | La formación será presencial en las instalaciones del Laboratorio Clínico del hospital.
92 | Incluir un plan de formación con diferentes niveles de complejidad teniendo en cuenta las necesidades del personal.
Características a valorar
93 | Se valorará la inclusión de formación complementaria teórico-práctica que amplíe los conocimientos de los usuarios más allá de la instrucción básica para la operación del equipo, incluyendo aplicaciones avanzadas, optimización y desarrollo de métodos. | 5
94 | Se valorará la propuesta de seguimiento del proveedor en el logro de los objetivos del proyecto, incluyendo una planificación detallada de los recursos asignados (horas de dedicación, calendario de actuaciones, modalidad de soporte y perfil técnico de los profesionales involucrados). | 6
Mantenimiento
95 | La garantía del equipo debe ser de dos años a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.
96 | En caso de que una incidencia no pueda resolverse de forma inmediata a través del soporte remoto, la presencia física de un técnico se realizará en un período inferior a 48 horas a partir de la notificación de la incidencia.
97 | Durante la garantía, el mantenimiento integral del equipo deberá estar cubierto (mantenimiento preventivo, correctivo y actualizaciones de software y hardware). Ver el apartado 1.9 Mantenimiento Integral del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
Características a valorar
98 | Se valorará la propuesta de renovación tecnológica para el período posterior a la garantía, incluyendo las mejoras previstas de hardware y software. | 4
99 | Se valorará la propuesta de soporte remoto para la resolución eficiente de dudas e incidencias técnicas menores, especificando la disponibilidad horaria, el tiempo de respuesta y los canales de comunicación disponibles. | 3
100 | Precio anual en € (IVA excluido) del mantenimiento integral una vez finalizado el período de garantía, según las condiciones del apartado 1.9 del PPT. |  | 10
|  | 26 | 34