## SL
NÚMERO EXPEDIENT: CS/AH02/1101438263/25/AMUP
LOT 1: Reactius i material fungible per a la detecció de la fracció de dd-cfDNA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Subministrament de reactius i arrendament d’equip per a la detecció d’ADN lliure circulant derivat del donant per a la monitorització no invasiva del rebuig en el seguiment dels pacients trasplantats d’òrgans sòlids a l’Hospital Universitari de Bellvitge
IMPORTANT: EMPLENAR TOTES LES CASELLES DE COLOR GROC
| Especificacions tècniques específiques | Valoració / causa d'exclusió | RESPOSTA SI ES COMPLEIX O NO: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Requisits comuns:
| Les empreses adjudicatàries aportaran tots els controls de qualitat interns i externs necessaris, així com la participació en els programes externs intercomparatius de garantia de qualitat de les associacions científiques que estableixi l’Hospital Universitari de Bellvitge | SI
| Les empreses adjudicatàries aportaran tots els controls, calibradors i solucions, com líquids de rentat, necessaris per a la realització de l’objecte del contracte. | SI
| Els controls interns de qualitat per a la posada a punt del sistema s’han de subministrar sense cost i han d’incloure com a mínim mostres amb quimerisme al 0,2%, 0,5% i 1%. | SI
Els tubs per a la recollida de sang han de complir el següent:
1 | Extracció de sang venosa directa per a la recollida, estabilització i transport de mostres de sang venosa validat per al seu ús per a seqüenciació massiva d’ADN lliure de cèl·lules. | SI
2 | Ha de contenir K3EDTA com a anticoagulant, així com el reactiu conservant que previngui l’alliberament de l’ADN genòmic cel·lular. | SI
3 | Volum mínim de 8ml de sang. | SI
4 | S’ha de poder conservar abans d’extreure la sang i després d’obtenir-la a temperatura ambient (18-25 ºC). Una vegada obtinguda ha de preservar l’estabilitat del material genètic a estudi (dd-cfDNA) un màxim de 7 dies. | SI
5 | Es requereixen 2 tubs per cada mostra | SI
Els reactius per a la generació de llibreries de seqüenciació massiva per a la detecció de la fracció de dd-cfDNA han de complir el següent:
6 | El reactiu ha de ser basat en tècniques e biologia molecular de seqüenciació massiva o “Next Generation Sequencing” (NGS) per a la detecció de la fracció de dd-cfDNA. | SI
7 | El reactiu ha de ser basat en l’anàlisi de regions específiques de locus o polimorfismes bialèlics d’un sol nucleòtid o SNPs distribuïts entre els 22 cromosomes autosòmics. | SI
8 | Ha de ser capaç d’obtenir resultats a partir de quantitats mínimes de 10ng tant d’ADN genòmic com de dd-cfDNA, amb requisits mínims de concentració de mostra de 0,6 ng/μl. | SI
9 | Flexibilitat del reactiu que permeti l’anàlisi de biblioteques des de 4 fins a 24 mostres de pacients. | SI
10 | Reactiu amb aplicabilitat per a trasplantament de ronyó, cardíac, pulmonar i hepàtic. | SI
11 | Ha d’incloure els films/selladors òptics adhesius adequats per a les reaccions dins el termociclador. | SI
12 | El reactiu ha de tenir publicats, en revistes de primer o segon quartil, valors discriminants de rebuig per a trasplantament cardíac en els darrers 10 anys, que demostrin un valor predictiu negatiu >98%. | SI

## Full2
SI
NO