## ANNEX 1 PPT LOT 1
EXP.: 2025-72 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA (LOT 1)
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries ppt | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | Especificacions tècniques:
3 | Equip portàtil muntat sobre una estructura mòbil.
4 | Sistema d’ ultrasons amb tecnologia totalment digital per a millor resolució espacial de l’imatge.
7 | D’acord amb l’espai per on s’ha de moure, les mides del carro no poden superar en ample i alçada 60 cm x 65 cm,( inclòs rodes)
11 | Pes màxim de l’ecògraf no superior a 9kg
12 | Pes màxim ( equip i carro) 40kg
13 | Alçada màxima del conjunt ( equip + carro ) amb el monitor aixecat 175 cm .
14 | Consola de l‘equip amb pantalla tàctil de control de les funcions integrada i impermeable
15 | Pantalla per a la visualització d’imatge de l´exploració de com a mínim B6 físicament separada de la consola de control i impermeable.
16 | Sistema de comandament mitjançant teclat físic i pantalla tàctil a banda del monitor d’imatge ecogràfica, sense bola rotatòria o trackBall
16 | L’equip ha de ser estanc contra factors externs i resistent contra la intrusió de líquids i cossos estranys, impermeabilitzat per facilitat la neteja i desinfecció amb desinfectants líquid.
17 | Incorporació d’un capçal de base amb frontissa o equivalent (perquè pugui usar-se en posició horitzontal o en vertical). Connector integrat de transductor triple. Serà admissible qualsevol sistema que assoleixi l’objectiu pretès. Capacitat de pujar i baixar el capçal de la base a diverses posicions
18 | Bateria integrada per ampliar el temps entre càrregues.
19 | Mínim 3 suports per a les sondes, integrats en l‘estructura mòbil, pera les 3 sondes de treball que incorpora cada equip..
20 | Solucions d'emmagatzematge per gels i desinfectants.
21 | Funcionament de bateries mínim de 2.5 hores en escaneig continu.
22 | Temps d’arrencada inferior a 50 segons des de imatge parada, no en mode “stanby”.
23 | Rang dinàmic 180dB (mínim).
Imatges bidimensionals amb la tecnologia multifeix.
Imatges Doppler de velocitat i potència en color. Mode doppler polsat, doppler contínui doppler tisular polsat per a valoració del flux sanguini quantitatiu en imatge dual.
Mode Triplex en les sondes linials
Sistema per a la visualització optimitzada de teixits que permeti gestionar de manera adaptativa paràmetres en l'obtenció d'imatges.
Sistema basat amb la conjunció de Imatge harmònica tissular (THI) i reducció de taques (o sistema equivalent) per reduir el soroll macular i potenciar els marges tissulars, millorant la resolució de contrast i estructural.
Paquet DICOM complet que permeti interactuar amb la seva xarxa PACS amb totes les capacitats de DICOM segures per a emmagatzematge, llistes de tasques, assignació d'emmagatzematge, MPPS i informes estructurats bàsics i complets.
Tecnologies sense fils de mínim 2,4 i 5 GHz per transmetre imatges i informació de l'examen.
Fulls de treball incorporats per cures crítiques (ACEP o equivalent) i procediments que incloguin com a mínim informació genèrica i d’àrees específiques.
Fulls de treball personalitzables disponibles amb la integració del gestor de fluxos de treball.
Característiques de seguretat per protegir la Informació de Salut Protegida electrònicament (ePHI) tant en trànsit com en repòs amb compatibilitat amb regles de contrasenyes d'alta complexitat, algoritmes de xifrat validats per FIPS 140-2 o similar, autenticació basada en rols i usuaris i compatibilitat amb LDAP.
L`equip ha de disposar de mínim 3 connectors per a transductors amb connexió simultània de fins a tres sondes per tal d´evitar la connexió i la desconnexió.
Transductors
Transductors lineal de banda ampla multifreqüència d’aproximada de 12-3 MHz amb una profunditat d'exploració màxima d’aproximadament 9 cm. Altres mides ofertes seran admissibles si l’HCB considera que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: Arterial, mama, caròtida, pulmonar, musculoesquelètic, nerviós, oftalmològic, superficial, venós i punció venosa.
Transductors lineal de banda ampla multifreqüència d’aproximada de 15-4 MHz amb una profunditat d'exploració màxima d’aproximadament 6 cm. Altres mides ofertes seran admissibles si l’HCB considera que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: Arterial, mama, caròtida, musculoesquelètic, nervi, superficial i venós.
Transductor lineal de banda ampla multifreqüència d’aproximada de 19-5 MHz amb una profunditat d'exploració màxima d’aproximadament 6 cm. Altres mides ofertes seran admissibles si l’HCB considera que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: Arterial, pulmonar, musculoesquelètic, nervi, oftalmològic, superficial, accés vascular, venós i punció venosa.
Transductor convex d’aproximada. De 5-1 MHz amb una profunditat d'exploració màxima d’aproximadament 30cm aprox. Altres mides ofertes seran admissibles si l’HCB considera que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: Abdominal, ginecològic, pulmonar, musculoesquelètic, nerviós, obstètric, columna i VExUS.
Transductor sectorial d’aproximadament. De 5-1 MHz amb una profunditat d'exploració màxima d’aproximadament 35cm aprox. Altres mides ofertes seran admissibles si l’HCB considera que el transductor és idoni per efectuar els exàmens següents: Abdominal, cardíac, cardíac focalitzat , pulmonar, obstètric, orbital, TCD i VExUS.

## ANNEX 1 PPT LOT 2
EXP.: 2025-72 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA (LOT 2)
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries ppt | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | Especificacions tècniques:
3 | Plataforma portàtil multidisciplinar totalment digital.
4 | Rang dinàmic: mínim 160 dB
7 | Escala de grisos 256
11 | Rang de freqüència en funció de les sondes d’1 a 15 MHz
12 | Profunditat per a exploracions d’entre 6 i 35 cm (en funció de la sonda seleccionada)
13 | Monitor color de leds d’alta resolució
14 | Mides del monitor: no inferior a 12”
15 | Capacitat de lectura i emmagatzematge d’imatges en memòria d’estat sòlid (no disc dur) amb un mínim de 60.000 imatges.
16 | Connexió ethernet i ports USB.
16 | Carro de transport amb, com a mínim, 4 rodes giratòries per allotjar l’ecògraf i perifèrics de registre.
17 | Equip ha de ser lleuger i que permeti una fàcil mobilitat.
18 | Funcionament amb connexió elèctrica a la xarxa i amb bateries. Temps de funcionament amb bateries no inferior a 2 hores
19 | El revestiment exterior de l’equip ha de ser resistent al xoc, dur i de color estable.
20 | Ecògraf muntat en una plataforma que incorpori en una unitat compacta el monitor d’imatge i teclat per al maneig de l’ecògraf
21 | Funcionament sense trackball per facilitar la higiene i desinfecció en procediments intervencionistes.
22 | El teclat, el monitor i les sondes han d’estar impermeabilitzats i han de permetre la seva neteja i desinfecció amb agents desinfectants d’ús corrent.
23 | Pes de l’equip incloent la bateria inferior a 5,5 kg.
Carro de transport que integra de forma ergonòmica, ecògraf, sondes i accessoris
Possibilitat d’incorporar connectors per a tres transductors integrats en el carro de transport de l’ecògraf.
Transductors
Transductors lineal multifreqüència de 6 a 13 MHz de fins a 6 cm de profunditat màxima d’exploració i una finestra d’exploració no més gran de 25 mm i no de forma stick. Ha de permetre la seva utilització amb preajustaments especifics per a ecografía de pulmó, musculoesqulètic, nervi, superficial, arterial, venós i oftàlmic. Ha de disposar de guia de punció.