## Colposcopi bàsic
110000183 | Colposcopi bàsic
LOT 01 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Colposcopi bàsic per explorar el coll uterí, vagina i vulva.
Cal incloure el Product Datasheet i certificat CE.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals
1 | Microscopi mòbil per a exploracions ginecològiques format per: —Capçal amb binocular per visió —Sistema d'il·luminació LED | SI
2 | Visió estereoscòpica | SI
3 | Indiqueu grau d'inclinació del capçal | SI
4 | Filtre òptic verd per a visualització de vasos sanguinis | SI
1.2. Binocular
5 | Indiqueu la inclinació (º) del binocular per a la visió ginecològica | SI
6 | Distància interpupil·lar regulable | SI
7 | Regulació diòptrica en tots dos ulls de +/- 5 diòptries com a mínim | SI
8 | Dos oculars de gran angular inserible estanc d'entre 10x i 12,5x | SI
1.3. Augments i objectiu
9 | Capacitat de treball a una distància focal de 300 mm del pacient | SI
10 | Tambor canviador de 3 augments com a mínim | SI
11 | Per cada posició del tambor canviador d'augments, cal indicar-ne l'augment i el camp de visió. | SI
12 | Enfocament fi micromètric | SI
13 | Rang del camp de visió variable comprès entre 13 i 80 mm | SI
1.4. Il·luminació
14 | Font de llum freda LED amb potència de 30 W i una vida de 60.000 hores, com a mínim | SI
15 | Interruptor d'encesa i apagada incorporat a la font de llum | SI
16 | Conducció de llum per cable de fibra òptica | SI
17 | Intensitat de llum màxima de 10.000 Lux aproximadament | SI
18 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats de l'exploració | SI
19 | Temperatura de color de 6000 K aproximadament | SI
1.5. Estatiu de peu
20 | Braç articulat que permeti regular l'alçada del colposcopi | SI
21 | Base amb rodes i frens. Indiqueu-ne les dimensions | SI
22 | Sistema de rodaments que no requereixi greixat ni lubricació | SI
23 | Cables integrats al braç del colposcopi per facilitar la col·locació i posicionament de l'equip. Cal incloure fotos de com queda la instal·lació completa | SI
1.6. Possibilitat d'ampliacions futures
24 | Capacitat futura per poder realitzar l'evolutiu a videocolposcopi amb els seguents requisits: Indicar preu ùnic associat a aquesta acció evolutiva (s/IVA i a/IVA) | SI
- incorporar càmara de video
- incloure capturadora de video
- dicomitzador d'imatges, sigui intern o extern
- incloure programari d'adquisició i revisió de captures i vídeos
- incloure sistema d'enregistrament i enviament d'imatges integrable al PACS.
- capacitat de connectar-se a PC estàndard de la consulta del centre assistencial (CTTI) per incorporar el programari de gestió d'agendes (worklist) i enviament d'imatges a PACS.
1.7. Accessoris
25 | Protector per a la pols | SI
26 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip | SI
27 | Kit d'accessoris bàsics inicial | SI
28 | Cal que indiqueu amb fotografia i presenteu en la mostra la proposta de solució amb PC, dicomitzador, pedal i tots els accessoris per al correcte funcionament per a la seva possible configuració futura | SI

## Lliteres ginecologiques
140000036 | Llitera ginecològica convertible d'alçada variable
LOT 02 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Llitera de tres cossos amb gamberes, per a reconeixement ginecològic.
Cal incloure el Product Datasheet i certificat CE.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques
1 | Superfície de descans formada per 3 cossos articulats, muntada sobre una columna de sustentació d'alçada variable elèctrica | SI
2 | Base estable amb sistema d'anivellament i columna de fàcil manteniment i neteja | SI
3 | Angle d'inclinació del respatller respecte l'horitzontal: 75º aproximadament | SI
4 | Accionament i regulació motoritzada de tots els moviments (inclinació del respatller, inclinació del reposapeus, alçada,...) | SI
5 | Posició de trendelemburg i antitrendelemburg (motoritzada). | SI
6 | Seient amb escotadura frontal de reduides dimensions i safata inferior d'acer inoxidable de capacitat 1,00 - 2,00 litres aprox. | SI
7 | Incorporar en la sol·lució ofertada un afegit per cubrir l'espai associat a l'escotadura (si s'escau) en el cas que es requereixi pels centres assistencials destí sense cost addicional. Aquest s'ha de presentar a la valoració de la mostra.
8 | Sistema lateral de guies, situades als costats del seient, per a l'acoblament de les gamberes. | SI
9 | Superfícies arrodonides i absència de cantells | SI
10 | Dues gamberes de disseny "Goepel" confortables anatòmicament, orientables i regulables en alçada, de material robust i de fàcil higienització. | SI
11 | Dispensador de paper, adaptable al raspatller de la llitera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandarditzada, sense que aquest impedeixi l'articulació del respatller | SI
12 | Capacitat per posicionar la butaca a una alçada a terra de 500 - 600 mm. Indicar límit inferior de baixada de la llitera (mm). | SI
13 | Capacitat per suportar un pes mínim de 180 kg. Indicar càrrega que suporta (kg). | SI

## Ecògraf Gine
110002006 | Ecògraf ginecològic
LOT 03 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Ecògrafs ginecològics amb programari i sondes específic per a exploracions abdominals i vaginals de ginecologia i obstetrícia. Cal incloure: — sondes convexes 2D i sondes vaginal 2D (veure especificacions) — Programari específic de ginecologia i obstetrícia per a tots els ecògrafs: mode 3D avançat i mesures i càlculs específics — Tots els ecògrafs amb carro rodable i equipament auxiliar — Integració de tots els ecògrafs al sistema del centre Cal incloure el Datasheet. Cal incloure certificat CE.
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Ecògraf
1 | Plataforma ecogràfica digital | SI
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències | SI
3 | Possibilitat de connectar mínim 3 sondes simultànies. Indicar nombre de ports | SI
4 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i amb sistema de frenat, amb pàrquing per a les sondes i el gel conductor | SI
5 | Especificar pes de l'equip | SI
6 | Especificar característiques elèctriques | SI
7 | Incloure gravadora d'imatges en viu i impressora | SI
8 | Indicar ports USB i sortides de vídeo | SI
9 | Especificar capacitat d'emmagatzematge en disc intern | SI
1.3. Reproducció i processament d'imatge
10 | Pantalla de visualització plana de mínim 20'' a color i alta resolució, amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica. Indicar l'espai real de la imatge | SI
11 | Ha d'incorporar panell tàctil interactiu d'almenys 10" per a accés directe en temps real a totes les funcions de l'equip. Panell de maneig totalment configurable per l'usuari | SI
12 | Escala de nivell de grisos igual o superior a 256 | SI
13 | Rang dinàmic igual o superior a 265 dB | SI
14 | Fondària de treball màxima igual o superior a 40 cm | SI
15 | Amplada de banda del sistema d'aproximadament entre 1-18 MHz | SI
16 | Indicar capacitat de processat en imatges acústiques per segon | SI
17 | Indicar nombre de canals de processat. | SI
18 | Capacitat de magnificació d’imatge en temps real i congelada | SI
19 | Paràmetres estàndards de modificació de la imatge ajustables: profunditat, focus, guany, zoom, freqüència | SI
20 | Opcions d'equalització o optimització automàtica de la imatge | SI
21 | Capacitat de gravació de vídeos cine loop | SI
22 | Capacitat d'emmagatzematge intern de l'equip de mínim 500 GB | SI
1.3. Modes de treball
23 | - Mode B (2D) | SI
24 | - Segon harmònic de teixits-Mode B amb imatge harmònica tissular per a sondes convex i lineals | SI
25 | - Mode M | SI
26 | - Doppler Color | SI
27 | - Doppler Espectral Polsat | SI |  |  | continu es x fer ecocardio, no cal a tots
28 | - Doppler Tissular | SI
29 | - Power Doppler | SI
30 | - 3D / 4D (possibilitat de treball futur) | SI
1.4. Programari
31 | Permet l'ampliació i actualització futures, així com la incorporació dels canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip | SI
32 | Programari necessari incorporat a l'equip per poder utilitzar totes les sondes compatibles disponibles actualment. | SI
33 | Capacitat de generar perfils d’ajustaments per a pacients de diferents edats i pesos que siguin configurables | SI
34 | Programari específic per a aplicacions de ginecologia i obstetrícia per a tots els equips. Especificar | SI
35 | Programari per valoració de vasos de tot el cos, tant de fluxes lents com ràpids, a tots els equips | SI
36 | Programari de càlculs multigestacionals | SI
37 | Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient | SI
1.5. Sondes
38 | Totes les sondes han de ser amb tecnologia multifreqüència | SI
39 | Indicar sondes i programari amb què pot treballar cada sonda, així com rang de freqüències, profunditat de treball i indicacions (la no especificació és motiu d'exclusió). Adjuntar catàleg de sondes compatibles amb l'equip i preu de cadascuna. | SI
40 | Cal incloure la següent configuració de sondes: | SI
- 1 sonda convexa 2D amb rang de freqüències d'aproximadament 2 - 5 MHz
- 1 sonda vaginal 2D amb rang de freqüències d'aproximadament 3 - 9 MHz
1.6. Connectivitat i integració
41 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa de radiologia del centre, Ethernet corporativa. | SI
42 | En cas de disposar de llicència per gestió d'imatge RAW Data, cal incloure-la | SI
43 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, Q/R, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. Incloses totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el DICOM en totes les seves modalitats, seguint les indicacions de la direcció d'informació i sistemes del centre | SI
44 | Cal incloure DICOM Conformance Statement | SI
45 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar | SI
46 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes | SI

## Ortopantomògraf
110001922 | Ortopantomògrafs digital 2D, 2 detectors.
LOT 04 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip radiològic digital per a estudis panoràmics i teleradiogràfics dentals, de les articulacions temporo-mandibulars, sinus paranasals i cefalometries.
Disseny bàsic
Inclou dos detectors
Estació d’imatge i control amb programes d’aplicació i avaluació clínica, així com interfícies de sistema de comunicació DICOM 3.0.
Cal incloure el Product Datasheet i certificat CE.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Dimensions operatives màximes de l'equip: 1390 x 1800 mm. Alçada màxima de 2450 mm | SI
1.1. Generador de raigs X
2 | Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador | SI
3 | Interval de tensió d'aproximadament 60 - 80 kV | SI
4 | Intensitat en un rang mínim de 4 a 10 mA aproximadament | SI
5 | Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtic, així com de la protecció contra sobrecàrregues. Cal especificar el tipus. | SI
6 | Consola de control amb presentació digitalitzada dels paràmetres de tècnica i exposició | SI
7 | Exposimetria automàtica, semiautomàtica i manual (AEC) | SI
8 | Programació anatòmica amb protocols d’adquisició preconfigurats i configurables per l’usuari | SI
9 | Temps d'adquisició ≤ 20 segons. Indicar el temps d'exposició a la radiació en diferents tipologies d'adquisició de la imatge | SI
10 | Dispositius de control de qualitat de les prestacions dels detectors i el corresponent programa que permeti a l'usuari comprovar de forma rutinària el bon funcionament del sistema | SI
1.2. Tub de raigs X
11 | Tub de raigs X amb mida de focus nominal no superior a 0,6 mm | SI
12 | Dispositiu de col·limació lluminós i giratori | SI
13 | Col·limació automàtica que permeti la reducció de l'àrea d'exposició per minoritzar la radiació | SI
14 | Filtració total del tub no inferior de 2,5 mm Al | SI
15 | Cal especificar la capacitat tèrmica del conjunt ànode - cuirassa | SI
16 | Cal especificar la taxa de dissipació calòrica de l'ànode | SI
1.3. Sistema de suport del conjunt radiològic (columna i braç per a cefalometries)
17 | Conjunt de columna amb detector digital
18 | Columna d’alçada variable amb moviment motoritzat | SI
19 | Controls motoritzats en l’adquisició i posicionament en panoràmic i cefalometria | SI
20 | Sistema ergonòmic i segur per a posicionament del pacient | SI
21 | Pantalla tàctil o comandament amb presentació digital per a fixat de paràmetres d'exploració. | SI
22 | Selecció dels factors d’exposició amb possibilitat de preprogramació i manual | SI
23 | Sistema de centrat lluminós per pacient amb dos o més punts | SI
24 | Adquisició d'imatges al voltant del cap de 180º, com a mínim | SI
25 | Braç lateral per a cefalostat que permeti realitzar projeccions de diferents dimensions, anteriors, posteriors, obliqües i de perfil dret i esquerra i que garanteixi la immobilitat del crani del pacient | SI
26 | Accessibilitat per a cadires de rodes | SI
27 | Incloure el catàleg sencer d'elements necessaris per realitzar els diferents possibles estudis | SI
1.4. Sistema digital d'adquisició d'imatges - Detectors
28 | Dos detector digitals: un per a estudis panoràmics i l'altre per cefalometries | SI
29 | Per a 2 unitats d'ortopantomògrafs es requereix la capacitat de treballar amb pacients pediàtrics. | SI
30 | Mida del píxel d'aproximadament 100 μm | SI
31 | Profunditat de grisos ≥ 14 bits | SI
32 | Eina per reduir artefactes metàl·lics | SI
33 | Cal indicar el grau de protecció IP dels detectors i estudis de resistència a caigudes | SI
34 | Cal indicar el temps entre adquisicions | SI
35 | Calibració automàtica.
1.5. Consola d'adquisició i integració
36 | Estació de treball per al control i processat d'imatges, de com a mínim 19'' i alta resolució que permeti la visualització immediata de les imatges adquirides
37 | Capacitat de l'ordinador, CPU, RAM, nombre d'imatges que es puguin emmagatzemar sense compirmir en format de màxima resolució, sistema operatiu, ports de sortida | SI
38 | La imatge resultant de l'exploració s'ha de poder veure directament a l'estació de l'operador sense necessitat d'haver de processar prèviament amb l'estació de diagnòstic | SI
39 | Programari amb funcions bàsiques i avançades de processament de les imatges (revisió, planificació de tractament, etc.) | SI
40 | Cal indicar la mida de la imatge en MB | SI
41 | Cal indicar el temps de previsualització de la imatge i el temps de visualització de la imatge totalment processada | SI
| 1.6. Integració i connectivitat: | SI
42 | Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i xarxa Wi-Fi | SI
43 | Capacitat d'integrar-se amb els sistemes de comunicació i arxiu d'imatges digitals (PACS), o qualsevol altre que pugui tenir el Centre, i amb els sistemes d'informació radiològica (RIS) | SI
44 | L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS, amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues (JPEGLossles) | SI
45 | Ha d'incloure les llicències DICOM 3.0 amb els següents serveis: | SI
| DICOM verification SCU/SCP | SI
| DICOM Storage SCU/SCP | SI
| DICOM Query/Retrieve SCU/SCP | SI
| DICOM StC (Storage Commitment) SCU | SI
| DICOM Worklist SCU | SI
| Basic Greyscale Print SCU | SI
| DICOM Media exchange DR | SI
| Modality Performance Procedure Step (MPPS) | SI
| DICOM Dose Structured Report | SI
| DICOM TLS (DICOM Transport Layer Security) | SI
46 | Cal incloure DICOM Conformance Statement | SI
1.7. Projecte d'implantació
47 | Lliurar esquemes o plànols d'implantació recomanats de l'equip ofert | SI
48 | L'equipament ha de complir com a mínim amb les proves especificades en el Protocolo Español de Radiodiganòstico última versió, per aquest tipus d'equipament. | SI

## Equip RX transportable motor.
110003114 | Equip transportable de radiologia motoritzat
LOT 05 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip de radiologia digital portàtil motoritzat per la obtenció d'imatges radiogràfiques
Disseny bàsic:
L'equip ha d'estar format per un generador de raigs X, un tub de raigs X, un portatub, un detector digital directe amb connexió Wi-Fi i un motor que permeti la seva mobilitat.
Cal incloure el Product Datasheet i certificat CE.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques geneals
1 | Equip portàtil motoritzat format per un carro amb rodes que el transporta format per un generador de raigs X, un tub de raigs X, un portatub i un detector digital directe amb connexió Wi-Fi. El motor que propulsa l'equip ha de funcionar amb bateria i ha de disposar d'un sistema de càrrega. | SI
2 | Sistema de frens i anti-col·lisió | SI
3 | Les unitats impulsades per motor han de tenir velocitat variable tant en moviment cap endavant com cap enrere. Indicar velocitat màxima | SI
4 | Conjunt integrat i compacte, de fàcil transport i moviments, que permeti la mobilitat per a qualsevol dependència del centre. | SI
5 | Càrrega simultània de l'equip i el detector | SI
6 | Sistema d'allotjament del detector | SI
7 | Indicar dimensions de l'equip. Cal adjuntar esquema acotat de l'equip per tal de verificar les mides exteriors. | SI
8 | Pantalla d'almenys 12'', tàctil i de fàcil neteja, que permeti la visualització digitalitzada dels paràmetres de tècnica i d'exposició | SI
9 | Programació anatòmica per ajudar els tècnics a determinar les característiques d'exposició adequades; especificar el nombre de protocols configurats i/o configurables per l'usuari. | SI
10 | Indicació del/s paràmetre/s de dosi per pacient després de cada exposició i l'acumulat en cas de realitzar diverses sèries en una mateixa exploració. Indicar producte dosi-àrea (PDA). Aquesta informació ha d'estar inclosa a la capçalera DICOM en un camp declarat i s'ha de transmetre al RIS mitjançant Modality Performed Procedure Step (MPPS) | SI
11 | Possibilitat de disparar sense estar connectat a la xarxa elèctrica. Indicar autonomia de l'equip (segons exposicions de màxima potència) i temps de càrrega completa (en hores) | SI
12 | Materials i acabats resistents als impactes i fregaments, així com a productes de neteja | SI
1.2. Generador i Tub de Raigs X:
13 | Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador | SI
14 | Potència aproximada del generador de 30 kW com a mínim | SI
15 | Ànode giratori. Indicar RMP | SI
16 | Rang de tensió (d'alemanys 40-125kV) i rang de mAs que permetin exploracions en tot tipus de pacients crítics | SI
17 | Indicar capacitat tèrmica del conjunt ànode/tub, en HU | SI
18 | Indicar velocitat de refredament del conjunt ànode/tub en HU/min | SI
19 | Indicar les possibles mides del focus | SI
20 | Distància entre la font i la imatge (SID distance) entre 75 i 200cm, com a mínim | SI
21 | Tub montat sobre braç articulat o columna de suport. En cas de braç articulat la rotació mínima ha de ser de 180º, que permeti accedir al pacient des de qualsevol punt; en cas de columna de suport la rotació de la columna ha de ser igual o superior a 200º. Indicar valor. | SI
22 | Moviment horitzontal del braç de com a mínim 40 cm | SI
23 | Rotació axial o eix Z (amunt i avall): entre +90º i -10º com a mínim | SI
24 | Rotació del tub (eix X) : ± 90º o superior | SI
25 | Filtració total del tub no inferior a l'equivalent a 2,5 mm de Al | SI
26 | Col·limador manual i giratori | SI
27 | El col·limador ha d'incloure camp lluminós, que actua com un indicador del camp de radiació i ajuda a col·locar correctament al pacient respecte a la font de raigs X | SI
28 | Incloure suport per a realitzar qualsevol proves de bipedestació (de tòrax a genolls) amb alçada variable i compatible amb el detector ofertat. Presentar aquest suport a la valoració de la mostra (sobre 2 BIS). | SI
29 | En cas que l'equip disposi de característiques opcionals addicionals (no incloses en l'oferta), indicar-ho en el catàleg juntament amb el preu s/IVA | SI
1.3. Detector digital
30 | Cada equip s'ha de subministrar amb un detector de mides mínimes de 35x43. El catàleg ha d'incloure tots els detectors possibles que admeti l'equip, per tal que els centres puguin escollir en el basat el que més s'adeqüi a les seves necessitats. Indicar el preu s/IVA dels detectors no inclosos en l'oferta | SI
31 | El detector ha de ser digital, pla, d'una sola peça, portàtil, que es pugui manejar fàcilment i amb connexió Wi-Fi. Funcionament amb bateria amb indicador de nivell de càrrega i alarma. Temps de càrrega total de la bateria quan estigui al 0,00% de 2,5 hores, com a màxim | SI
Capacitat de carregar el detector tant en cable com al seu suport (si s'escau).
32 | Incloure dos jocs de bateries de recanvi addicionals | SI
33 | Mida del píxel igual o inferior a 150µm. Indicar valor. | SI
34 | Indicar DQE a 2 µGy i 0 pl/mm, segons norma IEC 62220-1 | SI
35 | Profunditat de com a mínim 14 bits. Indicar valor. | SI
1.4. Integració, processament i visualització de la imatge
36 | Característiques de l'ordinador, CPU, RAM, nº d'imatges que es puguin emmagatzemar sense comprimir en format de màxima resolució, sistema operatiu, CD/DVD, ports de sortida, característiques de seguretat incloses al sistema (antivirus, actualització de software) | SI
37 | Programari amb funcions bàsiques i avançades de processament de les imatges | SI
38 | Catàleg complert de programari compatible amb l'equip. Ha d'incloure solucions amb intel·ligència artificial (IA). Indicar el preu s/IVA del programari no inclòs en l'oferta | SI
39 | Actualització del programari durant el periode de garantia | SI
40 | Indicar el temps de visualització de la imatge totalment processada | SI
41 | Cal indicar la mida de la imatge en MB | SI
42 | Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i xarxa Wi-Fi | SI
43 | Capacitat d'integrar-se amb els sistemes de comunicació i arxiu d'imatges digitals (PACS) i els sistemes d'informació radiològica (RIS) | SI
44 | L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS, amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues (JPEGLossles) | SI
45 | Ha de ser compatible amb l'estàndar DICOM 3.0, amb els següents serveis: DICOM verification SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve SCU i SCP, DICOM StC (Storage Commitment) SCU i SCP, DICOM Storage SCU/SCP, DICOM Worklist SCU, DICOM Dose Structured Report, Basic Greyscale Print SCU, DICOM Media exchange DR | SI
46 | Cal incloure DICOM Conformance Statement | SI
47 | Incloure integració i explotació de la taxa de rebuig d'exposicions per a control de dosi | SI
48 | Actualització del programari durant la vida útil de l'equip | SI
49 | L’equipament suporta els següents serveis DICOM: | SI
DICOMWeb Services (Estàndard DICOM per a imatges mèdiques basades en protocol web)
DICOM TLS (DICOM Transport Layer Security)
QIDO-RS (Cerca d’objectes DICOM via web)
WADO-RS (Recuperació d’objectes DICOM via web)
STOW-RS (Enviament d’objectes DICOM via web)