## OCT
| CSMS 12/25-S TOMÒGRAF DE COHERÈNCIA ÒPTICA PER OFTALMOLOGIA + ANGIOGRAFIA |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| EMPRESA |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
NIF
| Correu electrònic |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
| Prestacions tècniques i funcionals | Requisit mínim obligatori. És causa d'exclusió. | Índex documental
Característiques tècniques OCT
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Angiògraf amb OCT de domini espectral amb els següents modes d’imatge: | SI
| • Retinografia infraroja | SI
| • Autofluorescència blava | SI
| • Reflectància blava | SI
| • Angiografia amb fluoresceïna | SI
2 | Rang d'enfocament de l'OCT d'almenys +/- 20dpt | SI
3 | Sistema de eyetracking mitjançant oftalmoscopi làser en temps real | SI
4 | Resolució òptica menor de 7µm i transversal < 15µm | SI
5 | Velocitat d'escaneig mínima de 80.000 scans/segon | SI
6 | Mobilitat del capçal per a la realització d’imatges perifèriques amb inclinació “tilting” vertical i lateral | SI
7 | Llicències de visors per els ordinadors del servei | SI
8 | Anàlisis automàtic de canvis de gruixos maculars i GPA de fibres nervioses, nervi òptic i cèl·lules ganglionars, incloent bases de dades de normalitat | SI
9 | Taula de suport amb possibilitat d'elevació motoritzada habilitada per pacients amb cadira de rodes | SI
10 | Anàlisi automàtica mitjançant OCTA dels diferents plexes vasculars | SI
11 | Capacitat de captura sense dilatació. Diàmetre mínim de pupil·la: 2 mm. | SI
12 | Punt de fixació intern configurable en posició i extern mòbil. | SI
13 | Integració al repositori d'imatges digitals de l'hospital (PACS) en format DICOM. | SI
SOFTWARE, CONNECTIVITAT I INTEGRACIÓ
1 | S'entén com a part inherent de l'equip l'actualització del programari quan calgui durant la vigència del contracte, així com les llicències per al seu ús. S'haurà de posar a disposició del CSMS el nombre de llicències que calguin sense que això suposi en cap cas una despesa afegida | SI
2 | Amb connexió de xarxa Ethernet RJ45 i tarja Wireless 802.11 a/b/g/n per connexió, integrades a l’equip i sense haver d’utilitzar hardware addicional. | SI
3 | Possibilitat de connectivitat a través de HL7 directa des del monitor. | SI
Integració
Segons els circuits que estableixi l'Hospital:
1 | • L'adjudicatari ha de realitzar totes les tasques d'integració dels electrocardiògrafs amb el Sistema d'Informació d'electrocardiografia actual que permetrà la parametrització dels resultats, així com la comparativa entre electros en una mateixa pantalla dins del Sistema d‘Informació. | SI
2 | • A més, l'adjudicatari s'encarregarà que tota la informació dels electrocardiògrafs quedi integrada a la Història Clínica Electrònica (basada en la solució HCIS) segons els circuits que estableixi l'Hospital. | SI
3 | • La Integració haurà de realitzar-se mitjançant DICOM i WORKLIST, amb Dades i informes exportables en format DICOM, PDF i XML i que es pugui realitzar el flux de treball amb possibilitat de sol·licitud interactiva de demogràfics de pacient a l’electrocardiògraf. | SI
4 | • Capacitat d’obtenció de dades de pacient i recerca de pacients, mostrant les dades identificatives del pacient i assistència (nom, cognoms, data de naixement, sexe, assistència, HC...) mitjançant lector de codi de barres i inici de la prova automàticament en llegir el codi de barres. | SI
5 | • Totes les llicències necessàries i la integració al HIS de l'Hospital incloses. | SI
6 | • Equip bidireccional. Capacitat d'integració amb WebService HL7, i DICOM. | SI
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1 | Veure : Condicions de garantia, reposició i formació | SI
2 | Garantia mínima de dos anys | SI
3 | Manteniment preventiu a càrrec de l’adjudicatari mentre duri la garantia | SI
4 | Avanç del venciment de la garantia realitzar actualització de tot el programari i revisió de l'equip subministrat | SI
5 | Equip de substitució durant les reparacions superiors a dos dies | SI
| Informació de les condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
| Tots els elements oferts han d'estar inclosos en el preu de manteniment | NO
| Cost anual del manteniment preventiu (material, mà d'obra, desplaçaments i kilòmetres inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import no percentatge) | NO
| Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge) | NO
2 | Cost de la intervenció puntual:
| Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge) | NO
| Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge) | NO
| Cost per km (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge) | NO