## Annex Arc RX
Arc quirúrgic portàtil
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Sistema generador de RX compacte i portàtil utilitzat per a fluoroscòpia amb pantalla radiològica, que obté imatges en temps real de les estructures internes del pacient mitjançant un detector digital, el qual transforma en llum visible el feix de radiació romanent. Equip destinat a articulacions grans.
Cal adjuntar Product Data.
Cal adjuntar certificat CE.
Indiqueu-ne la marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Arc quirúrgic i generador |  | 16
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Arc quirúrgic digital:
1 | Rotació orbital d'aproximadament 115º | SÍ
2 | Els sistemes mecànics de l'arc permetran el gir de l'arc 360º aproximadament | SÍ
3 | Visualització dels paràmetres d'adquisició i de la dosi en la consola de l'arc | SÍ
4 | Capacitat de moviment vertical de més de 40cm | SÍ
5 | L'arc permetrà desplaçaments horitzontals de 20 cm aproximadament | SÍ
6 | Sistema amb 75 cm d'espai lliure aproximats entre el tub de RX i l'intensificador d'imatge | SÍ
7 | Distància focus-imatge d'aproximadament 95 cm | SÍ
8 | Profunditat de l'arc suficient per proporcionar mobilitat entre la taula i el pacient, de 60 cm aproximadament | SÍ
9 | Cal indicar el pes total de l'equip i les seves dimensions en totes les posicions de l'arc en C | SÍ
Generador de RX:
10 | Potència del generador de 2,2 kW aproximadament | SÍ
11 | Dotació de, com a mínim, els següents modes d'adquisició (indiqueu els paràmetres): —Fluoroscòpia polsada —Fluoroscòpia contínua —Mode radiografia | SÍ
12 | Generador controlat per microprocessador | SÍ
Característiques a valorar
13 | Dimensions reduïdes de l'equip. Especificar dimensions de la petjada |  | 3
14 | Pes mínim de l'equip (en Kg) |  | 3
15 | L’equip incorpora SAI, bateries o equivalent, evitant l'apagat i engegat si cal moure l'arc de sala |  | 2
16 | Tot el conjunt en un únic equip, generador, processador i bloc de visualització. Cal adjuntar documentació per demostrar-ho |  | 6
17 | Màxim temps de fluoroscòpia ininterrompuda (indiqueu-ne condicions tècniques, temps en segons) |  | 2
| 1.2. Tub de RX i sistema de col·limació |  | 8
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Tub de RX:
18 | Conjunt de tub RX i generador amb disseny sense cables d'alta tensió | SÍ
19 | Indiqueu el tipus i quantitat de focus | SÍ
20 | Apte per treballar a la màxima potència del generador | SÍ
21 | Indiqueu la capacitat tèrmica de l'ànode en HU/min | SÍ
22 | Indiqueu la capacitat de dissipació tèrmica de l'ànode en HU/min | SÍ
23 | Indiqueu la capacitat tèrmica del conjunt ànode-cuirassa | SÍ
24 | Adquisició polsada. Indiqueu el nombre de polsos | SÍ
25 | Cal especificar el sistema de refrigeració | SÍ
Sistema de col·limació:
26 | Especificar els modes de funcionament del diafragma o iris (independent de cada cortina, etc.) | SÍ
27 | Rotació motoritzada del conjunt | SÍ
28 | Col·limació sense radiació a l'última imatge adquirida | SÍ
29 | Sistema amb funció de mesura de dosi de radiació amb risc personalitzat de dosi emesa al pacient, incloent-hi el temps total de procediment, l'àrea i el mode de treball | SÍ
30 | Ajust dels paràmetres d'adquisició i dosi en funció de la zona anatòmica i la seva morfologia | SÍ
Accessoris:
31 | Pedal estanc per a fluoroscòpia | SÍ
32 | Connexió a xarxa i elements per a integració amb sistema de sales d'operacions | SÍ
Característiques a valorar
33 | Capacitat tèrmica del conjunt ànode en HU |  | 1
34 | Capacitat tèrmica del conjunt ànode-cuirassa en HU |  | 1
35 | Capacitat de dissipació tèrmica de l'ànode en HU/min |  | 1
36 | Tub de focus doble, focus petit i focus gran |  | 2
37 | Material del col·limador. Es valorarà que el col·limador sigui de tungstè. |  | 2
38 | Nombre de polsos |  | 1
| 1.3. Sistema d'imatge |  | 12
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
39 | El sistema haurà d'incorporar un detector pla dinàmic digital (flat panel detector) amb centellejador, de 30x30 cm o superior. Cal especificar-ne la tecnologia i característiques (materials, dimensions, etc.) | SÍ
40 | Indiqueu la mida de píxel | SÍ
41 | Indiqueu la resolució del sistema en lp/mm | SÍ
42 | Màxima matriu de detecció | SÍ
43 | Rang dinàmic mínim de 84 dB | SÍ
44 | Anti-scatter grid: 70 línies/cm aproximadament | SÍ
45 | Làser punter per a detecció i localització integrat | SÍ
46 | Profunditat de 14 bits, com a mínim | SÍ
47 | Reixeta extraïble | SÍ
Característiques a valorar
48 | Menor mida del píxel inferior al demanat |  | 1
49 | Major resolució del sistema en pl/mm |  | 2
50 | Major profunditat de bits |  | 1
51 | Major DQE dels detectors oferts |  | 2
52 | Detector de panell pla CMOS |  | 2
53 | Dimensions del detector superiors a les requerides |  | 1
52 | Major freqüència espaial en pl/mm al 50% de la MTF dels detectors oferts |  | 1
53 | Incorporació de sistema de reducció de soroll |  | 2
| 1.4. Estació de visualització i connectivitat |  | 12
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
54 | Composta per, com a mínim, dos monitors plans d'un mínim de 19" aproximadament o un monitor de 27" divisible de forma virtual. La resolució mínima dels monitors ha de ser de 1280 x 1024 píxels i un angle mínim de visió d'aproximadament 170 graus. | SÍ
55 | Processador digital de 12 bits de profunditat | SÍ
56 | Presentació en mosaics d'almenys 16 imatges simultànies | SÍ
57 | Emmagatzematge intern mínim d'aproximadament 2.000 imatges | SÍ
58 | L'equip ha d'incorporar el paquet per a exploracions vasculars i totes les seves llicències necessàries. | SÍ
Connectivitat i transmissió de dades:
59 | Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i/o xarxa Wi-Fi a la xarxa de l'hospital. Incloure les llicències necessàries per als dos mètodes. | SÍ
60 | Interfície USB per poder connectar els perifèrics externs | SÍ
61 | Sortida de vídeo digital per a repetir la senyal en els monitors de les sales d'endoscòpia (HDMI, DVI...) | SÍ
62 | L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS, amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues (JPEGLossles) | SÍ
63 | L'equip ha de poder carregar la llista de treball (WorkList) | SÍ
64 | Connexió estàndard de comunicació DICOM, com els serveis necessaris per al seu correcte funcionament i enviament de les dades: DICOM worklist, DICOM storage, DICOM Dose Structured Report i DICOM MPPS | SÍ
65 | Cal incloure DICOM Conformance Statement | SÍ
Característiques a valorar
66 | Monitors amb pantalla tàctil i ajust de posició per a ús i transport |  | 2
67 | Funcions de postprocessament (mesures, zoom, reducció, dinàmica al soroll, inversió de la imatge, etc.) |  | 1
68 | Qualitat dels monitors. Es valoraran qualitats superiors a les mínimes requerides. |  | 3
69 | Softwares específics per a la millora d'imatge útils per als serveis d'endoscòpia digestiva i respiratòria de l'hospital |  | 2
70 | Possibilitat de realitzar un zoom digital durant la fluoroscòpia sense augmentar la dosis ni reduir la qualitat d'imatge |  | 2
68 | Entrades de vídeo per a connexió de senyals a l'equip (p. ex. equips d'endoscòpia) |  | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
69 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació. | SÍ
70 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació | SÍ