## Centrífuga
Centrífuga refrigerada de gran capacitat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental
Definició
Centrífuga refrigerada de gran capacitat per a ús intensiu al laboratori clínic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Compliment de les normatives internacionals de seguretat aplicables a centrífugues de laboratori (UNE-EN 61010-2-020)
| Prestacions tècniques i funcionals |  | Índex documental
Criteri automàtic
1 | Centrífuga de terra de gran capacitat
2 | Rotor amb capacitat aproximada de 200 tubs de 11 ml
3 | Ha de permetre centrifugar tubs de 5, 9 o 11 ml
4 | La centrífuga ha de permetre la col·locació i extracció fàcil i ràpida de les gradilles de tubs (tipus Sarsted 93.852.172 o similars) als vasos, sense necessitat d'eines
5 | L'equip ha de permetre regular la velocitat de centrifugació entre aproximadament 300 i 2850 revolucions per minut
6 | La desviació admissible de la velocitat de centrifugació serà de ±5 rpm
7 | L’equip ha de permetre l’ajust de la velocitat amb una resolució d’1 revolució per minut (rpm)
8 | L’equip ha de permetre treballar, com a mínim, amb una força centrífuga relativa (RCF) regulable dins d’un rang comprès aproximadament entre 50 i 2600 g, amb una desviació màxima de ±5 g
9 | Temperatura ajustable de 0ºC a 40ºC, amb una desviació màxima de 2ºC
10 | L’equip ha de permetre l’ajust de la temperatura de fins a 1ºC
11 | Inclou temporitzador per programar la durada del procés
12 | Les dimensions màximes admissibles de l'equip seran: 120 cm d'altura, 110cm d'ample i 110 cm de fondària
Seguretat
13 | Tapa amb bloqueig automàtic de seguretat: La tapa s’ha de bloquejar automàticament durant el funcionament i no ha de poder obrir-se fins que el rotor estigui completament aturat
14 | Sistema de doble tancament
15 | Sensors que impedeixin la posada en marxa si la tapa no està ben tancada
16 | Detecció de desequilibri de les mostres
17 | Frenada controlada automàticament en cas d’emergència, per evitar desacceleracions brusques
18 | Aturada d'emergència
19 | L’equip ha de disposar d’indicadors lluminosos i/o sonors per avisar d’errors, portes obertes, desequilibris o altres errors
Característiques a valorar
20 | Nivell sonor emès per l’equip durant el funcionament inferior a 60 dB (mesurat en decibels a 1 metre de distància i a 2850 rpm amb càrrega equilibrada) | 6
21 | Velocitat de centrifucació superior a 2850 rpm | 6
22 | L'equip disposa de programes preconfigurats en memòria per a una major rapidesa de l'inici del procediment | 6
23 | Menors dimensions | 6
24 | L'equip disposa d'alarmes de avís de manteniment per prevenir que l'equip s'utilitzi sense revisió tècnica | 6