## Electrobisturis
ELECTROBISTURÍ ENDOSCÒPIA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
1 | Equipament per electrocirurgia endoscòpica que inclou: - 3 conjunts per endoscòpia electrobisturí avançat - amb coagulador per plasma d'Argó cada un i pedal.
2 | Cal adjuntar Product Data.
3 | Cal adjuntar certificat CE.
4 | Indiqueu-ne la marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Característiques tècniques |  | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Electrocirurgia per endoscòpia
5 | Generador d'alta freqüència amb tall monopolar i coagulació monopolar i bipolar per endoscòpia digestiva | SÍ
6 | Potència màxima de tall de 300 W com a mínim | SÍ
7 | Potència màxima de coagulació de 200 W com a mínim | SÍ
8 | Pantalla tàctil per a la gestió de l'equip de mínim 7" | SÍ
9 | Indicar pes (kg) que no pot ser superior a 12,5 kg aproximadament | SÍ
10 | Indicar dimensions (cm) que no poden ser superiors a 48 x 45 x 20 cm (W x D x H) | SÍ
11 | Connectors internacionals (estàndard Bovie). Mínim 2 connectors | SÍ
12 | Modes de coagulació Forçat i Soft (monopolar i bipolar) | SÍ
13 | Mode de tall fraccionat per endoscòpia | SÍ
14 | Indicar modes de coagulació addicionals que incorpora (monopolar i bipolar) | SÍ
1.1. Accessoris
Per cada electrobisturí es proporcionarà:
15 | Kit d'accessoris bàsics inicial per l'inici de l'activitat i el correcte funcionament de l'equip (connexions, cables…) | SÍ
16 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte | SÍ
17 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes | SÍ
18 | Pedal doble per tall i coagulació - Indicar grau de protecció IP del pedal | SÍ
Característiques a valorar
19 | Dimensions de la pantalla |  | 6
20 | Capacitat de generar presets. Quantitat de presets que es poden emmagatzemar |  | 6
21 | Capacitat d'ajustar el mode de tall fraccionat per endoscòpia. Especificar opcions d'ajust del temps de tall, l'interval entre polsos, nivell de coagulació, potència... |  | 6
22 | Mode de tall fraccionat per endoscòpia dissenyat per a treballar "underwater" en tècniques de resecció de la mucosa. Incloure documentació que ho justifiqui |  | 4
23 | Mòduls addicionals que es poden incorporar. Especificar quins i prestacions principals |  | 6
2. Coagulador per plasma d'Argó
Característiques tècniques
24 | Equip per treballar conjuntament i de forma sincronitzada amb electrobisturí per coagulació plasmàtica amb gas Argó en cirurgia endoscòpica | SÍ
25 | Apilable i integrable amb l'electrobisturí. Mides similars a l'electrobisturí per apilament ergonòmic i funcional. S'acceptarà equip compacte (generador i coagulador en el mateix equip) | SÍ
26 | Els modes de funcionament del coagulador (comandament des de l'electrobisturí) son: - Forçat. - Polsat (Lent i Ràpid). - Precisió (ús en cirurgies amb risc de perforació). | SÍ
27 | Autoregulació del flux de sortida de gas Argó segons els requeriments de la sonda utilitzada pel correcte funcionament de la coagulació plasmàtica | SÍ
28 | Permet treball en contacte amb fluids | SÍ
29 | Connexió central de gas Argó. Connectors ràpids a les columnes de cirurgia (distància màxima 1 metre) | SÍ
30 | Treballa amb aplicadors flexibles rebutjables - indicar referència, model i preu | SÍ
31 | Admet aplicadors flexibles amb sortida: - Frontal. - Cònica-Lateral. - Circumferencial. | SÍ
32 | Indicar si funciona amb aplicadors exclusius o universals | SÍ
2.1. Accessoris
Per cada coagulador per plasma d'Argó es proporcionarà:
33 | Connector per gas Argó. L'hopsital disposa d'una instal·lació centralitzada i a cada sala hi ha una presa d'argó en una columna de cirurgia. | SÍ
34 | Kit d'accessoris bàsics inicial per l'inici de l'activitat i el correcte funcionament de l'equip | SÍ
35 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte | SÍ
36 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes | SÍ
Característiques a valorar
37 | Mòdul d'argó i electrobisturís separats en mòduls independents per augmentar la polivalència del servei en front a possibles averies. |  | 6
38 | Modes de coagulació avançats per a tractaments bariàtrics. Especificar prestacions i aventatges amb els modes convencionals |  | 6
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
39 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació. | SÍ
40 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació | SÍ