## Ecògraf Cirurgia Plàstica
Ecògraf d'alta freqüència per a l'anastomosi limfàtico-venular
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  |  | Índex documental
Definició
Unitat d'exploració per ultrasons d'alta gamma per a l'optimització de l'elecció del vas limfàtic i la vena per a l'anastomosi limfàtico-venular
Cal adjuntar Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima |  | Índex documental
|  | Criteri subjectiu | Criteri automàtic
1.1 Especificacions tècniques de l'equip
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Plataforma ecogràfica digital amb aplicacions d'ecografia per a la valoració de la qualitat del limfàtic i per la valoració de la vena en el procediment d'anastomosi limfàtico-venosa
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències
3 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat
4 | Bateria d'almenys 30 minuts
5 | Mínim de 3 ports actius per a connectar sondes de manera simultània
6 | Escalfador de gel incorporat
7 | Nivell de soroll de l'equip inferior a 40 dB
8 | Ample de banda del sistema d'aproximadament entre 1 MHz i 33 MHz (ultra alta freqüència), no inferior als 30MHz per la banda superior
9 | Profunditat de treball superior a 35 cm
10 | Rang dinàmic igual o superior a 300 dB
11 | Optimització automàtica de la imatge en diferents modes de treball
12 | Modes de treball: - Mode B - Segon harmònic - Mode M - Doppler color - Doppler polsat - Doppler per a detecció de microvascularització - Tríplex
13 | Imatge panoràmica i trapezoidal
14 | Mesures automàtiques mode B i Doppler, en imatge real i congelada
15 | Permet l'anonimat d'estudis
16 | Pantalla de visualització d'almenys 21'' FHD a color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica
17 | Pantalla de visualització sobre braç articulat orientable i alçada regulable
18 | Consola amb panell tàctil amb pantalla d'almenys 10"
19 | Equip ajustable en alçada i orientació per a una bona ergonomia de l'usuari
20 | Disc dur amb capacitat mínima de 5 TB per a l'emmagatzematge d'estudis
21 | Extracció d'imatges a través de USB i sortida de vídeo digital (HDMI, DVI o DP)
22 | Teclat alfanumèric
23 | Connectivitat amb la xarxa de l'hospital per cable (LAN) i Wi-Fi (WLAN)
1.2. Configuració de sondes
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
24 | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència. Cal indicar profunditat de camp i rang de freqüència per a cada sonda. S'inclouran:
25 | Una sonda lineal matricial amb un rang de freqüències d'aproximadament 5 - 18 MHz
26 | Una sonda lineal matricial amb un rang de freqüències d'aproximadament 9 - 33 MHz per a imatge superficial
27 | Una sonda lineal tipus hockey stick amb un rang de freqüències d'aproximadament 8 - 22 MHz
1.3. Programari
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
28 | Plataforma preparada per a treballar amb aplicacions d'ecografia per a la valoració de l'anastomosi limfàtico-venosa
29 | Software d'alta sensibilitat per a la detecció de fluxes vasculars d'alta i baixa velocitat
30 | Software per a la valoració de vascularització
31 | Software per a la visualització i reconeixement de l'agulla en intervencionisme
32 | Software per a mesura automàtica de la Íntima-Mitja (IMT)
33 | Mesures i càlculs en tots els modes treball
34 | Marques corporals i anatòmiques amb incorporació de comentaris
35 | L'equip ha de tenir la capacitat de poder incorporar en un futur el software i el hardware necessari per a poder fusionar RM i TC
36 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. S'inclou els serveis professionals per connectar l'equip amb el PACS del centre en col·laboració amb el Departament de Sistemes de l'Hospital
| 1.4. Valoració de mostres | 30
37 | Cada licitador haurà d'entregar un equip igual que l'ofertat per a la valoració per part del servei. Haurà de fer una demostració i si l'hospital ho requereix, deixar l'equip durant una setmana per tal de què el servei realitzi les proves pertinents. Si un licitador no supera els 15 punts en aquesta valoració, quedarà automàticament exclòs
Característiques a valorar
38 | Qualitat de la imatge ecogràfica | 15
39 | Ergonomia, desinfecció i neteja | 5
40 | Programari i aplicacions específiques | 10
| Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima |  | Índex documental
|  | Criteri subjectiu | Criteri automàtic
| Servei tècnic durant el període de garantia | 5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
41 | Veure Plec de Prescripcions Tècniques: Condicions de garantia, reposició i formació
42 | El periode mínim de garantia serà de 12 mesos, veure condicions al Plec de Prescripcions Tècniques
Característiques a valorar
43 | Proposta d'extensió de garantia | 5
| Condicions de manteniment | Puntuació màxima |  | Índex documental
|  | Criteri subjectiu | Criteri automàtic
| Condicions de manteniment |  | 25
Característiques a valorar
44 | Preu (en €, IVA exclòs) de manteniment integral un cop finalitzat el període de garantia |  | 10
45 | Preu unitari (en €, IVA exclòs) de reposició de la sonda lineal matricial de 5 a 18 MHz (indicar import no percentatge). |  | 5
46 | Preu unitari (en €, IVA exclòs) de reposició de la sonda lineal matricial de 9 a 33 MHz (indicar import no percentatge). |  | 5
47 | Preu unitari (en €, IVA exclòs) de reposició de la sonda lineal tipus hockey stick (indicar import no percentatge). |  | 5
|  | 35 | 25
100