ANNEX 12

MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ........................., en nom propi o com a ............... de l’empresa ................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer ............... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’ANALITZADORS ONLINE PER A LA QUALITAT DE L’AIGUA, A LA ITAM LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - TRANSMISSOR MULTIPARAMÈTRIC DE 2 CANALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 26 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |
| Marca i model: ENDRESS HAUSER CM442 o equivalent. |  |  |  |
| Multicanal: 2 canals digitals per a protocol Memosens |  |  |  |
| Paràmetres: pH, Redox, conductivitat inductiva i conductiva, oxigen dissolt, nitrats i terbolesa. |  |  |  |
| Reconeixement automàtic dels sensors (Plug&Play) |  |  |  |
| 2 sensors connectables en totes les configuracions |  |  |  |
| Possibles sondes a connectar (sondes no incloses a l’abast del subministrament, excepte les indicades a les Posicions 3, 4 i 5): |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Indumax CLS50D-AA1B21 |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Condumax CLS15E-AAHC10B |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Condumax CLS21E-AAGA11 |  |  |  |
| - Sonda de pH Endress+Hauser Memosens CPS11E |  |  |  |
| - Sonda de Redox Endress+Hauser Memosens Ceraliquid CPS42E-1014/0. |  |  |  |
| Targeta SD per a actualitzacions |  |  |  |
| Comunicacions: 2 sortides 4-20 mA HART |  |  |  |
| Relés: 2 |  |  |  |
| Display gràfic |  |  |  |
| Caixa amb protecció IP66 / IP 67 |  |  |  |
| Entrada de cable: mètrica, set d’entrada inclòs |  |  |  |
| Alimentació: 230 V 50 Hz |  |  |  |
| Idioma d’operació: castellà inclòs |  |  |  |

| - TRANSMISSOR MULTIPARAMÈTRIC DE 4 CANALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 8 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |
| Marca i model: ENDRESS HAUSER CM444 o equivalent. |  |  |  |
| Multicanal: 4 canals digitals per a protocol Memosens |  |  |  |
| Paràmetres: pH, Redox, conductivitat inductiva i conductiva, oxigen dissolt, nitrats i terbolesa. |  |  |  |
| Reconeixement automàtic dels sensors (Plug&Play) |  |  |  |
| 4 sensors connectables en totes les configuracions |  |  |  |
| Possibles sondes a connectar (sondes no incloses a l’abast del subministrament, excepte les indicades a les Posicions 3, 4 i 5): |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Indumax CLS50D-AA1B21 |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Condumax CLS15E-AAHC10B |  |  |  |
| - Sonda de conductivitat Endress+Hauser Condumax CLS21E-AAGA11 |  |  |  |
| - Sonda de pH Endress+Hauser Memosens CPS11E |  |  |  |
| - Sonda de Redox Endress+Hauser Memosens Ceraliquid CPS42E-1014/0. |  |  |  |
| Targeta SD per a actualitzacions |  |  |  |
| Comunicacions: 4 sortides 4-20 mA HART |  |  |  |
| Relés: 4 |  |  |  |
| Display gràfic |  |  |  |
| Caixa amb protecció IP66 / IP 67 |  |  |  |
| Entrada de cable: mètrica, set d’entrada inclòs |  |  |  |
| Alimentació: 230 V 50 Hz |  |  |  |
| Idioma d’operació: castellà inclòs |  |  |  |

| - SONDA DE CONDUCTIVITAT INDUCTIVA DIGITAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 14 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |
| Marca i model: ENDRESS HAUSER INDUMAX CLS50D-AA1B21 o equivalent. |  |  |  |
| Principi de mesura: inductiu |  |  |  |
| Rang de mesura: 2 μS/cm a 2000 mS/cm |  |  |  |
| Sensor: digital, tecnologia intel·ligent per enregistrar dades de calibratges i configuracions, Memosens |  |  |  |
| Material sensor: PEEK |  |  |  |
| Sensor de temperatura integrat |  |  |  |
| Connexió a procés: rosca G ¾” |  |  |  |
| Protecció IP 68 |  |  |  |
| Cable Memosens amb connectors, longitud mínima de 5 m, inclòs |  |  |  |
| Certificat de calibratge inclòs |  |  |  |

| - SONDA DE CONDUCTIVITAT CONDUCTIVA DIGITAL (BAIXES CONDUCTIVITATS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 14 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |
| Marca i model: ENDRESS HAUSER INDUMAX CLS515E-AAHC10B o equivalent. |  |  |  |
| Principi de mesura: conductiu |  |  |  |
| Rang de mesura: 20 μS/cm a 200 μS/cm |  |  |  |
| Sensor: digital, tecnologia intel·ligent per enregistrar dades de calibratges i configuracions, Memosens |  |  |  |
| Material elèctrodes: acer inoxidable 1.4435 |  |  |  |
| Sensor de temperatura integrat |  |  |  |
| Connexió a procés: rosca NPT 1/2” |  |  |  |
| Protecció IP 68 |  |  |  |
| Cable Memosens amb connectors, longitud mínima de 5 m, inclòs |  |  |  |
| Certificat de calibratge inclòs |  |  |  |

| - SONDA DE CONDUCTIVITAT CONDUCTIVA DIGITAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 4 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |
| Marca i model: ENDRESS HAUSER INDUMAX CLS215E-AAGA11 o equivalent. |  |  |  |
| Principi de mesura: conductiu |  |  |  |
| Rang de mesura: 10 μS/cm a 200 mS/cm |  |  |  |
| Sensor: digital, tecnologia intel·ligent per enregistrar dades de calibratges i configuracions, Memosens |  |  |  |
| Material elèctrodes: grafit |  |  |  |
| Sensor de temperatura integrat |  |  |  |
| Connexió a procés: rosca G 1” |  |  |  |
| Protecció IP 68 |  |  |  |
| Cable Memosens amb connectors, longitud mínima de 5 m, inclòs |  |  |  |
| Certificat de calibratge inclòs |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura