## Matriu de detectors
Matriu 2D amb cambres de ionització per a la mesura de feixos d'electrons i fotons
a) Característiques bàsiques:
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Matriu de díodes 2D per a implementar al sistema OCTAVIUS de PTW existent a la Unitat de Radiofísica de l'HUAV i realitzar mesures dosimètriques de fotons i electrons als acceleradors del Servei de Radioteràpia per tal de verificar els càlculs realitzats pel sistema de planificació, control de qualitat i mesures després d'actuacions tècniques Cal incloure el Datasheet
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
SI | 1 | Capacitat de mesurar la distribució de dosis
SI | 2 | Mesura de perfils en les direccions Gun Target i Left-Right
SI | 3 | Control de coincidència del camp lumínc i el camp de radiació
SI | 4 | Matriu bidimensional amb més de 1000 cambres de ionització obertes a l’aire
SI | 5 | Àrea activa de mesura d'aproximadament 27 × 27 cm
SI | 6 | Rang d’energia compatible: 60Co fins a 25 MV
SI | 7 | Rang de mesura de dosis: ≥ 100 mGy fins al màxim
SI | 8 | Repetibilitat: ≤ ±0,5 % segons IEC 60731 Estabilitat a llarg termini: ≤ ±1 % anual Resposta energètica: ≤2 % (6 MV), ≤2,5 % (15 MV)
SI | 9 | Taxa de dosis mínima 0,1 mGy/min
SI | 10 | Taxa de dosis màxima per irradiació contínua d'aproximadament 20 Gy/s
SI | 11 | Dosis màxima per pols de radiació d'aproximadament 2 mGy
SI | 12 | Rang de taxa de dosis: fins a 96 Gy/min
SI | 13 | Volum de cada cambra d'aproximadament 0,1 cm³ o inferior
1.2. ACCESSORIS BÀSICS
SI | 13 | Maniquí per a la verificació de l'energia
SI | 14 | Software MultiCheck de verificació i anàlisi de l'accelerador lineal
SI | 15 | Suport de posicionament per a posició isocèntrica amb la seva placa
SI | 16 | BQ-CHECK per a verificar la constància de l'energia del feix de fotons i electrons
SI | 17 | Unitat de rotació que permeti la dosimetria 4D amb el detector
SI | 18 | Octavius Top Standard
SI | 19 | Octavius Top Linac QA
SI | 20 | Adaptador dins el maniquí per poder col·locar una cambra de ionització PinPoint 3D per fer mesures a l'isocentre
1.3. NORMATIVA APLICABLE
SI | 21 | Seguretat elèctrica segons EN 61010-1 (IEC61010-1)
SI | 22 | Compatibilitat electromagnètica d'acord amb la norma IEC 61326-1
2. Garantia
SI | 23 | La garantia del procediment, equip i instal·lacions contra possible mal funcionament serà d'un periode de DOS ANYS, que es comptarà a partir de l'entrega i posada en marxa de l'equipament. La garantia de l'equip inclou durant la seva vigència el servei de manteniment en la modalitat de "tot inclòs amb garantia total" i manteniment tècnic-legal sense cost addicional per l'Hospital.
3. Servei tènic i manteniment postventa
SI | 24 | Proposta detallada de les actuacions i els procediments d'actuació davant qualsevol indicèndia tècnica que es produeixi durant el contracte, incloent terminis de resposta i actuació.
SI | 25 | Descripció detallada relativa a les tasques de verificació i cal·libració periòdica durant la vigència del contracte, amb planificació de les intervencions programades i comprovacions de funcionament. Caldrà considerar l'adaptació horària per maximitzar la disponibilitat de l'equipament.
SI | 26 | Cost anual del manteniment a tot risc a partir de l'extinció de la garantia i fins als 10 anys de la vida útil estimada (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge).
4. Formació
| 27 | Formació per a ús del software BeamAdjust, MultiCheck i VeriSoft
SI | 28 | S'ha d'aportar un pla de formació detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
5. Termini màxim d'entrega i facturació
SI | 29 | Cal indicar termini de lliurament. L'equipament haurà d'estar entregat i en condicions de funcionament abans del dia 31/12/2025.