## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
3 Respiradors de transport
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
3 Respiradors de transport per l'oxigenació i ventilació de pacients adults i pediàtrics. Cada respirador haurà d'estar format per: - Carro per transport - Suport per ancorar humidificador present a l'Hospital - Monitoratge per capnografia - Humidificador - Nebulitzador - Pal de sèrum Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 7
Característiques a valorar
1 | Els respiradors inclouen modalitat per a utilitzar-se amb pacients pediàtrics i neonatals. | 3
2 | Els nebulitzadors inclosos per cada respirador són per ultrasons. | 2
3 | Es valorarà que el temps de recàrrega per bateria sigui el més breu possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi respiradors amb bateries de temps de càrrega més curts la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
4 | La pantalla dels respiradors és tàctil. | 0.25
5 | Es valorarà que les pantalles dels respiradors siguin el més grans possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi els respiradors amb la pantalla més gran la que rebi la puntuació màxima. | 1.5
2 | Funcionalitats | 5.5
Característiques a valorar
Modes de ventilació controlats per volum
6 | Mode de ventilació assistida adaptable intel·ligent. L'usuari pot establir el %VolMin, PEEP i Oxigen, mentre que la freqüència, la pressió, el volum tidal i la relació I:E es basen en les dades fisiològiques del pacient que s'introdueixin. Amb l'objectiu d'obtenir una ventilació minut amb el patró respiratori òptim per reduir al mínim el treball de respiració. | 1.5
Modes de ventilació controlats per pressió
7 | Mode de CPAP a través del que es pugui afegir pressió de suport a respiracions espontànies. | 1.25
8 | Modalitat d'oxigenoteràpia d'alt flux. | 1
9 | Mode de ventilació no invasiu en el que totes respiracions siguin espontànies. | 1
Altres funcions
10 | Mostra de paràmetres junt amb una animació del pulmó del pacient, mostrant el seu estat en tot moment. | 0.25
Monitorització de paràmetres
11 | Mesura de la pressió d'oclusió a la via aèria (P0.1). | 0.25
12 | Mesura de l'índex de respiració superficial ràpida en 1/(l·min). | 0.25
3 | Accessoris | 2
Característiques a valorar
13 | Es valorarà la inclusió d'una segona bateria. | 1
14 | Es valorarà que els accessoris i fungibles siguin estàndards i no obliguin a utilitzar els del fabricant (tubuladures, filtres, etc.) | 1
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.25
Característiques a valorar
15 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
16 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
17 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
18 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
19 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20