## ANNEX III. Requisits mínims
ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims
3 Respiradors de transport
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
3 Respiradors de transport per l'oxigenació i ventilació de pacients adults i pediàtrics. Cada respirador haurà d'estar format per: - Carro per transport - Suport per ancorar humidificador present a l'Hospital - Monitoratge per capnografia - Humidificador - Nebulitzador - Pal de sèrum Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
20 | 3 Respiradors de transport que proporcionin assistència respiratòria a pacients adults i pediàtrics, a través de la insuflació d'aire, oxigen o gasos medicinals mitjançant intubació oro o nasotraquial.
21 | La font d'alimentació principal de cada respirador ha de ser una font externa connectada a la xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia d'una o més bateries internes.
22 | La bateria o bateries internes de cada respirador han d'aportar com a mínim 4 hores d'autonomia.
23 | Cada respirador ha d'incloure com a mínim un port USB.
24 | S'ha de proporcionar una freqüència respiratòria com a mínim compresa entre 5 i 80 respiracions per minut.
25 | Han de treballar a una pressió de treball màxima que s'aproximi a 60 cmH2O.
26 | Cada respirador ha d'admetre volums tidals compresos almenys entre 200 i 2000 ml.
27 | Els respiradors han d'incorporar pantalles que mostrin informació de paràmetres de ventilació.
28 | A la pantalla dels respiradors s'han de mostrar ajudes als usuaris sobre els passos a seguir.
29 | La potència de so del respirador no ha de superar els 55 dB.
30 | Els aparells han d'incorporar un sistema d'alarmes configurable i classificable per prioritats.
31 | Les alarmes s'han de mostrar en pantalla i en il·luminació de pilots situats en un lloc visible de l'equip.
32 | Les dimensions de cada respirador sense carro no han de superar les següents mesures:
- Alçada de 30 cm.
- Amplada de 35 cm.
- Profunditat de 25 cm.
33 | El pes de cada respirador sense carro no ha de superar els 6 kg.
34 | Cada respirador ha d'incorporar una nansa pel seu transport.
35 | El disseny dels ventiladors ha de permetre el seu acoblament de manera segura als costats o peus de llits i lliteres.
36 | Cada aparell ha d'incorporar una tecla de respiració manual.
37 | Soroll per sota de 48 dBA en funcionament estàndard d'aproximadament 5L/min. Presentar certificat.
38 | Els materials i acabats superficials del respirador han de ser resistents als impactes i als fregaments així com als productes de neteja habituals a l'Hospital.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Modes de ventilació controlats per volum
39 | Ventilació obligatòria controlada sincronitzada.
40 | Ventilació obligatòria intermitent sincronitzada.
Modes de ventilació controlats per pressió
41 | Ventilació on totes les respiracions, siguin del respirador o del pacient, estiguin controlades per pressió.
42 | Ventilació intermitent sincronitzada controlada per pressió.
43 | Ventilació espontània amb pressió de suport.
Modalitat regulada per pressió amb volum mínim garantitzat.
Altres modes
44 | Mode de ventilació adaptat a la reanimació cardiopulmonar (RCP).
45 | Mode de respiració manual.
46 | Modalitat de ventilació no invasiva.
47 | Ventilació en apnea.
48 | Monitoratge de capnografia.
Altres funcions
49 | Tret per flux ("flow trigger") i per pressió.
50 | Compensació de fugues.
51 | Nebulització pneumàtica.
52 | Enregistrament d'events amb data i hora.
53 | Exportació de dades.
Monitorització de paràmetres
54 | Monitoratge de corbes de flux, pressió i volum i bucles de pressió/volum i flux/volum:
- Pressió-temps
- Volum-temps
- Flux temps
55 | Mesura dels següents paràmetres:
Ajustament de paràmetres
56 | Relació I:E (Inspiració:Espiració), com a mínim entre 1:4 i 4:1.
57 | Límit de pressió, com a mínim entre 5 i 60 cmH2O.
58 | Concentració d'oxigen com a mínim entre 21 i 100%.
59 | Temps de pressió rampa com a mínim entre 0 i 2000 ms.
60 | Pressió PEEP/CPAP com a mínim entre 0 i 30 cmH2O.
61 | Temps inspiratori (Ti) com a mínim entre 0,3 i 10 s.
62 | Volum tidal (VT) com a mínim entre 50 i 2000 ml.
63 | Freqüència respiratòria de 0 a 100 rpm.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
64 | Dotació inicial de fungible per a mínim 1 mes de funcionament per a cada respirador.
65 | Tots els elements per connectar els equips a les preses de gasos centralitzats i per el seu correcte funcionament.
66 | Per a cada respirador, 1 carro equipat amb sistema de frenat. Especificar el número de rodes que disposen de fre.
67 | 1 Humidificador per cada respirador.
68 | Els respiradors han de permetre la opció de fer servir tubuladures d'un sol ús.
69 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
70 | Exportació de dades via USB.
71 | Optimització de les interfícies d'extracció de dades, integració amb sistemes departamentals existents a l'Hospital, protocols de comunicació, sortides i integració dels monitors Cal incloure tots els accessoris per connexió a digibox o equivalent
72 | Cal que s'integrin amb mòduls de monitors dels principals fabricants (indicar marques i models) Cal incloure tots els accessoris per connectar adequadament amb el mòdul i que l'equip disposi de les sortides adients
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
73 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
74 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
75 | Condicions de garantia, reposició i formació.
76 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
77 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
78 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI