## lot únic
EXP.: 2025-124 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | REQUERIMENTS DE LA TAULA
3 | o Base mòbil amb mínim 4 rodes dobles que permetin un desplaçament i mobilització de la taula confortable i sense esforç.
4 | o Funció de retorn a la posició 0
7 | o Accionament electrohidràulic o electromecànic
11 | o Sistema anticol·lisió a fi d’evitar que es produeixin impactes contra la columna, el terra o contra objectes que puguin estar normalment sota el tauler quirúrgic.
12 | o Amplada de la taula sense comptar els riells laterals que sigui igual o superior a 540mm.
13 | o Tauler format amb un mínim de 5 motors (incloent-hi el desplaçament longitudinal) que disposi de 2 articulacions motoritzades independents entre si. Una articulació motoritzada independent serà la secció de respatller i l'altra secció motoritzada independent serà la secció de cames, tant en mode normal com en mode revers del tauler.
14 | Com a mínim ha de tenir les següents seccions el tauler: - Secció de seient - Secció de respatller - Placa de cap de doble articulació - Elongació dorsal - Plaques de cames
15 | o Homologada per a càrregues de pacient de la taula quirúrgica de mínim 450Kg.
16 | o Tant la base de la columna com el tauler han d’estar fabricats en acer inoxidable o d’un material similar que sigui resistent als productes estàndards de neteja i desinfecció.
16 | o Ha de tenir un sistema d’alimentació per a càrrega de les bateries.
17 | o Sistema de desbloqueig d’emergència, ràpid i de fàcil accés.
18 | o Ha de tenir un sistema de frenat o bloqueig amb estabilització de la taula que eviti qualsevol moviment de la mateixa un cop fixat.
19 | o El tauler ha de ser radiotransparent fabricat en material sintètic que sigui resistent i els rails laterals universals han de ser de mides normalitzades (de 25x10 mm). També ha de permetre la seva configuració en mode normal i reverse (de forma automàtica), permetent l’intercanvi en ambdós sentits de diferents components, com ara plaques de cap, elongacions i plaques de cames.
15 | o Els matalassos han de ser: - Compactes i que ajudin a prevenir l’aparició d’úlceres per pressió. - Alçada mínima de 80mm. - A més, han de ser radiotransparents i lliures de làtex. - També han de ser fàcilment desmuntables per facilitar la neteja i desinfecció. - Compactes i que no es deformi. - Coberta exterior termosegellada, sense costures i electroconductiva.
MOVIMENTS
o Rang de pujada màxima igual o superior a: 1100 mm (sense encoixinat)
o Rang de pujada mínima igual o inferior a: 590 mm (sense encoixinat)
o Rang d’ajust entre alçades igual o superior a: 510 mm
o Rang de Trendelenburg / Anti-Trendelenburg de: +/- 45°
o Lateralització igual o superior a: +/- 25°
o Retorn a posició zero
COMANDAMENT
o Control remot a cable o inalàmbric amb pictogrames de fàcil i ràpida interpretació.
o A través del comandament s’han de fer tots els moviments de la taula i també programar diferents posicions. S’ha d’incloure un comandament per taula amb les seves estacions de càrrega corresponents en cas que sigui inalàmbric.
o Ha d’incloure un sistema de seguretat que impedeixi l’accionament involuntari per contacte accidental.
o Retorn automàtic a nivell des de qualsevol posició a través del comandament (Botó “0”)
ACCESORIS GENERALS
1 placa de cap de doble articulació
1 placa d’extensió
1 placa de cames de 2 seccions amb una articulació
Cables inclosos necessaris per a la connexió
1 suport per a braços 3D Fisso amb el seu encoixinat
1 bastidor de perneres pneumàtiques
1 parell de perneres amb el seu encoixinat