## Microscopi AP
| Equip de litotrícia extracorpòria |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| EMPRESA | [6 empty] | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
NIF
| Correu electrònic |  |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.Generador electromagnètic | 35 | #REF! | #REF! | [6 empty] | Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | 0
Definició
Equip complet de litotrícia extracorpòria. Ha d'estar format per: - Generador electromagnètic - Sistema radiològic integrat - Equip d'ultrasons - Taula de procediments - Estació remota
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.Generador electromagnètic |  | 35 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Generar d'ones de xoc electromagnètiques
2 | Capçal de tractament de 175mm o superior
3 | Alta capacitat de penetració de les ones. La profunditat màxima ha de ser superior a 165 mm, per a assegurar el tractament a la majoria de pacients.
4 | Durabilitat de l'emissor electromagnètic superior a 1 milió d'ones de xoc
5 | Moviment orbital motoritzat mínim de +60º/-60º. Ha de permetre col·locar-se a sobre i a sota de la taula segons el tractament a realitzar
6 | Control de la qualitat d'acoplament del capçal amb el pacient per a maximitzar la eficiència del tractament. S'ha d'incloure un coixí d'acoplament o equivalent que asseguri la qualitat.
7 | Inclusió de sensors per evitar col·lisions entre els components del sistema. Especificar en quins components estan aquests sensors.
Característiques valorables
8 | Profunditat màxima de penetració de les ones (en cm) |  | 5
9 | Moviment orbital del generador total |  | 5
2.Sistema radiològic integrat
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
10 | Incorporació d'un sistema òptic de localització del focus de radiació (làser o equivalent) per a facilitar el posicionament del pacient
11 | Arc de RX integrat amb el generador d'ones de xoc electromagnètiques
12 | Potència del sistema de RX de 15 KW o superior
13 | Detector pla de 21x21 cm
14 | Capacitat de controlar l'equip en local i en remot (incloure hardware i software que ho permeti)
15 | L'arc ha de tenir la capacitat d'angular-se en +30º/-30º.
16 | Monitor de visualització a l'interior de la sala en peu rodable o equivalent per a control del procediment
Característiques valorables
17 | Major potència del sistema radiològic |  | 5
3. Equip d'ultrasons
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
18 | Incorporació d'un sistema d'ultrasons totalment integrat a l'equip. Incorporació d'un braç o equivalent per a la col·locació de la sonda
19 | Sonda convexa per a l'ús en estudis abdominals.
20 | Pantalla de visualització de la imatge ecogràfica de 15" o superior
Característiques valorables
21 | Possibilitat de veure imatge dual (ecogràfica i RX). Especificar a on es pot visualitzar |  | 5
4. Taula per a procediments urològics
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Taulell de fibra de carboni per a assegurar radiotransparencia 360º en tota la superfície
23 | Ha de permetre tractar qualsevol costat del pacient, amb les obertures necessàries.
24 | Rang de desplaçament longitudinal superior a 150 mm
25 | Rang de desplaçament lateral superior a 120 mm
26 | Trendelemburg de +15 ° o superior
27 | Capacitat d'inclinació laterial de ± 15 ° o superior
28 | Capacitat de càrrega superior a 170 Kg
29 | Incorporar accessoris: - suport de sèrum - suport per als braços - pedal de control de moviments
Característiques valorables
30 | Capacitat de càrrega màxima de la taula de procediments |  | 5
31 | Inclusió de més accessoris. Especificar quins |  | 5
5. Estació remota
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
32 | Incorporació d'estació remota de doble pantalla, Les pantalles han de ser de mínim 19"
33 | Incorporació de pedals o equivalents per a la taula i per al generador de RX a la zona de la estació remota
34 | Capacitat de generar informes automàtics del tractament realitzat
35 | Els informes generats han de ser personalitzables
Característiques valorables
36 | Inclusió de softwares d'optimització de la senyal en l'estació de revisió. |  | 5
6. Integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
37 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa de radiologia del centre, Ethernet corporativa.
38 | Capacitat d'exportació els informes generats a la història clínica del pacient. Especificar format d'exportació. Inclourà totes les llicències necessàries per a poder realitzar-ho
39 | DICOM complet (Worklist, Print, QR List, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. Incloses totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el DICOM en totes les seves modalitats, seguint les indicacions de la direcció d'informació i sistemes del centre
40 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
41 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes
7. Instal·lació
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
42 | L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec del desmuntatge de l'equip actual de litotricia i retirada dels residus derivats, obtentint els documents legals necessaris (destrucció del generador…)
43 | L'empresa adjudicataria es farà càrrec del transport i instal·lació de l'equip al servei d'urologia de l'HUGTiP
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
44 | Veure PPT Condicions de garantia, reposició i formació.
45 | Veure PPT Condicions d'instal·lació