## ANNEX III. Requisits mínims
ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Biòmetre-paquímetre portàtil
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Biòmetre-paquímetre portàtil per la mesura de dimensions de l'ull i paràmetres per a lents intraoculars (LIO). Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Biòmetre-paquímetre portàtil per la mesura de dimensions de l'ull i el càlcul de paràmetres per a lents intraoculars (IOL).
23 | L'equip ha de constar del següents components:
- Consola amb panell de control.
- Sonda de biometria.
- Sonda de paquimetria.
Consola
24 | Panell de control portàtil que incorpori pantalla i software des de la que es controlin les funcions de les sondes de biometria i paquimetria i es gestionin les seves mesures.
25 | La pantalla de la consola ha de ser tàctil.
26 | La mida de la pantalla hauria de ser de com a mínim 8".
27 | El pes de la consola no ha de superar els 10 kg.
28 | La consola ha d'incloure com a mínim un port USB.
29 | La consola ha d'incloure almenys un port Ethernet.
30 | Ha de ser compatible amb impressores.
31 | Ha d'incorporar suports pel desament de les sondes.
Sonda de biometria
32 | Sonda de biometria per la mesura de la longitud axial de l'ull i el càlcul dels paràmetres per a lents intraoculars (LIO).
33 | La banda ampla de la sonda ha d'aproximar-se a 10 MHz.
34 | Ha de proporcionar modes de mesura de contacte o d'immersió.
35 | La longitud axial ha de poder-se mesurar de manera manual o automàtica.
36 | La seva resolució electrònica s'ha d'aproximar a 0,02 mm.
37 | D'aplicació pels següents tipus d'ulls i lents:
- Lents fàquiques (ulls amb lents naturals).
- Lents afàquiques (pacients sense lents).
- Cataracta densa (opció per quan una cataracta impedeix mesurar el gruix del cristal·lí).
- Pseudo acrílic (pacient amb LIO pseudofàquica d'acrílic).
38 | Ha de fer servir com a mínim les següents fórmules pels càlculs de LIO:
- Hoffer Q
- Holladay I
- SRK II
- SRK T
- Binkhorst II
- Haigis
Sonda de paquimetria
39 | Sonda de paquimetria per la mesura del gruix de la còrnia i la pressió intraocular (PIO).
40 | La sonda ha de tenir capacitat per mesurar el gruix corneal en un rang comprès com a mínim entre 300 i 900 μm.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Funcionalitats generals
41 | Introducció de dades de pacients.
42 | Generació d'informes.
43 | Exportació d'imatges i infomres en diferents formats.
44 | Selecció d'ull dret o ull esquerre.
Sonda de biometria
45 | Mesura de les següents dimensions de l'ull:
- Longitud axial (AXL)
- Profunditat de la càmera anterior de l'ull (ACD)
- Gruix del cristal·lí (LT)
- Profunditat de la càmera vítria de l'ull (VD)
- Trastorn de conversió visual (VCD)
46 | Ajustament del guany, velocitats, entrades i llindars.
47 | Càlculs de la potència òptica de les lents intraoculars (LIO).
48 | Càlcul de la potència corneal (K) dels pacients que hagin passat per una cirurgia refractiva corneal.
49 | Totes les mesures s'han de mostrar en formes de taula i gràfiques, indicant mitjanes i desviacions estàndard.
Sonda de paquimetria
50 | Mesura del gruix de la còrnia.
51 | Possibilitat de càlcul de la pressió introacular (PIO) corregida d'acord amb la paquimetria obtinguda
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
52 | Cubeta d'immersió per la sonda de biometria.
53 | Bloc de prova per la sonda de biometria.
54 | Pedal.
55 | Maletí de transport.
56 | Ratolí i teclat.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
57 | Inclusió de la llicència o llicències necessàries pel funcionament del software. Servidors necessaris i llicències derivades d'aquestes, així com, si fos necessari, de la base de dades.
58 | Exportació d'imatges via DICOM i informes en HL7 o DICOM.
59 | Capacitat per treballar amb Worklist DICOM.
60 | Dicomització de la imatge mèdica, visualitzable a traves del visor d'imatge mèdica RAIMViewer.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
61 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
62 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
63 | Condicions de garantia, reposició i formació.
64 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
65 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
66 | Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI