## Holters ECG
Sistema Holter per a l'enregistrament electrocardiogràfic perllongat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental
Definició
Sistema de gravació Holter per a l'enregistrament electrocardiogràfic ambulatori perllongat. Inclou: - 17 gravadores de 24 hores - 3 gravadores de 7 dies - Sistema de gestió d'equips i pacients - Software d'anàlisi automàtic dels registres electrocardiogràfics - Integració DICOM de les llistes de treball i informes
Cal adjuntar Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Índex documental
Criteri subjectiu
| 1. Gravadores | 4
1.1 Especificacions de la gravadora
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Gravadora tipus holter per a l'enregistrament electrocardiogràfic de forma ambulatòria i reutilitzable
2 | Es requereixen dos tipus de gravadores: - 17 dispositius de curta durada: de 24 hores de gravació - 3 dispositiu de llarga durada: de 7 dies de gravació
3 | Els dos tipus de gravadores han de permetre gravacions de 12 derivacions
3 | Funcionament amb piles estàndard i/o bateria recarregable.
4 | Autonomia superior a les 24h en el dispositiu de curta durada i superior als 7 dies en el dispositiu de llarga durada
5 | Compatible amb els elèctrodes ECG d'un sol ús que s'estan consumint actualment a l'hospital (Ambú Bluesensor)
6 | Pes amb bateria inferior a 150g
7 | La gravadora permet marcar esdeveniments durant la gravació
8 | Indicadors de funcionament visibles (llum LED o pantalla): encès/apagat, gravació en marxa, bateria baixa, etc
9 | Apagada automàtica de l'equip al finalitzar el temps programat d'enregistrament
10 | Impedància d'entrada superior als 10MΩ per minimitzar el soroll
11 | CMRR (Common Mode Rejection Ratio) superior a 80dB per minimitzar les interferències
12 | Freqüència de mostreig igual o superior a 1000 Hz per canal
13 | Resolució igual o superior a 12 bits
14 | Filtre notch a 50Hz per reduir el soroll de la línia elèctrica
1.2. Accessoris per a les gravadores
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
15 | Funda per a la subjecció i protecció de la gravadora
16 | Cables de pacient de 12 derivacions ECG
17 | Incloure un joc de recanvi de cables de pacient per a cada gravadora
18 | Cable USB, adaptador Bluetooth o interfície de connexió amb l'ordinador per a l'enviament dels enregistraments
19 | S'hauran d'entregar tants cables USB, adaptadors Bluetooth o interfícies de connexió amb el PC com gravadores
20 | Incloure un carregador o cable de càrrega, en cas de funcionament amb bateries reutilitzables, per a cada gravadora
21 | Cada gravadora anirà equipada amb un joc de bateries, piles reutilitzables o piles estàndard, en funció de les especificacios de l'equip, per a l'inici de l'activitat
22 | Incloure 25 jocs de bateries o piles reutilitzables de recanvi, en cas que el sistema sigui recarregable
23 | Subministrament de tots els accessoris que siguin necessaris per l'inici de l'activitat
Valorables
24 | Memòria de la gravadora no extraïble per evitar pèrdues i avaries
25 | Sistema recarregable de bateria per a la sostenibilitat mediambiental. Durant la valoració de la mostra es comprovarà que el sistema sigui reutilitzable, sense reducció de prestacions.
26 | La gravadores de curta durada (24h) també permeten fer enregistraments de llarga durada (7 dies)
27 | Es valoraran les eines o característiques de l'equip/software que impliquin una reducció en el temps de muntatge | 4
| Programari | Puntuació màxima | Índex documental
Criteri subjectiu
| 2. Programari | 8
2.1. Software de programació i descàrrega de la gravadora
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
28 | El software per a la programació i descàrrega s'haurà de poder instal·lar en un PC corporatiu (ThinkCenter M75q Gen2 o similar)
29 | En cas que el PC corporatiu no pugui suportar els requisits de l'aplicatiu, serà necessari subministrar tres PC que compleixin amb els requeriments tècnics de l'aplicatiu
30 | Programari compatible amb Windows 10 o superior
31 | El software per a la programació i descàrrega s'instal·larà en tres punts de treball (consultes de cardiologia de l'hospital, CAE Dr. Robert i CAE Dr. Barraquer)
32 | Programació dels dos tipus de gravadores des del mateix software de gestió
33 | Comunicació entre el PC i la gravadora a través de cables USB, Bluetooth o similar
34 | Programació dels pacients a través de llista de treball per tal de conciliar les proves i els resultats
35 | Ajuda visual per al correcte posicionament dels elèctrodes i detecció de l'elèctrode específic que està produint una mala qualitat de senyal
36 | Sistema de verificació del senyal per a un correcte inici de l'enregistrament
37 | Sistema d'avís en cas que la bateria restant no sigui suficient per a la prova planificada
38 | Alerta automàtica en cas que no s'hagin transmès o eliminat les dades de l'anterior pacient
2.2. Software d'anàlisi de l'ECG
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
39 | Classificació automàtica dels batecs utilitzant diferents derivacions
40 | Classificació automàtica dels batecs basada en múltiples característiques: ritme, amplada, àrea, etc.
41 | Possibilitat de reclassificar manualment els batecs
42 | Presentació de tots els batecs d'una mateixa classe pel seu anàlisi
43 | Classificació dels batecs segons sigui normal, ventricular o artefacte
44 | El programari haurà d’identificar automàticament i reportar, com a mínim, els esdeveniments següents: - Fibril·lació auricular - Bradicardia - Taquicardia - Doblet supraventricular - Extrasístole supraventricular - Ritme idioventricular accelerat - Taquicardia supraventricular - Doblet ventricular - Taquicardia ventricular - Bigeminisme - Trigeminisme - Pausa - Artefactes
45 | Mesura de l'interval QT
46 | Mesura del segment ST
47 | Gràfica de variabilitat de la freqüència cardíaca (HRV)
48 | Gràfica de variabilitat dels intervals RR
49 | Prendre mesures de temps i voltatge en el registre
50 | Accés de manera simulatània per part d'almenys 5 usuaris, des de 5 despatxos diferents
51 | Capacitat d'extracció d'estadístiques
52 | Creació d'informes de manera automàtica a partir de les dades analitzades
53 | Diferents tipus d'informes segons el pacient o usuari
2.3. Integració amb els sistemes d'informació sanitaris
54 | Els ordinadors on s'instal·lin els softwares, tant de programació com d'anàlisi, disposaran de connexió a la xarxa de l'hospital
55 | Tots els enregistraments del CAE Dr. Robert i CAE Dr. Barraquer hauran de poder ser analitzats des de l'hospital
56 | La solució haurà de disposar capacitat d’integració via protocol DICOM amb els serveis DICOM natius: - Modality WorkList (DMWL) - Storage Waveform (per al possible enviament de l'ECG a PACS) - Encapsulated PDF Storage (per l'enviament d'informes a PACS)
57 | És obligatori adjuntar el document DICOM conformance
58 | L'hospital posarà a disposició un servidor de les següents característiques per a l'emmagatzematge de registres: - Processador Intel i3 de 3GHz - 4GB de RAM - 1TB d'espai lliure
59 | Capacitat del sistema per emmagatzemar almenys 1000 registres de dades en cru, per a la revisió de casos recents
60 | Autoesborrat de registres en cru al arribar a un cert número de casos o un determinat període de temps (6 mesos aproximadament)
Valorables
61 | Eines que permetin agilitzar la generació o edició dels informes | 4
62 | Aprenentatge dinàmic: el sistema pot ser entrenat per reconèixer nous patrons morfològics per a una millor classificació | 4
| Valoració de la mostra | Puntuació màxima | Índex documental
Criteri subjectiu
| 3. Valoració de mostres | 25
63 | Cada licitador haurà d'entregar a l’HUGTiP en demostració un sistema holter de demostració durant un període aproximat de 2 setmanes per a la valoració de la mostra. S'haurà de poder valorar els dos tipus de gravadora proposats i els software de programació i anàlisi.
Característiques a valorar
64 | Programari per a la gestió de pacients i transferència de les dades | 5
65 | Disseny, ergonomia i higiene de les gravadores | 5
66 | Programari per a l'anàlisi de resultats i l'elaboració d'informes | 15
| Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima | Índex documental
Criteri subjectiu
| Servei tècnic durant el període de garantia | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
67 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació
68 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Característiques a valorar
69 | Ampliació del termini de garantia
37