## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | SISTEMAS DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA, ECMO
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/94
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | 184626 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación, bomba centrífuga, y set de líneas biocompatibles. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión que sea compatible con la bomba centrífuga. Integración del sistema de medida del flujo en el motor externo. Integración del sensor de burbujas en el motor externo. Alarmas para bajo flujo, altas y bajas revoluciones, flujo retrógrado. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Buena disipación del calor. Pantalla con lector de RPM y flujo. Duración mínima de la batería interna, 90 minutos. Suministro de dos tubos de crema conductora para la lectura del flujo. Rotor manual de emergencia. Peso máximo de la consola más rotor 23kg. Cesión de mezclador de gases tipo Sechrist. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. Cesión de un intercambiador térmico para el mantenimiento de la temperatura del paciente con las mangueras y conexiones adaptables a la membrana de oxigenación. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola, 1 mezclador de gases y 1 intercambiador térmico. | 56 | KIT
| 2 | 2 | 184627 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria para traslado de pacientes compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membra y set de líneas biocompatibles. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 11 kilos. Batería interna de duración mínima 90 minutos. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones y saturaciones. Panel con la determinación de flujo sanguíneo. 4 presiones externas, 2 temperaturas externas, 3 presiones internas, 2 temperaturas internas. Saturación venosa de oxígeno. Hemoglobina, hematocrito. Pantalla táctil. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Rotor manual de emergencia. Cesión de mezclador de gases tipo Sechrist. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. Cesión de un intercambiador térmico para mantenimiento de la temperatura del paciente con las mangueras y conexiones adaptables a la membrana de oxigenación. El sistema debe contar con aprobación oficial para transporte aéreo y terrestre. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 2 consolas, 2 mezcladores de gases y 2 intercambiadores térmicos. | 70 | KIT
| 3 | 3 | 223481 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membrana, set de líneas biocompatibles y campana de centrifugación de levitación magnética. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 9 kilos. Batería de duración mínima 200 minutos. Posibilidad de añadir baterias externas para augmentar la autonomia a un mínimo de 350min. Rotor de levitacion magnética. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones. Palla principal y pantalla auxiliar tipo tablet tactil con con la determinación de flujo sanguíneo, presiones externas,temperaturas externas, presiones internas,temperaturas internas. Saturación venosa i arterial de oxígeno. Hemoglobina. Pantalla táctil. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. El sistema debe permitir la asistencia cardiorespiratoria, asistencia cardiaca, donación en assistolia i asistencia respiratoria. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola + Carro transporte. | 10 | KIT
| 4 | 4 | NOU | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membrana, set de líneas biocompatibles. Duración mín. 29 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 12 kilos incluyendo baterias. Batería de duración mínima 120 minutos. Posibilidad de añadir baterias externas para augmentar la autonomia a un mínimo de 420min. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones. Pantalla principal con la determinación de flujo sanguíneo, presiones externas,temperaturas externas, presiones internas,temperaturas internas. Saturación venosa i arterial de oxígeno. Hemoglobina. Pantalla táctil. Deteción de marcapasos. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. El sistema debe permitir el soporte sincronizado con el ECG realizando un flujo pulsátil, asistencia cardiorespiratoria, asistencia cardiaca, asistencia respiratoria i shock cardiogénico. Possibilidad de tratar pacientes pediatricos. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola + Calentador, soportes y Carro transporte. | 10 | KIT
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.