## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | SISTEMAS DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA, ECMO
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/94
| DURACIÓN EN MESES |  | 24
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación, bomba centrífuga, y set de líneas biocompatibles. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión que sea compatible con la bomba centrífuga. Integración del sistema de medida del flujo en el motor externo. Integración del sensor de burbujas en el motor externo. Alarmas para bajo flujo, altas y bajas revoluciones, flujo retrógrado. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Buena disipación del calor. Pantalla con lector de RPM y flujo. Duración mínima de la batería interna, 90 minutos. Suministro de dos tubos de crema conductora para la lectura del flujo. Rotor manual de emergencia. Peso máximo de la consola más rotor 23kg. Cesión de mezclador de gases tipo Sechrist. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. Cesión de un intercambiador térmico para el mantenimiento de la temperatura del paciente con las mangueras y conexiones adaptables a la membrana de oxigenación. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola, 1 mezclador de gases y 1 intercambiador térmico. | 184626 | KIT | 56 | 3500 | 21% | 196000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria para traslado de pacientes compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membra y set de líneas biocompatibles. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 11 kilos. Batería interna de duración mínima 90 minutos. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones y saturaciones. Panel con la determinación de flujo sanguíneo. 4 presiones externas, 2 temperaturas externas, 3 presiones internas, 2 temperaturas internas. Saturación venosa de oxígeno. Hemoglobina, hematocrito. Pantalla táctil. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Rotor manual de emergencia. Cesión de mezclador de gases tipo Sechrist. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. Cesión de un intercambiador térmico para mantenimiento de la temperatura del paciente con las mangueras y conexiones adaptables a la membrana de oxigenación. El sistema debe contar con aprobación oficial para transporte aéreo y terrestre. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 2 consolas, 2 mezcladores de gases y 2 intercambiadores térmicos. | 184627 | KIT | 70 | 4200 | 21% | 294000 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 3 | 3 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membrana, set de líneas biocompatibles y campana de centrifugación de levitación magnética. Duración mín. 30 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 9 kilos. Batería de duración mínima 200 minutos. Posibilidad de añadir baterias externas para augmentar la autonomia a un mínimo de 350min. Rotor de levitacion magnética. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones. Palla principal y pantalla auxiliar tipo tablet tactil con con la determinación de flujo sanguíneo, presiones externas,temperaturas externas, presiones internas,temperaturas internas. Saturación venosa i arterial de oxígeno. Hemoglobina. Pantalla táctil. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. El sistema debe permitir la asistencia cardiorespiratoria, asistencia cardiaca, donación en assistolia i asistencia respiratoria. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola + Carro transporte. | 223481 | KIT | 10 | 5700 | 21% | 57000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 | Equipo de asistencia cardiorespiratoria compuesto de: membrana de oxigenación con bomba centrífuga integrada a la membrana, set de líneas biocompatibles. Duración mín. 29 días. Estéril. Un solo uso. Equipamiento a ceder: Consola en régimen de cesión para el traslado de pacientes. Peso no superior a 12 kilos incluyendo baterias. Batería de duración mínima 120 minutos. Posibilidad de añadir baterias externas para augmentar la autonomia a un mínimo de 420min. Sensores de burbujas, nivel, flujo, presiones. Pantalla principal con la determinación de flujo sanguíneo, presiones externas,temperaturas externas, presiones internas,temperaturas internas. Saturación venosa i arterial de oxígeno. Hemoglobina. Pantalla táctil. Deteción de marcapasos. Alarmas acústicas, visuales y configurables. Carro para la colocación de la asistencia, palo de suero, ruedas con freno de disposición vertical. El sistema debe permitir el soporte sincronizado con el ECG realizando un flujo pulsátil, asistencia cardiorespiratoria, asistencia cardiaca, asistencia respiratoria i shock cardiogénico. Possibilidad de tratar pacientes pediatricos. La cantidad mínima a ceder de equipos es de: 1 consola + Calentador, soportes y Carro transporte. | NOU | KIT | 10 | 5430 | 21% | 54300 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 601300 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 2 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP