## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | Subministrament de Pròtesis per a Endoscòpia Digestiva
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/101
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 2 | LOT 1 | LOT 1 - ENDOPRÒTESIS ESOFÀGIQUES
| 1 | 1 | 191835 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 23/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 120cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | 48 | UND
| 1 | 2 | 191834 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diametre proximal i distal 25/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 80cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | 28 | UND
| 2 | 3 al 4 | LOT 2 | LOT 2 - ENDOPRÒTESIS ESOFÁGIQUES - TTS (a través del canal)
| 2 | 3 | 191835 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | 4 | UND
| 2 | 4 | 191834 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | 8 | UND
| 3 | 5 al 7 | LOT 3 | LOT 3 - ENDOPRÒTESIS BILIARES
| 3 | 5 | 191800 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. No recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8Fr, reposicionable. Marcadors endoscòpics de color diferencial per facilitar la seva col·locació. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a interncavi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 8 | UND
| 3 | 6 | 191831 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80mm. Parcialment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F, fet d´un sol fil per facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 92 | UND
| 3 | 7 | 191832 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80-100-120mm. Totalment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F i/o 9Fr, reposicionable, fet d'un sol fil per a facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia benigna. Retirada fins 1 any, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 288 | UND
| 4 | 8 al 9 | LOT 4 | LOT 4 - DISPOSITIUS ANASTOMOSI
| 4 | 8 | 174468 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 10,8Fr. Diferents mides (diàmetre lúmenx llargària entre flancs): 10mmx10mm i 15mmx10mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | 4 | UND
| 4 | 9 | 157961 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb un anell de diatèrmia a la punta distal del catèter i una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 9Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 6mmx8mm i 8mmx8mm. Catèter 10,8Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 10mmx10mm, 15mmx10mm, 20mmx10mm i 15mmx15mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | 100 | UND
| 5 | 10 | 167385 | Endopròtesi duodenal de nitinol, autoexpandible, no recoberta, recta amb extrem proximal eixamplat. Marcadors radiopacs amb zona transició transparente. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Diàmetre endopròtesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm i 22/27mm x 60-90-120mm de llargària. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 4 | UND
| 6 | 11 | 167386 | Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta ,recta amb extrem eixamplat. Diàmetres endopròtesi 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm, 22/27mm x 60-90-120 mm de llargària.Marcadors radiopacs amb zona de transició transparent. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable fins el 70%. Llargàries del sistema introductor 135cm i/o 230cm. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 88 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.